电机综合测试仪

校准规范

(报批稿)

Calibration Specification

for Motor Integrated Tester

2022－XX－XX发布

2021－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1091—2022

中华人民共和国工业和信息化部发布

电机综合测试仪

校准规范

Calibration Specification

for Motor Integrated Tester

JJF (机械)1091—2022

归 口 单  位： 中国机械工业联合会

负责起草单位： 上海电动工具研究所（集团）有限公司

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

王毅超 （上海电动工具研究所(集团)有限公司）

陈子雍（上海电动工具研究所(集团)有限公司）

参加起草人：

陈  菲 （上海电动工具研究所(集团)有限公司）

目   录

引言	IV

1  范围	1

2  引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4  概述	2

5   计量特性	2

6   校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  测量标准及其它设备	3

7   校准项目和校准方法	4

7.1  校准项目	4

7.2  校准方法	4

8  校准结果表达	10

9 复校时间间隔	10

附录A 	测量不确定度评定示例	12

附录B 	测量不确定度评定示例	14

附录C 	测量不确定度评定示例	16

附录D 	测量不确定度评定示例	19

附录E 	测量不确定度评定示例	22

附录F 	测量不确定度评定示例	24

附录G 	测量不确定度评定示例	26

附录H  测量不确定度评定示例	28

附录I  校准原始记录格式	30

附录J  校准证书内页格式	32

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

电机综合测试仪校准规范

# 范围

本规范适用于具有工频耐电压测试功能、击穿电流测试功能、匝间电压测试功能、绝缘电阻测试功能、绕组电阻测试功能及空负载功率测试的电机综合测试仪的校准。

# 2  引用文件

JJG795-2016     耐电压测试仪检定规程

JJF1691-2018    绕组匝间绝缘冲击电压试验仪校准规范

JJG1005-2019    电子式绝缘电阻表检定规程

JJG837-2003     直流低电阻表检定规程

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

# 3  术语和计量单位

下列术语和定于适用于本规范。

3.1绝缘电阻 insulation resistance

在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比。

3.2开路电压 open-circuit voltage

测试仪的绝缘电阻功能处于开路状态下所测量的线路端和接地端之间的电压。

3.3击穿电流 Breakdown current

试验电压导致被试绝缘材料的绝缘性能下降，并由此产生的电流。

3.4峰值电压 peak

对于平滑的冲击波形，波形曲线偏离零线的最大值。

3.5波前时间 wave front time

对于平滑的冲击波，在波形上取幅值为电压峰值规定比例的A和B两点，从电压波形曲线的A点上升到B点所经历的时间T的1.67倍。如图1所示。

说明：T1=1.67T

图1  测试仪波前时间参数的确定

# 3.6 定时时间 time

# 绝缘材料承受试验电压的时间。

3.7 绕组电阻 segment resistance

相邻（或不相邻）的两片换向器间的线圈直流电阻或换向片和绕组之间焊接点的电阻。

# 4.概述

电机综合测试仪是包括电气控制系统，参数测量系统，计算机数据采集处理系统及专用夹具组成的针对电机产品的综合性测试仪器。项目主要为工频耐电压试验、匝间冲击耐压试验、绝缘电阻试验、绕组电阻试验、空负载运行试验等。其原理图如下：

# 5  计量特性

5.1 工频电压：测量范围：(0～15)kV 最大允许误差：±3%。

5.2 击穿电流：测量范围：(0～1)A 最大允许误差：±3%。

5.3 匝间峰值电压:测量范围：(0～40)kV最大允许误差：±10%。

5.4 波前时间:测量值为0.2μs,最大允许误差：-10%～+30%。

5.5 绝缘电阻开路电压: 测量范围：(0～5)kV 最大允许误差：±5%。

5.6 绝缘电阻:测量范围：(0～100)GΩ 最大允许误差：±10%。

- 5.7 绕组电阻：测量范围：(0～10)kΩ 最大允许误差：±0.5%。

5.8电压（0～1000）V，电流(0～100)A，功率测量（0～1000）V电流(0～100)A：最大允许误差：±0.5%

5.9测试时间：最大允许误差：±3%

# 6  校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：10℃～35℃

6.1.2 相对湿度：不大于75％

6.1.3周围环境清洁、无腐性介质、无明显振源和电磁干扰。

6.1.4应配备保障检测人员安全的绝缘橡胶垫、手套和良好的接地线。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1 测量标准的要求

校准装置对应测量功能的允许误差绝对值（或测量不确定度）应不大于被检仪器最大允许误差的1/3。

6.2.2 测量标准的组成

6.2.2.1 交直流数显高压表

交流电压测量最大允许误差：±1%；

直流电压测量最大允许误差：±0.5%

6.2.2.2 数字多用表

交流电流测量最大允许误差：±1%

6.2.2.3 无感电阻

阻值不小于1kΩ，最大允许误差：±0.5%

6.2.2.4 高压探棒

频响不小于20MHz，最大允许误差：±1%

6.2.2.5 数字示波器

带宽不小于100MHz，幅值测量最大允许误差：±1%

时基：±0.1%；上升时间：1.0ns

6.2.2.6 高压高阻标准器

最大允许误差：±3%

6.2.2.7直流电阻器

最大允许误差：±0.1%

6.2.2.8秒表

最大允许误差：±（5.8×10-6T+0.01s），T为被测时段。

6.2.2.9标准功率计

最大允许误差：±0.1%

# 7  校准项目和校准方法

6.1 校准项目

见表1

表1   校准项目

| 序号 | 项目名称 | 校准项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及性能检查 | -- |
| 2 | 工频耐压 | √ |
| 3 | 击穿电流 | √ |
| 4 | 匝间峰值电压 | √ |
| 5 | 波前时间 | √ |
| 6 | 绝缘电阻的开路电压 | √ |
| 7 | 绝缘电阻 | √ |
| 8 | 绕组电阻 | √ |
| 9 | 电压、电流、功率 | √ |
| 10 | 测试时间 | √ |
| 注：“√”为应进行校准（或检测）的项目；“--”为可不进行校准 （或检测）的项目。 |  |  |

7.2  校准方法

7.2.1 外观及性能检查

仪器铭牌文字清楚，接线端子应不松动，无影响正常工作的机械损伤，有专用接地端。接通电源，仪器处于正常状态，数码管显示无缺损，指示灯工作正常。

7.2.2工频耐电压的校准

7.2.2.1 校准、测试前准备

若测试仪输出显示面板为指针表时，观察指示表指针是否为零位，否则调到零位；测试仪为数显时，则将调压器置零。

7.2.2.2工频耐电压校准方法及校准点的选取

将电机综合测试仪的高压输出端和地端分别与数显高压表的高低压端相连接，接通数显高压表的交流档功能，对综合测试仪的工频耐压功能进行校准。见图1。校准点的选取：测试仪的电压功能的量程满度值为Um，在20%Um～100%Um范围内，均匀选取校准点（或最近满度点），且不少于4点。校准点也可根据用户实际工作需要进行选取。

图1

7.2.2.3计算测试点的输出电压示值相对误差y ，见公式（1）

yv=Vm−VpVp×100%	（1）

式中 yv输出电压相对误差，%；

Vm-输出电压示值，V；

Vp-电压实际值，V。

7.2.3击穿电流的校准

按图2所示连接校准电路，数字多用表置于与所测击穿电流大小相匹配的量程档。按照被校仪器电流档的标称值选择适当的可变电阻器阻值，调整电机综合测试仪的输出电压由低至高缓慢调节，由大至小缓慢调整可变电阻的阻值，在0～20mA量程范围内选取若干测量点进行测量，并计算相对误差。测量点应覆盖满量程，在20%～100%范围内均匀选取至少3个校准点（或最近刻度点）。校准点也可根据用户实际工作需要进行选取。

图2

1

3

2

其中： 1 一 被校电机综合测试仪（耐压部分）

2 一 可变电阻器  3 一 数字多用表

泄漏电流误差用公式（2）计算。

yI=Is−InIn100%                           (2)

式中 yI输出电流相对误差，%；

Is-击穿电流示值，mA；

In –电流实际值，mA。

7.2.4 电压持续（保持）时间的校准

测试仪电压持续（保持）时间的校准点选取：小于等于20s范围内选择至少一个校准点。大于20s范围内选择至少1个校准点，其中60s未必选点。

将测试仪时间控制置于定时方式。调整输出电压至0.1UH，但不能低于500V。按下启动键，当测试仪输出电压达到稳定时手动启动计时器，当发出切断信号时，终止计时。测量时间即为电压持续（保持）时间实际值。持续时间误差用公式（3）计算。

△t=Tx-Tn                         (3)

式中△t-输出电压持续（保持）时间绝对误差，s；

Tx -输出电压持续（保持）时间设定值，s；

Tn–输出电压持续（保持）时间实际值，s。

7.2.	5 匝间电压的校准

按图3接线，将测试仪的匝间功能的输出脉冲峰值电压调至所需的设定值作为检测点，在所选取的检测点上操作匝间耐压测试仪，使其输出脉冲峰值电压。测试仪匝间功能量程满度值为Um，在量程内选取包括10%、50%和100%（或最近刻度点）的3～5点分别进行校准。用示波器观察高压探棒上所受的脉冲峰值电压，重复测量二次，取其平均值作为测量值。

图3

yL=Vm−VpVp×100%

（3）

按公式（3）匝间耐压测试仪输出峰值电压的相对误差y

上式中：yL－匝间电压相对误差，%；

Vm－匝间耐压的设定值，V；

Vp－实测值，V。

7.2.6 波前时间的校准

按图(3)接线，将脉冲峰值电压设置至适当的标称值，操作综合测试仪匝间功能使其输出脉冲峰值电压，用示波器观察无感电阻上所受的峰值电压波形，读取和记录其前沿的基本幅度从30％上升到90％所占水平方向的宽度并转换成时间，乘以1.67倍后得到Tp。按下式计算相对误差yt。

yt=Tm−TpTp×100%	（4）

上式中：yL－波前时间相对误差，%；

Tm－ 匝间功能的波时间的设定值，μs；

Tp－ 每次读取的水平方向的宽度并转换成时间，μs。

7.2.7开路电压的校准

将电机转子综合测试仪的绝缘功能的高压输出端和地端分别与数显高压表的高低压端相连接，见图5，接通数显高压表的直流档功能，对综合测试仪的绝缘电阻开路电压功能进行校准。开路电压的选取为测试仪额定电压设定值，最常见的为500V、1000V、2500V和5000V四挡。数显高压表测量的直流电压值即为开路电压实际值。开路电压误差用公式（6）计算。

△u=Ux-Un                         (6)

式中△u-开路电压绝对误差，V；

Ux –开路电压的额定值，V；

Un–开路电压实际值，V。

测试仪

（开路电压）

E

L

G

高压表

G

图4

7.2.8 绝缘电阻的校准

按图4所示连接被校综合测试仪。

兆欧表标准电阻器

E

L

G

被检仪器

E

L

G

图5

7.2.8.1模拟指示绝缘电阻功能，应对被检(校)表每个带有数字的分度线逐一进行检测(校准)，也可按客户需要选择检测(校准)点。

7.2.8.2数字式绝缘电阻功能，在量程范围内选择3～5个检测(校准)点，应包括量程的10%、50%、90%附近的值。也可按客户需要选择检测(校准)点计算见公式（5）

yR=Rx−RR×100%

（5）

上式中：yR－绝缘电阻相对误差，%；

Rx－ 绝缘电阻示值，MΩ；

R－电阻器实际值，MΩ。

7.2.9 绕组电阻的校准

按图5所示连接被校综合测试仪。

测试仪（电阻功能）

标准电阻器

图5

将综合测试仪的电阻功能测试线路与标准电阻器连接，调整标准电阻器的阻值，在量程范围内均匀选取3～5个测试点，进行电阻的校准。校准点也可根据用户实际工作需要进行选取。电阻计算公式见公式（6）

yr=Rm−RnRn×100%

（5）

上式中：yr－片间、焊接电阻相对误差，%；

Rm－ 片间、焊接电阻示值，Ω；

Rn－电阻器实际值，Ω。

7.2.10电压、电流、功率的校准

方法将校准器预热30分钟，然后将标准表并在电机上，电机运行同时读取电压，电流，功率数值,如下图:

标准功率计

被校仪器

图6

使校准器依次读取仪器的电压（50Hz）、电流（50Hz）、功率（50Hz）示值，在量程范围内选择3～5个检测(校准)点，应包括量程的10%、50%、90%附近的值，记录于相应的原始记录纸上。

误差计算：以校准器的读数(电压、电流、功率)为X0,被校仪器的测量值（电压、电流、功率)为X，则相对误差计算公式：δx=(X- X0)/ X0×100％

7.2.10测试时间

用秒表测量，从电机启动开始计时，直到出现测试状态中止信号时停止计时，记录此时秒表读数。

Tr=Tm−TnTn×100%

（5）

上式中：Tr－测试时间相对误差，%；

Tm－ 测试时间示值，Ω；

Tn－测试时间实际值，Ω。

# 8．校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准记录格式见附录C，校准证书内页格式见附录D。

# 8．复校时间间隔

建议复校时间间隔为壹年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。修理或调整后，应经校准才能使用。

附录A          工频耐压测量不确定度评定示例

A1 概述：

A1.1 环境条件：温度：21℃，相对湿度：58%RH

A1.2测量标准：

| 标准器 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 交流数显高压表 | (0~20)kV | ±1％ |

A1.3被测对象：

| 试验设备 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 电机综合测试仪工频耐压功能 | 耐压：(0~15)kV 击穿电流：(0~1)A | ±3% |

A1.4测量方法：

采用直接测量法，将综合测试仪的工频耐压输出信号接入交直流数显高压表，调节设定值，启动综合测试仪，同时读取连接在耐压功能输出线上的交直流数显高压表的显示值。

可直接使用本不确定度的评定结果，其它点的不确定度可采用本评定方法进行评定。其数学模型为：

ΔU＝Ux- Un

式中：ΔU－是耐压功能输出电压的示值误差

Ux－被校测试仪工频耐压示值

Un－交直流数显高压表测量值

A2 标准不确定度评定

A2.1  电机综合测试仪输出工频耐压值的测量重复性引入的标准不确定度u1(U1)

在重复性条件下，对5kV测量点进行10次连续测量，从交直流数显高压表读出数据列表如下：

表（1）十次测量数据                    单位：V

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值Ui | 5069 | 5043 | 5007 | 5042 | 5067 | 5021 | 5039 | 5049 | 5083 | 5047 |

则x＝i=1n(pi−px)2n−1＝5047(V)

单次实验标准差：si＝=u(px)=1mi=1msi2＝ 22.52(V），则u1(U1)=22.52V

A3.2  数显高压表示值不准确引入的标准不确定度u2(U1)

依照数显高压表的技术指标，其交流电压的最大允许误差为±1%，则半宽度a1在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k1= 1m−1i=1m(si−si)2

则标准不确定度u2(U1)：

u2 (U1)＝a1／ k1=50／up2=28.87V

A4 合成标准不确定度uc(I1)的评定

A4.1 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度ui(Xi) | 灵敏系数 | 标准不确定度分量ui（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 被校试验仪测量的重复性 | 22.52V | 1 | 22.52 |
| 数显高压表的测量误差 | 28.87V | -1 | 28.87 |

则合成标准不确定度uc(I1)：

uc(I1)＝u12+ u22=36.67V

A5 扩展不确定度U

取包含因子k=2 ,则扩展不确定度U=k uc(I1)=73V

相对扩展不确定度Urel=0.073kV/5kV=1.5%

A6 测量不确定度的报告与表示

电机综合测试仪在输出工频电压为5kV时的测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel=1.5%, k=2

附录B          击穿电流测量不确定度评定示例

B1 概述：

B1.1 环境条件：温度：21℃，相对湿度：58%RH

B1.2测量标准：

| 标准器 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 数字多用表 | (0~1)A | ±1％ |

B1.3被测对象：

| 试验设备 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 电机综合测试仪工频耐压功能 | 耐压：(0~15)kV 击穿电流：(0~1)A | ±3% |

B1.4测量方法：

采用直接测量法，将综合测试仪的工频耐压输出信号接入数字多用表，调节电阻值，启动综合测试仪，同时读取连接在耐压功能输出线上的数字多用表的显示值。

可直接使用本不确定度的评定结果，其它点的不确定度可采用本评定方法进行评定。其数学模型为：

ΔI＝Ix- In

式中：ΔI－是击穿报警电流示值误差

Ix－击穿报警电流预置电流示值

In－电流测量值

B2 标准不确定度评定

B2.1  电机综合测试仪显示的击穿电流值的测量重复性引入的标准不确定度u1(I1)

在重复性条件下，对10mA测量点进行10次连续测量，从数字多用表表读出数据列表如下：

表（1）十次测量数据                    单位：mA

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值Ui | 9.984 | 10.014 | 9.985 | 10.027 | 10.009 | 9.976 | 9.977 | 10.011 | 9.993 | 10.032 |

则x＝i=1n(pi−px)2n−1＝10.001(mA)

单次实验标准差：si＝=u(px)=1mi=1msi2＝ 0.019(mA），则u1(U1)=0.019 mA

B3.2 数字多用表示值不准确引入的标准不确定度u2(U1)

依照数字多用表的技术指标，其电流档的最大允许误差为±1%，则半宽度a1在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k1= 1m−1i=1m(si−si)2

则标准不确定度u2(U1)：

u2 (U1)＝a1／ k1=0.1／up2=0.058mA

B4 合成标准不确定度uc(I1)的评定

B4.1 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度ui(Xi) | 灵敏系数 | 标准不确定度分量ui（mA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 被校试验仪测量的重复性 | 0.019 mA | 1 | 0.019 |
| 数字多用表的测量误差 | 0.058 mA | -1 | 0.058 |

则合成标准不确定度uc(I1)：

uc(I1)＝u12+ u22=0.06 mA

B5 扩展不确定度U

取包含因子k=2 ,则扩展不确定度U=k uc(I1)= 0.12mA

相对扩展不确定度Urel=0.12 mA /10 mA =1.2%

B6 测量不确定度的报告与表示

电机综合测试仪在击穿电流为10mA时的测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel=1.2%, k=2

附录C          匝间电压测量不确定度评定示例

C1 概述：

C1.1 环境条件：温度：21℃，相对湿度：58%RH

C1.2测量标准：

| 序号 | 标准器 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压探棒 | (0~40)kV | ±1％ |
| 2 | 数字示波器 | 带宽：500MHz | 幅值：±1％ |

C1.3被测对象：

| 序号 | 试验设备 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机综合测试仪匝间功能 | 峰值：(0~40)kV 时间：0.2μs | 峰值：±10％ 时间：-10%~±30％ |

C1.4测量方法：

采用如图所示接线方式，将高压探棒的信号线接入数字示波器，调节数字示波器为合适的测量状态，启动试验装置，同时读取综合测试仪匝间电压的读数UX及数字示波器测量的冲击电压波形的峰值U1，由于示波器连接高压探头，并设置衰减比为1000:1则匝间峰值电压可由示波器直接读取，且单位为kV.

U1=U×K

式中K为高压探棒的的衰减比,通常为1000:1，U为示波器采集信号电压值，单位为V.

校准接线示意图

C2 测量模型

Δ=UX-U1

式中： Δ—匝间电压示值误差

UX—输出匝间电压峰值。

U1--数字示波器记录的波形峰值测量值。

C3 标准不确定度评定

C3.1  电机综合测试仪输出匝间电压峰值的测量重复性引入的标准不确定度u1(U1)

在重复性条件下，对20kV测量点进行10次连续测量，从数字示波器读出峰值数据列表如下：

表（1）十次测量数据                    单位：kV

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值Ui | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 20.4 |

则U1＝1ni=1nUi＝20.36(kV)

单次实验标准差：si＝i=1nν2n−1＝ 0.10(kV），则u1(U1)=0.10kV

C3.2.1  数字示波器示值不准确引入的标准不确定度u2(U1)

依照数字示波器的技术指标，其幅值测量的最大允许误差为±1%，当测量20kV时，则半宽度a1=0.2kV在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k1= 3

则标准不确定度u2(U1)：

u2 (U1)＝a1／ k1=0.2／3=0.12kV

C3.2.2  高压探棒不准确引入的标准不确定度u３(K)

依照高压探棒的技术指标，衰减比的最大允许误差为±1.0%，衰减比为1000，当测量20kV的匝间电压时，半宽度a２=0.2kV。，在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k2= 3

则标准不确定度u3(K)：

u３(K)＝a2／ k2=0.2／3=0.12kV

则将D3.2.1和D3.2.2的两个不确定度分量合成u23(U2)＝0.17kV

C4 合成标准不确定度uc(I1)的评定

C4.1 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度ui(Xi) | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- |
| 被校试验仪测量的重复性 | 0.10kV | 1 |
| 测量标准器的测量误差 | 0.17kV | -1 |

则合成标准不确定度uc(I1)：

uc(U)＝u12+ u22=197V

C5 扩展不确定度U

取包含因子k=2 ,则扩展不确定度U=k uc(U)=394V

相对扩展不确定度Urel=0.394kV/20kV×100%=2.0%

C6 测量不确定度的报告与表示

综合测试仪匝间功能在输出冲击电压为20kV时的峰值测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel=2.0%, k=2

附录D          波前时间测量不确定度评定示例

D1 概述：

D1.1 环境条件：温度：21℃，相对湿度：58%RH

D1.2测量标准：

| 序号 | 标准器 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压探棒 | (0~40)kV | ±1％ |
| 2 | 数字示波器 | 带宽：500MHz | 幅值：±1％ |

D1.3 被测对象：

| 序号 | 试验设备 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机综合测试仪匝间功能 | 峰值：(0~40)kV 时间：1.2μs/50μs | 峰值：±5％ 时间：±20％ |

D1.4测量方法：

采用如图所示接线方式，将高压探棒的信号线接入数字示波器，调节数字示波器为合适的测量状态，启动试验装置，同时综合测试仪时间的读数UX及数字示波器测量的冲击电压波形的峰值U1，则冲击电压峰值U，按下式计算得到：

U=U1×K

式中K为高压探棒的的衰减比

校准接线示意图

D2 测量模型

ΔT=Tx-Tn

式中:ΔT—被校测试仪波前时间的示值误差。

Tx —输出的匝间电压的波前时间标称值。

Tn—波前时间测量值

D3 标准不确定度评定

D3.1  电机综合测试仪输出冲击电压峰值的30%至峰值的90%的时间间隔的测量重复性引入的标准不确定度u(Tx)

在重复性条件下，在该测量点进行10次连续测量，从数字示波器读出时间间隔数据列表如下：

表（1）十次测量数据                    单位：μs

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值Ti | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |

则T＝1ni=1nTi＝0.246(μs)

单次实验标准差：si＝i=1nν2n−1＝ 0.008(μs），则u (Tx)=0.007μs

D3.2  数字示波器响应引入的标准不确定度u1(Tn)

依照数字示波器的技术指标，其上升时间为1ns，在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k1= 3

则标准不确定度u2(T)：

u1(Tn)＝a1／ k1=1／3=0.58 ns

D3.3  数字示波器时间测量误差引入的标准不确定度u2(T)

依照数字示波器的技术指标，其时基测量最大允许误差为±0.01％，则半宽度a2=1ns，在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k2= 3

则标准不确定度u2(T)：

u2 (T)＝a2／ k2=1／3=0.58 ns

E4 合成标准不确定度uc(I1)的评定

E4.1 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度ui(Ti) | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- |
| 试验仪测量结果的重复性u(Tx) | 8 ns | 1 |
| 数字示波器响应引起的误差u1(Tn) | 0.58 ns | -1 |
| 数字示波器的时间测量误差u2(Tn) | 0.58 ns | -1 |

则合成标准不确定度uc(T1)：

uc(T1)＝u12+ u22+u2=8ns

则合成标准不确定度uc(T1)：

D5 扩展不确定度U

取包含因子k=2 ,则扩展不确定度U=k uc(T1)=16ns

相对扩展不确定度Urel=0.016μs/0.2μs×100%=8%

E6 测量不确定度的报告与表示

波前时间示值测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel=8%  , k=2

附录E          开路电压测量不确定度评定示例

E1 概述：

E1.1 环境条件：温度：21℃，相对湿度：58%RH

E1.2测量标准：

| 标准器 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 交流数显高压表 | 直流：(0~20)kV | ±1％ |

E1.3被测对象：

| 试验设备 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 电机综合测试仪绝缘功能 | 开路电压(0~5)kV | ±5% |

E1.4测量方法：

采用直接测量法，将综合测试仪的绝缘输出信号接入交直流数显高压表，调节设定值，启动综合测试仪，同时读取连接在绝缘功能输出线上的交直流数显高压表的显示值。

可直接使用本不确定度的评定结果，其它点的不确定度可采用本评定方法进行评定。其数学模型为：

Δx＝Xx-Xn

式中：Δx－绝缘功能开路电压的示值误差

Xx－被校测试仪绝缘功能开路电压设定值

Xn－交直流数显高压表显示的测量值

F2 标准不确定度评定

F2.1  电机综合测试仪输出开路电压值的测量重复性引入的标准不确定度u(Xx)

在重复性条件下，对1kV测量点进行10次连续测量，从交直流数显高压表读出数据列表如下：

表（1）十次测量数据                    单位：V

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值Ui | 1023 | 1022 | 1020 | 1024 | 1026 | 1029 | 1025 | 1029 | 1022 | 1023 |

则x＝i=1n(pi−px)2n−1＝1024(V)

单次实验标准差：si＝=u(px)=1mi=1msi2＝2.83(V），则u1(U1)=2.83V

E3.2  数显高压表示值不准确引入的标准不确定度u2(U1)

依照数显高压表的技术指标，其直流电压的最大允许误差为±0.5%，则半宽度a1在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k1= 1m−1i=1m(si−si)2

则标准不确定度u2(U1)：

u2 (U1)＝a1／ k1=5／up2=2.89V

E4 合成标准不确定度uc(I1)的评定

E4.1 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度ui(Xi) | 灵敏系数 | 标准不确定度分量ui（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 被校试验仪测量的重复性 | 2.83V | 1 | 2.83 |
| 数显高压表的测量误差 | 2.89V | -1 | 2.89 |

则合成标准不确定度uc(I1)：

uc(I1)＝u12+ u22=4.04V

E5 扩展不确定度U

取包含因子k=2 ,则扩展不确定度U=k uc(I1)=8.1V

相对扩展不确定度Urel=8.1V/1000V=0.8%

E6 测量不确定度的报告与表示

电机综合测试仪在开路电压为1kV时的测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel=0.8%, k=2

附录F          绝缘电阻测量不确定度评定示例

F1 概述：

F1.1 环境条件：温度：21℃，相对湿度：58%RH

F1.2测量标准：

| 标准器 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 兆欧表标准电阻器 | 0～211111.1110 MΩ | ±3％ |

F1.3被测对象：

| 试验设备 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 电机综合测试仪绝缘功能 | (0~100)GΩ | ±10% |

F1.4测量方法：

采用直接测量法，将综合测试仪的绝缘输出信号接入标准电阻器，调节阻值，启动综合测试仪，同时读取连接在绝缘功能上的综合测试仪的显示值。

可直接使用本不确定度的评定结果，其它点的不确定度可采用本评定方法进行评定。其数学模型为：

ΔR＝Rx-Rn

式中：ΔR－测试仪绝缘电阻功能示值误差

Rx－被校测试仪电阻功能显示值

Rn－是兆欧表标准电阻值

G2 标准不确定度评定

G2.1  电机综合测试仪显示的示值的测量重复性引入的标准不确定度u(Rx)

在重复性条件下，对100MΩ测量点进行10次连续测量，从综合测试仪显示屏上读出数据列表如下：

表（1）十次测量数据                    单位：MΩ

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值Ui | 102 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 |

则x＝i=1n(pi−px)2n−1＝102(MΩ)

单次实验标准差：si＝=u(px)=1mi=1msi2＝0.46(MΩ），则u1(U1)=0.46 MΩ

F3.2  标准电阻器的电阻值不准确引入的标准不确定度u2(U1)

依照标准电阻器的技术指标，其100M的最大允许误差为±0.5%，则半宽度a1在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k1= 1m−1i=1m(si−si)2

则标准不确定度u2(U1)：

u2 (U1)＝a1／ k1=0.5／up2=0.289 MΩ

F4 合成标准不确定度uc(I1)的评定

F4.1 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度ui(Xi) | 灵敏系数 | 标准不确定度分量ui（MΩ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 被校试验仪测量的重复性 | 0.46 MΩ | 1 | 0.46 |
| 数显高压表的测量误差 | 0.289 MΩ | -1 | 0.289 |

则合成标准不确定度uc(I1)：

uc(I1)＝u12+ u22=0.5 MΩ

F5 扩展不确定度U

取包含因子k=2 ,则扩展不确定度U=k uc(I1)=1.0 MΩ

相对扩展不确定度Urel=1.0 MΩ/100 MΩ×100％=1.0%

F6 测量不确定度的报告与表示

电机综合测试仪在绝缘电阻为100 MΩ时的测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel=1.0%, k=2

附录G          绕组电阻测量不确定度评定示例

G1 概述：

G1.1 环境条件：温度：21℃，相对湿度：58%RH

G1.2测量标准：

| 标准器 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 直流标准电阻器 | (0~10)kΩ | ±0.1％ |

G1.3被测对象：

| 试验设备 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 电机综合测试仪电阻功能 | (0~10)kΩ | ±0.5% |

G1.4测量方法：

采用直接测量法，将综合测试仪的绕组电阻输出信号接入直流电阻器，调节阻值，启动综合测试仪，同时读取电机综合测试仪的电阻显示值。

可直接使用本不确定度的评定结果，其它点的不确定度可采用本评定方法进行评定。其数学模型为：

Δr＝rx-rn

式中：Δr－是综合测试仪的绕组电阻示值误差

Rx－被校测试仪电阻功能显示值

Rn－直流标准电阻器实际值

G2 标准不确定度评定

G2.1  电机综合测试仪输出绕组电阻值的测量重复性引入的标准不确定度u1(r1)

在重复性条件下，对100mΩ测量点进行10次连续测量，从综合测试仪示值读出数据列表如下：

表（1）十次测量数据                    单位：V

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值Ui | 100.04 | 100.06 | 100.04 | 100.05 | 100.04 | 100.04 | 100.05 | 100.04 | 100.03 | 100.04 |

则x＝i=1n(pi−px)2n−1＝100.04(mΩ)

单次实验标准差：si＝=u(px)=1mi=1msi2＝0.008(mΩ），则u1(U1)=0.008mΩ

G3.2 直流标准电阻值示值不准确引入的标准不确定度u2(U1)

依照直流标准电阻器的技术指标，其100mΩ档最大允许误差为±0.01%，则半宽度a1在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k1= 1m−1i=1m(si−si)2

则标准不确定度u2(U1)：

u2 (U1)＝a1／ k1=0.01／up2=0.0058mΩ

G4 合成标准不确定度uc(I1)的评定

G4.1 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度ui(Xi) | 灵敏系数 | 标准不确定度分量ui（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 被校试验仪测量的重复性 | 0.008mΩ | 1 | 0.008 |
| 数显高压表的测量误差 | 0.0058mΩ | -1 | 0.0058 |

则合成标准不确定度uc(I1)：

uc(I1)＝u12+ u22=0.0099mΩ

G5 扩展不确定度U

取包含因子k=2 ,则扩展不确定度U=k uc(I1)=0.02mΩ

相对扩展不确定度Urel=0.02mΩ/100mΩ=0.02%

G6 测量不确定度的报告与表示

电机综合测试仪在绕组电阻为100mΩ时的测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel=0.02%, k=2

附录H      测试时间示值测量结果不确定度的评定

H1 概述：

H1.1 环境条件：温度：21℃，相对湿度：58%RH

H1.2测量标准：

| 标准器 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 电子秒表 | 0～9h59min59.99s | ±（5.8×10-6×T+0.01）s 其中T：被测时段 |

H1.3被测对象：

| 试验设备 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 电机综合测试仪输出电压持续时间 | 0～1h | ＞20s时，±1%；≤20s时，±0.2s |

H1.4测量方法：

采用直接测量法，将测试仪时间控制置于定时方式。调整输出电压至0.1UH，但不能低于500V。按下启动键，当测试仪输出电压达到稳定时手动启动计时器，当发出切断信号时，终止计时。测量时间即为电压持续（保持）时间实际值。

可直接使用本不确定度的评定结果，其它点的不确定度可采用本评定方法进行评定。其数学模型为：

Δt＝TX- Tn

式中：Δt－是耐压功能输出电压的保持时间示值误差

TX－被校测试仪耐压时间示值

Tn－秒表的测量值

H2 标准不确定度评定

H2.1  电机综合测试仪输出电压持续（保持）时间的测量重复性引入的标准不确定度度u(TX)的评定

在重复性条件下，对60s测量点进行10次连续测量，从电子秒表读出数据列表如下：

表（1）十次测量数据                    单位：s

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值ti | 60.44 | 60.33 | 60.21 | 60.32 | 60.22 | 60.14 | 60.28 | 60.36 | 60.30 | 60.33 |

则U1＝1ni=1nUi＝60.29(s)

单次实验标准差：si＝i=1nν2n−1＝ 0.09(s），则u (TX)=0.09s

H3.2  电子秒表表示值不准确引入的标准不确定度u(Tn)

依照电子秒表的技术指标，其准确度为：(5.8×10－6×T＋0.01s) T：被测时段。以60s为例，t1不确定度的区间为±0.0103(s)，半宽度a1=0.0103(s),在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k1= 3

则标准不确定度u(Tn)：

u(Tn )＝a1／ k1=0.0103／3=0.006s

H4 合成标准不确定度uc(t)的评定

H4.1 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度u(Ti) | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- |
| 被校试验仪测量的重复性u(TX) | 0.09s | 1 |
| 电子秒表的测量误差u(Tn) | 0.006s | -1 |

则合成标准不确定度uc(I)：

uc(t)＝u12+ u22=0.09s

H5 扩展不确定度U

取包含因子k=2 ,则扩展不确定度U=k uc(t)=0.18s

H6 测量不确定度的报告与表示

电机转子综合测试仪在输出电压时间为60s时的测量结果的扩展不确定度为：

U=0.18s, k=2

附录I

校准记录格式

| 委托单位： |  |  | 校准证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址： |  |  | 标准依据： |  |
| 仪器名称： |  | 型号规格： | 出厂编号： |  |
| 制造单位： |  |  | 仪器状况： |  |
| 校准地点： |  |  | 环境温度： ℃ | 相对湿度： % |
| 校准日期： | 校准员： |  | 核验员： |  |

校准用主要计量标准器具

| 名称 | 型号规格 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 出厂编号 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一．外观及性能检查

二．电气强度

1. 工频耐压：

| 被校仪器示值 | 测量值 | 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

2. 泄漏电流：

| 被校仪器示值 | 测量值 | 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

三．绝缘强度

1. 开路电压：

| 示值 | 测量值 | 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

2. 绝缘电阻：

| 被校仪器示值 | 标准电阻值 | 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

三．匝间

1. 峰值电压：

| 示值 | 测量值 | 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

2. 波前时间：

| 被校仪器示值 | 测量值 | 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

四．绕组电阻

| 被校仪器示值 | 标准电阻值 | 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

五．电压，电流，功率测试

1.电流

| 被校仪器示值 | 测量值 | 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

2.电压

| 被校仪器示值 | 测量值 | 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

3.功率

| 被校仪器示值 | 测量值 | 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

六．测试时间

| 被校仪器示值 | 测量值 | 误差 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

附录J

校准证书内页格式

证书编号   ××××××—××××

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ | 地 点 |  |  |
| 相对湿度 | % | 其 他 |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 检定/校准 证书编号 | 证书有效期至 |

注：

1. ×××××仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负责。

2.本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3.未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第×页    共×页

证书编号   ××××××—××××

校 准 结 果

一．外观及性能检查 二．电气强度 1. 工频耐压： 被校仪器示值; 测量值; 误差; 不确定度. 2. 泄漏电流： 被校仪器示值; 测量值; 误差; 不确定度. 三．绝缘强度 1. 开路电压： 示值; 测量值; 误差; 不确定度. 2. 绝缘电阻： 被校仪器示值; 标准电阻值; 误差; 不确定度. 三．匝间 1. 峰值电压： 示值; 测量值; 误差; 不确定度. 2. 波前时间： 被校仪器示值; 测量值; 误差; 不确定度. 四．片间电阻 被校仪器示值; 标准电阻值; 误差; 不确定度. 五.电压，电流，功率测试 1.电流 被校仪器示值; 测量值; 误差; 不确定度. 2.电压 被校仪器示值; 测量值; 误差; 不确定度. 3.功率 被校仪器示值; 测量值; 误差; 不确定度. 六．测试时间 被校仪器示值; 测量值; 误差; 不确定度.

校准不确定度的评定和表述均符合JJF 的要求。

校准员：                             核验员：

第×页    共×页