中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1095-2022

电子静平衡仪校准规范

Calibration Specification for Electronic Static balancer

（报批稿）

20**－**－**发布

20**－**－**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF(机械)1095-2022

电子静平衡仪校准规范

Calibration Specification for

Electronic Static balancer

归 口 单  位：中国机械工业联合会

主要起草单位：郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

参加起草单位：国机精工股份有限公司郑州分公司

国家磨料磨具质量检验检测中心

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

张克选（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

邢  波（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

史纪民（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

陈学彬（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

参加起草人：

张耘硕（国机精工股份有限公司郑州分公司）

赵  鹏（国家磨料磨具质量检验检测中心）

刘  涛（国家磨料磨具质量检验检测中心）

李丙文（国机精工股份有限公司郑州分公司）

目   录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1 不平衡值示值误差	2

5.2 轻点相位角度误差	2

5.3砂轮质量称量误差	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	2

7校准项目和校准方法	3

7.1 外观	3

7.2校准准备	3

7.3 不平衡值示值误差	3

7.4 轻点相位角度误差	4

7.5 砂轮质量称量误差	5

8 校准结果表达	5

9 复校时间间隔	5

附录A 校准记录	7

附录B 校准证书	9

附录C 电子静平衡测量结果的不确定度评定示例	11

- 引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

1 范围

电子静平衡仪校准规范

校准规范

本规范适用于新制造、使用中和维修后的电子静平衡仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T16458 -2021磨料磨具术语

JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语

GB/T 16458-2021 界定的下列术语适用于本规范。

3.1 静平衡试验 static balance test[GB/T 16458-2021  4.1.12]

按标准规定，在平衡器（或平衡试验机）上测定砂轮静态时不平衡量的试验。

3.2 不平衡值unbalance value[GB/T 16458-2021  4.1.15]

不平衡的测量值，安放在砂轮上并使之并使之平衡的质块（平衡物）的质量。

注：单位用g表示。

4 概述

电子静平衡仪（以下简称平衡仪）是用于砂轮静平衡试验的专用仪器。将被测半成品或成品砂轮放置在平衡仪测量工作台（称量盘）上，通过称重传感器测量，直接显示砂轮的偏轻质量值和偏轻点位置所在角度，即砂轮的不平衡值测量结果。典型型号的平衡仪结构示意图如下图1。

图1 平衡仪结构示意图

5 计量特性

5.1 不平衡值示值误差

不平衡值示值误差：±0.2g。

5.2 轻点相位角度误差

轻点相位角度误差：±10°。

5.3 砂轮质量称量误差

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考，使用说明书或用户另有要求的按说明书或用户要求。

6 校准条件

6.1 环境条件

环境温度：平衡仪校准应在其工作的温度范围内进行；

环境湿度：≤80%RH；

其他影响量：无振动、气流、磁场等其他影响量对测量结果产生影响。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1校准所使用的测量标准器具见表1。

表1 测量标准器具

| 序号 | 计量特性 | 校准用标准器具 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不平衡值示值误差 | 标准砝码，M级及以上等级 |
|  |  | 游标卡尺，分度值0.01mm或0.02mm，示值误差MPE±0.03mm |
| 2 | 轻点相位角度误差 | 数显角度尺,分度值0.05°,最大允许误差±0.15° |
| 3 | 砂轮质量称量误差 | 标准砝码，M级及以上等级 |

6.2.2 框式水平仪：分度值0.02mm/m。

7校准项目和校准方法

7.1 外观

7.1.1目测检查平衡仪的外观应无明显锈蚀、破损，芯轴无变形，显示器功能正常，无影响正常使用的缺陷。

7.1.2将水平仪放置于平衡仪主平台上，检查主平台横向及纵向是否水平，通过调整底部支脚来调整仪器，使平衡仪主平台水平。

7.2校准准备

7.2.1 点击触摸显示屏“调试向导”进入调试向导流程，按程序完成调试校准。

7.2.2 将平衡仪自带校准测试盘放置平衡仪芯轴上，校准测试盘应整体落在测量工作台上，调整校准测试盘使平衡仪触摸显示屏上不平衡值为0.0g。

7.3 不平衡值示值误差

7.3.1 设置校准位置点

根据平衡仪适用检测砂轮规格范围选择包含最小及最大砂轮规格的1~3个校准位置进行示值误差校准，校准位置延径向距离芯轴中心距离为L。点击触摸显示屏“设置”进入设置流程，在“基本设置”界面中设置“测点半径”L值。也可按用户要求选择相应的校准位置。

7.3.2 示值误差校准

7.3.2.1根据平衡仪适用检测砂轮不平衡值测量范围选择3~5个不平衡示值进行校准，示值校准优先选用单个砝码的质量值，也可按用户要求选择相应的示值校准。

7.3.2.2在校准测试盘上延径向方向用游标卡尺测量距离芯轴中心L点选定校准位置，将标准砝码加载于校准位置，记录触摸显示屏不平衡值测量值mL，在同一圆周上相隔约120°的角度重复测量三次，按式（1）计算三次测量值算术平均值mL−，按式（2）计算算术平均值与标准砝码的差值即为该校准位置的不平衡值示值误差Δmi。

mL−=mL1+mL2+mL33------(1)

Δmi=mL−−ms------（2）

式中：mL−------不平衡值测量值算术平均值；

mL1、 mL2、 mL3------三次测量的不平衡测量值；

Δmi------不平衡值示值误差；

ms-------标准砝码值。

7.3.3 仪器不平衡值示值误差校准结果

按式（3）各校准位置的不平衡值示值误差Δmi的算术平均值即为仪器不平衡值示值误差Δm校准结果。

Δm=1ni=1nΔmi------（3）

式中：Δm------不平衡值示值误差；

n------选定的校准位置数量，n为1或2或3。

7.4 轻点相位角度误差

7.4.1 设置偏重弹屏

点击触摸显示屏“设置”进入设置流程，在“基本设置”界面中设置“偏重值”为平衡仪最小可设置的偏重值，“偏重弹屏”设置为“ON”，“测点半径”设置校准测试盘半径值。

7.4.2 轻点相位角度误差校准

在距校准测试盘外径边缘约10mm内的位置，在任一位置放置一个大于设置的偏重值的单个砝码，触摸显示屏弹屏显示出此时偏轻点位置的相位角度值xc。以中心定位轴为圆心，12点方向为起点，在校准测试盘上用角度尺顺时针测量至砝码加载位置的同一径向180°位置，角度尺测得值xs即为偏轻点相位角度值，在相隔约120°的角度位置重复加载砝码测量三次。按式（4）计算相位角度值与角度尺测量值之差即为仪器轻点相位角度误差Δx。

- Δx=xc-xs------（4）

式中： ------轻点相位角度误差；

------平衡仪轻点相位角度值；

------角度尺测量值。

7.4.3当弹屏不能显示时，加大放置的砝码质量，直至出现弹屏。

7.5 砂轮质量称量误差

7.5.1具有砂轮质量称量功能的平衡仪，根据平衡仪适用检测砂轮规格或使用着需求的质量称量范围选择3~5个称量质量值，也可按使用者要求选择称量质量值。

7.5.2 在“基本设置”界面中“偏重弹屏”设置为“OFF”。

7.5.3用单个标准砝码直接放置于测量工作台任意位置，触摸显示屏显示结果为质量称量测量值mzi。重复测量三次，三次测量值的算术平均值与标准砝码的差值为校准结果。计算公式如下式（5）、（6）。

mZ−=1ni=1nmZi------(5)

式中：mZ−------平衡仪质量称重测量值平均值；

------质量称量测量值mzi；

n------测量次数。

ΔmZ=mZ−-ms------(6)

式中： ΔmZ：平衡仪质量称重示值误差；

ms：标准砝码质量值。

7.6 与本规范7.2.1、7.3.1、7.4.1设置方法不同的平衡仪，按其设置方法并参照本规范校准方法进行测量。

8 校准结果表达

校准记录格式见附录A；经校准的平衡仪出具校准证书，校准证书包含的内容和信息见附录B。

9 复校时间间隔

平衡仪的复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定，使用单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，但原则上复校时间间隔不超过一年。

附录A                       校准记录

| 证书编号 |  |  |  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | % |  |
| 测量标准 | 名称 |  | 编号 | 测量范围/型号规格 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 溯源单位/ 证书编号 | 有效 期至 |
| 校准依据 的技术文件 |  |  |  |  |  | 测量标准使用状态 |  |  | □正常 □异常见备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 现场校准条件确认 |  |  | □符合£不符合见备注 |  |
| 校准项目及校准数据 - 1.外观： - 2.不平衡值示值误差/g - 校准示值; - 不平衡值测量结果; - 校准结果. - L1= mm; - L2= mm; - L3= mm. - 1; - 2; - 3; - 平均值; - 示值误差; - 1; - 2; - 3; - 平均值; - 示值误差; - 1; - 2; - 3; - 平均值; - 示值误差. - 测量结果扩展不确定度; - U= ， k=2. - 3.轻点相位角度误差/° - 1; - 2; - 3. - 角度值; - 测量值; - 角度误差; - 角度值; - 测量值; - 角度误差; - 角度值; - 测量值; - 角度误差. - 测量结果扩展不确定度; - U= ， k=2. - 4.砂轮质量称量误差/ g - 校准值. - 测量值. - 平均值. - 校准 - 结果. - 测量结果扩展不确定度; - U= ， k=2. |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收日期 |  | 年 月 日 |  |  | 校准日期 |  | 年 月 日 | 复校时间间隔建议: 年 |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

- 附录B                   校准证书

校准证书应至少包含以下信息：

1）标题：“校准证书”；

2）实验室名称和地址；

3）进行校准的地点；

4）证书编号、页码和总页码；

5）委托单位的名称和地址；

6）被校对象的名称、生产单位、型号规格和编号；

7）校准员、核验员和批准人的签字；

8）样品接收日期、校准日期、发布日期；

9）校准环境条件；

10）使用本规范作为校准依据的说明；

11）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

12）校准结果及测量不确定度的说明；

13）复校时间间隔的建议；

14）校准结果仅对被校对象有效的声明；

15）未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书或报告的声明。

校准证书内页

校准结果

- 1.外观：

- 2.不平衡值示值误差/g

| - 校准示值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 示值误差 |  |  |  |  |  |
| - 测量结果扩展不确定度U= ， k=2 |  |  |  |  |  |

- 3.轻点相位角度误差/°

| - 轻点相位角度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 角度误差 |  |  |  |
| - 测量结果扩展不确定度U= ， k=2 |  |  |  |

- 4.砂轮质量称重误差/ g

| 校准值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |
| 测量结果扩展不确定度U= ， k=2 |  |  |  |  |  |

附录C         电子静平衡仪测量结果的不确定度评定示例

C1 不平衡值示值误差的测量结果不确定度评定

C1.1测量方法

依据本规范的校准方法。

C1.2测量环境条件

环境温度:工作的温度范围内；

环境湿度：≤80%RH；

其他影响量：无振动、气流、磁场等其他影响量对测量结果产生影响。

- C1.3测量模型和灵敏系数

- C1.3.1测量模型

- Δm=mL−−ms

式中： Δm：平衡仪不平衡值示值误差；

mL−： 平衡仪不平衡值测量值平均值；

ms：标准砝码质量值。

- C1.3.2灵敏系数

c1=∂Δm∂mL−=1c2=∂Δm∂ms=−1

C1.4测量不确定度来源计标准不确定度评定

C1.4.1测量重复性引起的标准不确定度u1

用10g标准砝码对平衡仪不平衡值作10次独立重复测量，读取10次测量值。得到一测量列（g）：9.9、9.8、9.8、9.9、9.9、10.0、10.0、9.9、9.8、10.0，算术平均值和实验标准差如下：

mL−=1ni=1nmLi=9.9g

s=i=1nmLi−mL−2n(n−1)=0.03g

在实际测量过程中，在1个校准位置时是以三次测量结果算术平均值作为校准结果：

u11=0.033=0.01732g

C1.4.2由平衡仪不平衡测量值显示分辨力引入的标准不确定度

测量值显示分辨力是0.1g，取其半宽是0.05g，采用B类方法进行评定，按均匀分布：

u12=0.053=0.0289g

重复性引入的不确定度和分辨力引入的不确定度取较大的值：

u1=0.0289g

C1.4.3 由标准砝码引入的标准不确定度

输入量ts的不确定度主要来源于作为测量标准的标准砝码，使用的测量标准为M1等级标准砝码，10g砝码最大允许误差2.0mg，符合均匀分布：

u2=0.002×10−33=0.00116×10−3g

C1.4.4 标准不确定度汇总

| 标准不确定度 | 来源 | 灵敏系数ci | 标准不确定度值g |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 1 | 0.0289 |
| u2 | 标准砝码误差 | -1 | 0.00116×10-3 |
| uc=0.0289g |  |  |  |

C1.5合成标准不确定度

uc=c12u12+c22u22=0.0289g

C1.6 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度为：

U=kuc=0.06g

C2轻点相位角度误差测量结果的不确定度评定测量方法

C2.1测量方法

依据本规范的校准方法。

C2.2测量环境条件

环境温度：工作的温度范围内；

环境湿度：≤80%RH；

其他影响量：无振动、气流、磁场等其他影响量对测量结果产生影响。

- C2.3测量模型和灵敏系数

- C2.3.1测量模型

- Δx=xc-xs

式中： ：轻点相位角度误差；

：平衡仪相位角度；

：角度尺测量值。

- C2.3.2灵敏系数

c1=∂Δx∂xc=1c2=∂Δx∂xs=−1

C2.4测量不确定度来源计标准不确定度评定

C2.4.1测量重复性引起的标准不确定度u1

用一分度值0.05°的数显角度尺对平衡仪一相位角度作10次独立重复测量，得到一测量列（°）：91.25、91.10、91.45、90.25、90.25、91.05、91.00、91.20、90.50、90.85。算术平均值和实验标准差如下：

xc=1ni=1nxci=90.89°

s=i=1nxci−xc2n(n−1)=0.133°

在实际测量过程中，以单次测量结果为校准结果：

u11=0.133°

C2.4.2 由平衡仪相位角度显示分辨力引入的标准不确定度

测量值显示分辨力是1°，取其半宽是0.5°，采用B类方法进行评定，按均匀分布：

u12=0.53=0.289°

重复性引入的不确定度和分辨力引入的不确定度取较大的值：

u1=0.289°

C2.4.3 由角度尺引入的标准不确定度

输入量xs的不确定度主要来源于作为测量标准的角度尺，使用的角度尺最大允许误差±0.15°，符合均匀分布：

u2=0.153=0.0867°

C2.4.4 标准不确定度汇总

| 标准不确定度 | 来源 | 灵敏系数ci | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 1 | 0.0289° |
| u2 | 角度尺误差 | -1 | 0.0867° |
| uc=0.0914° |  |  |  |

C2.5合成标准不确定度

uc=c12u12+c22u22=0.0914°

C2.6 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度为：

U=kuc=0.19°

C3 砂轮质量称量误差的测量结果不确定度评定

C3.1测量方法

依据本规范的校准方法。

C3.2测量环境条件

环境温度；工作的温度范围内；

环境湿度：≤80%RH；

- 其他影响量：无振动、气流、磁场等其他影响量对测量结果产生影响。

- C3.3测量模型和灵敏系数

- C3.3.1测量模型

Δmz=mc−-ms

式中： Δmz：平衡仪质量称重示值误差；

mc−： 平衡仪质量称重测量值平均值；

ms：标准砝码质量值。

- C3.3.2灵敏系数

c1=∂Δm∂mC−=1c2=∂Δm∂ms=−1

C3.4测量不确定度来源计标准不确定度评定

C3.4.1测量重复性引起的标准不确定度u1

用1000g标准砝码对平衡仪不平衡值作10次独立重复测量，读取10次测量值。得到一测量列（g）：1000.6、1000.6、1000.5、1000.5、1000.7、1000.5、1000.6、1000.8、1000.8、1000.5。算术平均值和实验标准差如下：

mC−=1ni=1nmCi=1000.61g

s=i=1nmci−mc−2n(n−1)=0.0378g

在实际测量过程中，以三次测量结果算术平均值作为校准结果：

u11=0.03783=0.0218g

C3.4.2由平衡仪质量称重测量值显示分辨力引入的标准不确定度

测量值显示分辨力是0.1g，取其半宽是0.05g，采用B类方法进行评定，按均匀分布

u12=0.053=0.0289g

重复性引入的不确定度和分辨力引入的不确定度取较大的值：

u1=0.0289g

C3.4.3 由标准砝码引入的标准不确定度

u2=0.05×10−33=0.0289×10−3g输入量ts的不确定度主要来源于作为测量标准的标准砝码，使用的测量标准为M1等级标准砝码，1000g砝码最大允许误差50mg，符合均匀分布：

C3.4.4 标准不确定度汇总

| 标准不确定度 | 来源 | 灵敏系数ci | 标准不确定度值g |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 1 | 0.0289 |
| u2 | 标准砝码误差 | -1 | 0.0289×10-3 |
| uc=0.0289g |  |  |  |

C3.5合成标准不确定度

uc=c12u12+c22u22=0.0289g

C3.6 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度为：

U=kuc=0.06g