JJF(纺织) 055─2022

标准光源箱校准规范

Calibration Specification for Standard Color Assessment Cabinets

(报批稿)

××××-××-××发布                    ××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

JJF(纺织) 055─2022

代替JJF(纺织) 055─2012

标准光源箱校准规范

Calibration Specification for       Standard Color Assessment Cabinets

归 口 单 位：中国纺织工业联合会

起 草 单 位：广州纤维产品检测研究院

苏州赛宝校准技术服务有限公司

江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院

德州市纤维检验所

纺织工业科学技术发展中心

聊城市检验检测中心

本规范委托全国纺织计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

丘文彬（广州纤维产品检测研究院）

谢奥中（广州纤维产品检测研究院）

倪瑞龙（广州纤维产品检测研究院）

李  武（江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院）

冉翔涛（德州市纤维检验所）

陈万松（苏州赛宝校准技术服务有限公司）

田琳琳（纺织工业科学技术发展中心）

武延龙（聊城市检验检测中心）

目    录

- 引言…………………………………………………………………………………………Ⅱ

- 1 范围………………………………………………………………………………………1

- 2 引用文件……………………………………………………………………………………1

- 3术语和计量单位………… …………………………………………………………….1

- 4概述……………………………………………………………………………………2

- 5 计量特性………………………………………………………………………………3

- 6 校准条件……………………………………………………………………………3

- 7 校准项目和校准方法………………………………………………………………………4

- 8 校准结果……………………………………………………………………………5

- 9 复校时间间隔……………………………………………………………………………6

- 附录A 标准光源箱校准原始记录参考格式………………………………………7

- 附录B 标准光源箱校准证书（内页）参考格式…………………………………8

- 附录C 标准光源箱测量不确定度评定示例………………………………………9

引    言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范代替JJF(纺织）055-2012《标准光源箱校准规范》，与JJF(纺织)055-2012相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

1. 在引用文件中增加了“JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则”，删除了“FZ/T 01047-1997 目测评定纺织品色牢度用标准光源条件”和“AATCC EP9-2007 纺织品色差的视觉评价”；

2. 概述中增加了TL83，U30光源的用途和相关色温介绍；

3. 将“光源箱内壁（底色）环境色”改为校准前检查；

4. 将原规范计量特性表2各光源的相关色温标称值和允许误差中“TL84相关色温标称值” 由“4230”改为“4000”，增加了TL83，U30光源的相关色温信息；

5. 更改光照度计的技术要求改为“光照度（1～5000）lx, 二级或±8%”色温表的技术要求改为“相关色温（2500～7800）K, 不确定度≤120K”；

6. 在原规范校准主要标准器及配套设备中删除了 “评定变色用灰色样卡”；

7. 删除了电源电压的校准方法；

8. 增加相关色温及光照度实测值的计算公式；

9. 重新对标准光源箱的不确定度进行了评定。

本规范为历次发布情况为。

——JJF（纺织）055-2006

——JJF（纺织）055-2012

标准光源箱校准规范

1  范围

本规范适用于目测评定纺织品色牢度用的标准光源箱及类似的标准光源箱（以下简称“光源箱”）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071-2010  国家计量校准规范编写规则

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  标准光源  standard light sources

相对光谱能量分布大致与标准照明体的相对光谱能量分布相同的人造光源。

注：标准照明体是指依据某一时刻的昼光以及欧美日本等国商场环境光的相对光谱能量分布而定义的照明体。

3.2  相关色温  correlated colour temperature

当某一种光源的色品与某一温度下的完全辐射体（黑体）的色品最接近，或者说在均匀色品图上的色差距离最小时的完全辐射体（黑体）温度。单位：K（开尔文）。

3.3  光照度  illuminance

单位面积所接受的入射光的光通量。在国际单位制中，1流明每平方米为1勒克斯（lx）。

4  概述

光源箱是一种为评定纺织品的色牢度等级、色差以及配色打样、鉴别荧光物质等提供标准光源的设备。

光源箱由人造标准光源和评级工作台两部分组成。多种人造标准光源同时安装在一台标准光源箱内，按照需要选用相应的光源在评级工作台对样品进行评级。常用人造的标准光源的用途和相关色温见表1。

表1  常用人造的标准光源的用途和相关色温

| 标准光源 | 用 途 | 相关色温T |
| --- | --- | --- |
| D75 | 荧光灯，模拟北方平均太阳光，主要运用在原棉评级等精细辨色工作中 | 7500 K |
| D65 | “人工日光”荧光灯，模拟蓝天日光 | 6500 K |
| TL84 | 荧光灯，模拟欧洲、日本商店灯光 | 4000 K |
| TL83 | 欧洲标准暖白商店光源 | 3000 K |
| CWF | 荧光灯，模拟美国商店灯光 | 4150 K |
| U30 | 荧光灯，暖白商店光源美国 | 3000 K |
| A | INCA光源（特殊充气螺旋钨丝灯），为美式橱窗射灯，其光色偏黄，模拟橱窗展示厅射灯，多为美式灯箱使用 | 2856 K |
| F | 普通白炽灯，模拟家庭酒馆暖色灯光，比色参考光源，夕阳光，黄光源，落日黄，多为英式灯箱使用 | 2700 K |
| UV | 紫外线灯，波长范围：350nm～400nm，峰值波长365nm，用于检测荧光染料及漂剂 | - |

5  计量特性

5.1  相关色温：各光源的相关色温标称值和允许误差见表2。

表2  各光源的相关色温标称值和允许误差

| 光源 | D75 | D65 | CWF | TL84 | TL83 | U30 | A | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关色温标称值 | 7500 K | 6500 K | 4150 K | 4000 K | 3000 K | 3000 K | 2856 K | 2700 K |
| 相关色温最大允许误差 | ±200K | ±300K | ±5% |  |  |  |  |  |

5.2  相关色温不均匀率：≤20%（评级工作台标记框内）。

5.3  D65光源光照度：≥600 lx。

5.4  光照度不均匀率：≤20%（评级工作台标记框内）。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境：无外界光源照射光源箱（即在黑房内）。

6.1.2  温度：室温；相对湿度：≤85%。

6.1.3  光源箱额定电压：满足市电220 V要求，最大允许误差为额定值的±10%。

6.2  测量标准

测量标准见表3。

表3  测量标准

| 序号 | 标准器名称 | 规格 | 不确定度或准确度等级或 最大允许误差 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光照度计 | 光照度（1～5000）lx | 二级或±8% | 1 |  |
| 2 | 色温表 | 相关色温（2500～7800）K | 不确定度≤120 K | 1 |  |
| 注：色温表的要求主要针对D65光源，其他光源可参照选用。 |  |  |  |  |  |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准前检查

7.1.1  基本要求检查

7.1.1.1  光源箱在适当部位应有铭牌，铭牌上须标明型号、规格、制造厂、出厂编号和出厂年月。

7.1.1.2  光源箱应放置平稳，周围环境清洁，无腐蚀性介质，无直射光和强烈光源直接辐射。

7.1.1.3  光源箱箱体内应清洁，无杂物；各面应平整、无疤痕，不得有明显的锈斑和油漆脱落现象；光源箱内壁（底色）环境色为蒙赛无光中性灰N5（相当于GB 250评定变色用灰色样卡1～2级）。

7.1.1.4  光源箱顶部安装的灯具应牢固可靠；反光罩不得有明显的变形，反光面上不得有积尘和锈蚀现象。

7.1.2  安全保护性能检查

光源箱的电气设备应安全可靠，电源线及接插件无断裂破损现象。接地线与箱体接触可靠。

7.1.3 基本功能检查

7.1.3.1  光源箱控制面板上的指示符号应清晰醒目，电器控制按钮完整可靠、灵活和可靠；各光源根据配置分别检查各光源工作状况，灯管发光正常，无明显的闪烁现象。

7.1.3.2  光源箱光源配备的使用时间累加计时器功能正常。

7.2  校准项目

标准光源箱校准项目对应本规范计量特性条款和校准方法条款见表4。

表4  校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关色温 | 5.1 | 7.3.1、7.3.2 |
| 2 | 相关色温不均匀率 | 5.2 | 7.3.3 |
| 3 | D65光源光照度 | 5.3 | 7.3.1、7.3.2 |
| 4 | 光照度不均匀率 | 5.4 | 7.3.3 |
| 注：可根据客户要求选择校准项目。 |  |  |  |

7.3  校准方法

7.3.1  相关色温及光照度的测量

7.3.1.1  在评级工作台内均匀选择9个测量点，除中点外其余各点距边线约10 cm。

7.3.1.2  光源开启预热15min后开始测量，将照度计和色温表探头分别置于各测量点，探头平放在光源箱工作台面上，探头测试面向上，逐一测量各点的光照度和相关色温。读数时，待照度计和色温表显示的数字稳定后才读取，每个测量点重复测量三次。

7.3.2  相关色温及光照度实测值的计算

7.3.2.1  相关色温

（1）

（2）

式中：

―相关色温，单位：K；

—各测量点相关色温实测值，单位：K;

―9个测量点相关色温实测值的平均值，单位：K；

―色温表示值修正值，单位：K。

7.3.2.2  光照度

（3）

（4）

式中：

―光照度，单位：lx；

—各测量点光照度实测值，单位：lx;

―9个测量点光照度实测值的平均值，单位：lx。

7.3.3  不均匀率的计算

7.3.3.1  相关色温不均匀率的计算

.                        （5）

式中：

—相关色温不均匀率，单位：%;

—9个测量点相关色温的最低值，单位：K;

—9个测量点的相关色温的平均值，单位：K。

7.3.3.2  光照度不均匀率的计算

.                       （6）

式中：

—不均匀率，单位：%;

—9个测量点光照度的最低值，单位：lx;

—9个测量点的光照度平均值，单位：lx。

8  校准结果

8.1  校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。推荐的校准记录格式见附录A。

8.2  校准证书

经校准的标准光源箱应出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映。校准证书包括的信息应符合JJF 1071—2010中5.12的要求，推荐的校准证书内页格式见附录B。

8.3  不确定度

校准证书应给出各校准项目测量结果的扩展不确定度，评定示例见附录C。

9  复校时间间隔

在定期进行期间核查的条件下，建议复校时间间隔一般不超过1年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

标准光源箱校准原始记录参考格式

委托方:                                 设备编号:             原始记录号:

型号规格:             产品编号:         出厂日期:             发证编号:

制造厂:                                 温度:       ℃        湿度:     %RH

校准日期:     年    月     日    校准地点：        校准前仪器状态：

| 序号 | 校准项目 | 技术要求 | 实测值 |  |  |  |  |  | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光源：D65 光照度 | ≥600lx |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最低值 |  |  | 平均值 |  |  |  |
| 2 | 光照度不均匀率 | ≤20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 光源：D65 相关色温 | 标称值：6500 K 允 差：±300K |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最低值 |  |  | 平均值 |  |  |  |
| 4 | 相关色温不均匀率 | ≤20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准依据:JJF（纺织）055-2022《标准光源箱校准规范》

使用主要计量标准器具:

设备名称/型号              编号       证书号/有效期      技术特征     器具状态

校准单位:                       校准员:            审核员:

附录B

标准光源箱校准证书（内页）参考格式

校  准  结  果

证书编号：XXXXXXXX       原始记录编号：XXXXXXXX           第×页，共×页

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 | 测量结果 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光源：D65 光照度 | ≥600lx |  |  |
| 光照度不均匀率 | ≤20% |  |  |
| 光源：D65 相关色温 | ±300 K |  |  |
| 相关色温不均匀率 | ≤20% |  |  |

以下空白

附录C

标准光源箱测量不确定度评定示例（D65光源）

C.1  标准光源箱相关色温测量不确定度的评定

C.1.1  概述

标准光源箱相关色温的校准方法：D65光源开启预热15min后，使用色温表在9个测量点逐一对相关色温进行测量，取9个测量点相关色温实测值的平均值为光源相关色温的实测值。测量时，将色温表探头测试面向上置于测量点，待显示的数字稳定后进行读取，每个测量点重复测量三次。

C.1.2  测量模型

相关色温                                   （A.1.1）

式中：   ―光源相关色温实测值，单位：K

― 9个测量点相关色温实测值的平均值，单位：K

― 色温表示值修正值，单位：K

C.1.3  不确定度传播律和灵敏系数

不确定度传播律：              （A.1.2）

灵敏系数：

C.1.4  不确定度来源分析

标准光源箱相关色温的不确定度来源主要有：

1. 标准光源箱相关色温测量结果重复性引入的标准不确定度

2. 色温表分辨力引入的标准不确定度

3. 色温表示值修正值引入的标准不确定度

C.1.5  标准不确定度的评定

C.1.5.1  标准光源相关色温测量结果重复性引入的标准不确定度

标准光源相关色温测量结果重复性引入的标准不确定度，采用A类方法进行评定。

在重复性条件下，使用色温表在9个测量点逐一进行相关色温的测量，取9个测量点相关色温实测值的平均值为光源相关色温的实测值，连续测量10次，结果如表C.1所示。

表C.1  标准光源箱相关色温测量结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 6532K | 6652K | 6510K | 6570K | 6563K | 6565K | 6561K | 6567K | 6573K | 6535K |

测量结果的实验标准偏差为：

（A.1.3）

由于每个测量点重复测量三次，该测量结果最佳估计值的A类标准不确定度为：

（A.1.4）

C.1.5.2  色温表分辨力引入的标准不确定度

色温表的分辨力为1K，则由分辨力引入的不确定度为：

（A.1.5）

由于小于测量重复性引入的不确定度分量，由色温表分辨力引起的不确定度可忽略不计。

C.1.5.3  色温表示值修正值引入的标准不确定度

色温表修正值引入的标准不确定度，可根据校准证书给出的该色温表的不确定度进行评定，属于正态分布：

根据证书，在相关色温为6500K测量点的扩展不确定度为87K,k=2，则：

（A.1.6）

C.1.5.4  测量不确定度汇总

根据各不确定度分量、类别、灵敏系数、分布等参量，计算出的各标准不确定度分量列入表C.2所示。

表C.2  测量不确定度一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 类别 | 灵敏系数 | 分布 | 标准不确定度（K） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A类 | 1 | t | 11.88 |  |
| 2 | 色温表分辨力 | B类 | 1 | 均匀 | 0.29 | 可忽略 |
| 3 | 色温表示值修正值 | B类 | 1 | 正态 | 43.50 |  |

C.1.5.5  合成标准不确定度

以上各不确定度分量相互独立，互不相关，故合成标准不确定度为：

（A.1.7）

- C.1.5.6  扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（A.1.8）

C.1.6 测量结果不确定度的报告与表示

标准光源箱相关色温测量结果扩展不确定度为：

C.2  标准光源箱光照度测量不确定度的评定

C.2.1  概述

标准光源箱光照度的校准方法：D65光源开启预热15min后，使用照度计在9个测量点逐一对光照度进行测量，取9个测量点光照度实测值的平均值为光照度的实测值。测量时，将照度计探头测试面向上置于测量点，待显示的数字稳定后进行读取，每个测量点重复测量三次。

C.2.2  测量模型

光照度                                   （A.1.1）

式中：   ―光照度实测值，单位：K

―光照度计在9个位置光照度实测值的平均值，单位：K

C.2.3  不确定度传播律和灵敏系数

不确定度传播律：              （A.1.2）

灵敏系数：

C.2.4 不确定度来源分析

标准光源箱光照度的不确定度来源主要有：

1. 标准光源箱光照度测量结果重复性引入的标准不确定度

2. 照度计分辨力引入的标准不确定度

3. 照度计示值误差引入的标准不确定度

C.2.5  标准不确定度的评定

C.2.5.1  标准光源光照度测量结果重复性引入的标准不确定度

标准光源光照度测量结果重复性引入的标准不确定度，采用A类方法进行评定。

在重复性条件下，使用照度计在9个测量点逐一进行光照度的测量，取9个测量点光照度实测值的平均值为光照度的实测值，连续测量10次，结果如表C.3所示。

表C.3  标准光源箱光照度测量结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值lx | 1288 | 1308 | 1236 | 1309 | 1311 | 1304 | 1242 | 1314 | 1268 | 1235 |

测量结果的实验标准偏差为：

（A.1.3）

由于每个测量点重复测量三次，该测量结果最佳估计值的A类标准不确定度为：

（A.1.4）

C.2.5.2  照度计分辨力引入的标准不确定度

照度计的分辨力为1 lx，则由分辨力引入的不确定度为：

（A.1.5）

由于小于测量重复性引入的不确定度分量，由照度计分辨力引起的不确定度可忽略不计。

C.2.5.3  照度计示值误差引入的标准不确定度

照度计的最大允许误差为±8%，按照重复性实验平均值1282 lx，折算误差值为103 lx，通常认为在区间内服从均匀分布， ，则照度计引入的标准不确定度为：

（A.1.6）

C.2.5.4  测量不确定度汇总

根据各不确定度分量、类别、灵敏系数、分布等参量，计算出的各标准不确定度分量列入表C.4所示。

表C.4  测量不确定度一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 类别 | 灵敏系数 | 分布 | 标准不确定度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A类 | 1 | t | 17.33lx |  |
| 2 | 照度计分辨力 | B类 | 1 | 均匀 | 0.29 lx | 可忽略 |
| 3 | 照度计示值误差 | B类 | 1 | 均匀 | 59.19 lx |  |

C.2.5.5  合成标准不确定度

以上各不确定度分量相互独立，互不相关，故合成标准不确定度为：

（A.1.7）

- C.2.5.6  扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（A.1.8）

C.2.6  测量结果不确定度的报告与表示

标准光源箱光照度测量结果扩展不确定度为：