中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF(机械）1098-2022

砂布砂纸磨削性能试验机校准规范

Calibration Specification for

Abrasive Cloth and Sandpaper Grinding Performance Testing Machine

（报批稿）

20**－**－**发布

20**－**－**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF(机械)1098-2022

代 替JJG(机械)65-1991

砂布砂纸磨削性能试验机

校准规范

Calibration Specification for Abrasive Cloth and Sandpaper Grinding Performance Testing Machine

归 口 单  位：中国机械工业联合会

主要起草单位：郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

参加起草单位：国机精工股份有限公司郑州分公司

国家磨料磨具质量检验检测中心

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

陈学彬（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

史纪民（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

邢  波（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

张克选（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

参加起草人：

刘玉红（国机精工股份有限公司郑州分公司）

任冠青（国机精工股份有限公司郑州分公司）

赵金坠（国家磨料磨具质量检验检测中心）

苏伟波（国机精工股份有限公司郑州分公司）

目   录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1 磨盘端面圆跳动	1

4.2 磨削时间	1

4.3磨盘转速	1

4.4磨削轨迹	1

4.5 磨削试验力	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准及其他设备	2

6 校准项目和校准方法	2

6.1 外观检查	2

6.2计量特性校准	2

7 校准结果表达	4

8 复校时间间隔	4

附录A  校准记录	5

附录B  校准证书	7

附录C  磨削试验机测量不确定度的评定示例	9

- 引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

与JJG （机械）65—1991相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——修改了计量特性中的盘端面圆跳动、磨削试验力、磨削时间；

——删除了计量特性中的配套试棒、天平；

——修改了使用的转速表等级、千分表等测量标准；

——修改并细化了校准方法；

——增加了测量不确定度的评定。

本规范所代替规范的历次版本发布情况为：

——JJG（机械）65—1991

1 范围

砂布砂纸磨削性能试验机校准规范

校准规范

本规范适用于新制造、使用中和维修后的砂布砂纸磨削性能试验机的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

JB/T 10155 涂附磨具 砂布砂纸磨削性能试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

砂布砂纸磨削性能试验机（以下简称磨削试验机）是用于测量砂布、砂纸和耐水砂纸脱砂量和磨除金属量的磨削试验设备。磨削试验机在规定的转速、试验力、时间、轨迹内，将样品与金属试棒进行磨削，分别称量样品和试棒磨削前后质量值计算样品的脱砂量与试棒的磨除量。

4 计量特性

4.1 磨盘端面圆跳动

磨盘端面圆跳动≤0.05mm。

4.2 磨削时间

磨削时间偏差见表1。

表1 磨削时间偏差

| 磨削时间（min） | 20 | 60 | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（s） | ±5 | ±15 | ±30 |

4.3磨盘转速

磨盘转速：（320±5）r/min。

4.4磨削轨迹

4.4.1环内径：（87.0±0.2）mm；

4.4.2环宽：（16.5±0.4）mm。

4.5 磨削试验力

磨削试验机磨削时加载的试验力分别为10N、15N，20N，磨削试验力要求如下：

4.5.1示值相对误差MPE；±1%；

4.5.2重复性相对误差MPE：1%。

5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度:（20±2）℃；

环境湿度：60%RH~70%RH。

5.2 测量标准及其他设备

校准所使用的测量标准器具见表2。

表2测量标准器具

| 序号 | 计量特性 | 校准用标准器具 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磨盘端面圆跳动 | 千分表，分度值0.001mm，示值误差≤5μm |
| 2 | 磨削时间 | 电子秒表，分辨力不大于0.1s |
| 3 | 磨盘转速 | 转速表，测量范围不低于500.0r/min，准确度等级≤0.5级 |
| 4 | 磨削轨迹 | 游标卡尺，分度值0.01mm或0.02mm，示值误差MPE±0.03mm |
| 5 | 磨削试验力 | 标准测力仪，测量范围（10~100）N，准确度等级≤0.3级 |

6 校准项目和校准方法

6.1 外观检查

目测检查磨削试验机的外观应无明显锈蚀、破损，无影响正常使用的表面缺陷。

6.2计量特性校准

6.2.1 磨盘端面圆跳动

将千分表测杆垂直压在磨盘半径1/2处，测头压缩约0.2mm，轻轻转动磨盘一周以上，千分表的最大值与最小值之差即为磨盘端面圆跳动，重复测量两次的平均值作为校准结果。

6.2.2 磨削时间测量

6.2.2.1磨削试验

按照标准JB/T 10155试样制备条款制备一全树脂（或半树脂）砂布试样，试样无需放置24小时和进行质量称量。按标准JB/T 10155 的3试验条件和5.1干磨试验对砂布试样进行磨削试验，磨削时间累计120分钟。

6.2.2.2 设定磨削时间30分钟，启动磨削30分钟后停机，10分钟后再次启动磨削。用秒表分别测量累计60分钟和120分钟的磨削时间。120分钟磨削试验完成后取下试样和试棒，不加载试验力，再次设定磨削时间20分钟，开机使磨盘空转20分钟，测量20分钟的磨削时间。以一次测量的测量结果为校准结果。

6.2.3 磨盘转速测量

磨削试验机的磨盘标称转速为320r/min，在6.2.2.1磨削试验进行中，用转速表测量磨盘的转速三次，以三次测量结果算术平均值作为校准结果。

6.2.4磨削轨迹测量

6.2.2.2磨削试验完成后的砂布试样上形成一圆环磨削轨迹。用游标卡尺分别测量磨削轨迹的内环直径和环宽，十字垂直交叉测量两次，以两次测量结果中偏离内环直径87mm、环宽16.5mm最大的测量值作为校准结果。

6.2.5磨削试验力校准

6.2.5.1磨削试验机关机。安装一磨削试验用试棒，试棒垂直压在标准测力仪上，测力仪清零，加载磨削试验机的10N试验力，记录标准测力仪示值Fi.，重复测量3次，计算算术平均值。

6.2.5.2分别按式（1）、式（2）计算各试验力示值相对误差和重复性相对误差。

（1）示值相对误差按下式计算：

--------（1）

式中：—试验力示值相对误差（%）；

—标准测力仪测量结果算术平均值，N；

—标称试验力值，N。

（2）重复性相对误差按下式计算：

--------（2）

式中：—校准点重复性相对误差（%）；

—标准测力仪测量结果中的最大值，N；

—标准测力仪测量结果中的最小值，N。

6.2.5.3 分别继续加载磨削试验机的15N、20N试验力，按6.2.5.1~6.2.5.2进行磨削试验力校准。

7 校准结果表达

校准记录格式见附录A；经校准的磨削试验机出具校准证书，校准证书包含的内容和信息见附录B。

8 复校时间间隔

磨削试验机的复校时间间隔的长短是由使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定，使用单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，但原则上复校时间间隔不超过一年。

附录A                       校准记录

| 证书编号 |  |  |  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | % |  |
| 测 量 标 准 | 名称 |  | 编号 | 测量范围/型号规格 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 溯源单位/ 证书编号 | 有效 期至 |
| 校准依据 的技术文件 |  |  |  |  |  | 测量标准使用状态 |  |  | □正常 □异常见备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 现场校准条件确认 |  |  | □符合£不符合见备注 |  |
| 校准项目及校准数据 - 外观 - 磨盘端面圆跳动/mm - 测量次数; - 最大值; - 最小值; - 测量结果; - 校准结果. - 1. - 2. - 磨削时间 磨盘转速/r/min - 校准项目; - 60min; - 120min; - 20min. - 测量值. - 偏差. - 测量次数; - 1; - 2; - 3. - 测量结果. - 平均值; - 测量结果扩展不确定度; - U= ， k=2. - 磨削轨迹/mm - 校准项目; - 1; - 2; - 校准结果; - 校准结果. - 环内径. - 环宽. - 磨削试验力/N 校准点F; 测量结果F1; 测量结果F2; 测量结果F3; 平均值; 示值相对误差; 重复性相对误差. 10. 15. 20. 示值相对误差扩展不确定度 Urel= ， k=2. |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收日期 |  | 年 月 日 |  |  | 校准日期 |  | 年 月 日 | 复校时间间隔建议: 年 |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

- 附录B                   校准证书

校准证书应至少包含以下信息：

1）标题：“校准证书”；

2）实验室名称和地址；

3）进行校准的地点；

4）证书编号、页码和总页码；

5）委托单位的名称和地址；

6）被校对象的名称、生产单位、型号规格和编号；

7）校准员、核验员和批准人的签字；

8）样品接收日期、校准日期、发布日期；

9）校准环境条件；

10）使用本规范作为校准依据的说明；

11）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

12）校准结果及测量不确定度的说明；

13）复校时间间隔的建议；

14）校准结果仅对被校对象有效的声明；

15）未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书或报告的声明。

校准证书内页

校准结果

- 1.外观：

- 2.磨盘端面圆跳动：          mm

- 3.磨削时间：

| - 校准点 | - 60min | - 120min | - 20min |
| --- | --- | --- | --- |
| - 偏差 |  |  |  |

- 4.磨盘转速：            r/min

- 测量结果扩展不确定度   U=    r/min， k=2

- 5.磨削轨迹：环内径            mm,环宽            mm

- 6.磨削试验力：

| - 校准点F /N | - 平均值 /N | 示值相对误差 /% | 重复性相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 示值相对误差扩展不确定度 Urel= ， k=2 |  |  |  |

附录C  磨削试验机测量不确定度的评定示例

C1 磨盘转速测量结果的测量不确定度评定

C1.1测量方法

依据本规范的校准方法。

C1.2测量环境条件：

环境温度：（20±2）℃；

环境湿度：60%RH~70%RH。

C1.3n=x测量模型

式中： n— 磨盘转速；

x— 转速表的测量值 。

C1.4标准不确定度的评定

C1.4.1测量重复性引起的标准不确定度u1

磨削试验机正常工作情况下，用数字式转速表重复测量10次磨盘转速，得到测量列（r/min）320.5、321.2、320.6、320.4、321.5、320.3、320.7、320.6、320.3、320.2。算术平均值和实验标准差如下：

x=1ni=1nxi=320.63r/min

s=i=1nxi−x2n−1=0.416r/min

在实际测量过程中，以三次测量结果算术平均值作为校准结果：

u1=0.423=0.24r/min

C1.4.2转速表示值误差引起的标准不确定度u2

测量使用的是0.5级转速表，取均匀分布：

u2=320×0.0053=0.924r/min

C1.4.3标准不确定度汇总

| 标准不确定度 | 来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度值（r/min） |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 1 | 0.24 |
| u2 | 转速表示值误差 | 1 | 0.924 |
| uc=0.955r/min |  |  |  |

C1.5合成标准不确定度

各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

uc=u21+u22=0.955r/min

C1.6扩展不确定度

U=kuc=2.0r/min，k=2

C2 磨削试验力示值相对误差测量结果的测量不确定度评定示例

C2.1测量方法

依据本规范的校准方法。

C2.2测量环境条件：

环境温度：（20±2）℃；

环境湿度：60%RH~70%RH。

C2.3测量模型和灵敏系数

C2.3.1测量模型

式中：—校准点示值相对误差（%）；

—校准点标准测力仪测量结果算术平均值，N；

—校准点标称试验力值，N。

c1=∂δFi=1Fc2=∂δF=−FiF2C2.3.2灵敏系数：

C2.4标准不确定度的评定

C2.4.1测量重复性引起的标准不确定度u1

安装一磨削试验用试棒，试棒垂直压在测力仪上，测力仪清零，加载10N的试验力，用测力仪连续测量10次，得到测量列（N）10.00、10.00、10.01、10.00、10.02、10.00、10.00、10.00、10.00、10.00，算术平均值和实验标准差如下：

F=1ni=1nFi=10.003N

s=i=1nFi−F2n−1=0.00675N

在实际测量过程中，以三次测量结果算术平均值作为校准结果：

u1=0.006753=0.00390N

C2.4.2测力仪示值误差引起的标准不确定度u2

测量使用的是0.3级的标准测力仪，取均匀分布：

u2=10.00×0.0033=0.017N

C2.4.3标准不确定度汇总

| 标准不确定度 | 来源 | 灵敏系数(1/N) | 标准不确定度值 (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.1 | 0.00390 |
| u2 | 测力仪示值误差 | -0.1 | 0.017 |
| uc=0.174% |  |  |  |

C2.5合成标准不确定度

各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

uc=c21u21+c22u22=0.174%

C2.6扩展不确定度

Urel=kuc=0.35%，k=2