中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1099-2022

雷电冲击电流传感器校准规范

(报批稿)

Calibration specification for lightning impulse current sensor

202X－XX－XX发布

202X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

雷电冲击电流传感器校准规范

Calibration specification for lightning impulse current sensor

JJF（机械）1099-2022

归 口 单 位： 中国机械工业联合会

起 草 单 位： 甘肃中测国信计量检测有限公司

甘肃电器科学研究院

中讯邮电咨询设计院有限公司

上海市气象灾害防御技术中心

湖北省防雷中心

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

张  权：[甘肃电器科学研究院］

葛  震：[甘肃中测国信计量检测有限公司］

任稳柱：[甘肃中测国信计量检测有限公司］

参加起草人：

王  斌：[中讯邮电咨询设计院有限公司］

谢  欢：[上海市气象灾害防御技术中心］

柴  健：[湖北省防雷中心]

目   录

1	范围	1

2  引用文献	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	3

5  计量特性	4

6  校准条件	4

7  校准项目和校准方法	5

8  校准结果表达	11

9  复校时间间隔	11

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本校准规范为新制订。

雷电冲击电流传感器校准规范

# 范围

本规范的制定适用于雷电冲击电流测试用电流传感器的校准。

# 2  引用文献

GB/T16927.4-2014 高电压和大电流试验技术 第4部分：试验电流和测量系统的定义和要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改版)适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规范。下列术语均来源于GB/T 16927.4 高电压和大电流试验技术 第4部分：试验电流和测量系统的定义和要求。

3.1 标准测量系统 reference measuring system

通过校准可溯源到相关国家和/或国际标准，且具有足够准确度和稳定性的测量系统。在进行特定波形和特定电流范围内的同时比对测量中，该系统用于认可其他的测量系统。

3.2 电流传感器 Current transducer

电流传感器，是一种测量装置，能够将被测电流变换成为符合采集的电压信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

3.3 测量仪器 measuring instrument

单独或与一个或多个辅助设备组合，用于进行测量的装置。

3.4 刻度因数 Scale factors

3.4.1 测量系统的刻度因数 scale factor of a measuring system

与测量仪器的读数相乘便得到整个测量系统的输入量值的因数。

- 对不同的电流测量范围、频率范围或波形，一个测量系统可有多个刻度因数。

- 直接显示输入量值的测量系统，其标称刻度因数为1。

3.4.2 测量仪器的刻度因数 scale factor of a measuring instrument

与仪器的读数相乘便得到其输入量值的因数。

3.4.3 标定刻度因数（F ） assigned scale factor

最近一次性能试验所确定的测量系统的刻度因数。

注：一个测量系统可有多个标定刻度因数。例如，该系统在几个测量范围具有不同的刻度因数。

3.5峰值 peak value

电流的最大瞬时幅值。

# 4  概述

加到试品上的雷电冲击电流是用冲击电流传感器来测量的。冲击电流传感器的功能是将冲击电流（输入信号）转变成可供显示或测量仪器直接输入的低压电压信号（输出信号）。因此要求雷电冲击电流传感器有稳定而准确的刻度因数以及良好的动态特性。

将电流传感器串接入雷电冲击电流试验回路中，输出信号经过电缆引到测量仪器。

图1雷电冲击电流测量系统方框图

# 5  计量特性

- 5.1雷电冲击电流峰值测量的不确定度：优于3%。

- 5.2刻度因数：脉冲电流传感器，1A～300kA，准确度：0.2级、0.5级、1级

- 5.3线性度试验：优于1%。

- 5.4短期稳定性：优于1%。

# 6  校准条件与校准设备

- 6.1 温湿度条件

环境温度：（20±10）℃，相对湿度30%～80%。

- 6.3 主要标准器

6.3.1校准的主要设备：

根据采用的校准方法，选择以下标准设备：

电流传感器、标准分流器、数字记录仪等组成；其中：

- 电流传感器, 最大允许误差优于±0.2%；

- 标准分流器, 最大允许误差优于±0.2%；

- 数字记录仪，峰值电压最大允许误差优于±0.2%；采样速率优于100MS/s。

6.3.2电流传感器和标准分流器应能允许通过额定冲击电流的最大值。

# 7  校准项目和校准方法

- 校准项目见表2。

- 表2 校准项目

| 校准项目 | 需要校准项目 |
| --- | --- |
| 外观及标志检查 | + |
| 测量系统测量峰值准确度的校准 | + |
| 动态特性校准 | + |
| 短时稳定性 | - |
| 长期稳定性 | - |
| 注：“+”为需校准项目，“-”为首次校准需增加的项目或适用时，待参照标准确定 |  |

7.1 外观及标志检查

电流传感器的外观结构应完好。各端子标志清晰明确，外露件不应有松动和机械损伤。组件外壳上应标明其名称、生产厂家、型号、编号等信息。测量系统各个功能及显示应正常，各个开关和按键应能正常工作。

7.2 电流传感器测量峰值的校准

通过与标准测量系统比对进行校准

7.2.1校准方法

电流传感器的刻度因数是通过与标准测量系统的比对确定的，连接方式如图2所示。应采取措施避免电流传感器和测量仪器间的接地环路造成不可接受的影响。

图2  雷电冲击电流传感器刻度因数校准比对框图

比对设备应同时记录波形。由标准测量系统读到的每次测量的一次电流峰值除以被校电流传感器的相应的二次读数求得在电流水平I下测量的刻度因数Fi,g值。重复该测量n次，求取被校电流传感器在某一电流水平Ig下的刻度因数的算术平均值。平均值由下式给出：

（2）

Fi,g的相对实验标准偏差Sg由下式给出：

（3）

平均值的A类相对标准不确定度ug由下式求得。

（4）

被校测量范围的上下限以及中间区间均匀选取至少5个点。带有二次衰减器的电流传感器可仅在一个设置上校准，前提是能够通过其他试验证明对所有设置该电流传感器的输出负载是不变的，这种情况下，应分别校准二次衰减器的所有范围。刻度因数应在整个标定测量范围内确定。

7.3动态特性的测量

为了确定动态特性，给测量系统施加一个已知幅值的正弦信号（通常幅值较小）并记录测量测量系统的输出，在合适的频率范围内重复该测量。

有一些电流传感器在装置的寿命期限中原则上未出现动态性能变化现象，对于这类装置需进行初始动态性能试验，后续动态性能试验则可能被装置的动态性能不受可预见的使用过程影响的科学证明取代。

- 7.4 短期稳定性试验

转换装置上应持续施加标定测量范围的最大电流，施加时间应与预期使用时间相适应。

注：电流施加时间不应长于标定使用时间，但应足够其达到正常使用工况下的热平衡状态。

刻度因数应在施加电流的最初及最后时刻测量，若为一组脉冲试验，则在一组脉冲开始时和结束时测量。刻度因数的测量应与被认可的测量系统进行比对或采用其他合适的方法。如果选择其他方法，测试刻度因数时可能需将罗哥夫线圈从测试回路中卸下，此时应在冲击电流施加后尽快测量，以确保刻度因数未发生明显变化，推荐最大时间为20分钟。

刻度因数应在施加电流的瞬间或者之前，以及施加电流的最后瞬间或之后立即进行测量。电流传感器上应加额定电流。

- 7.5 长期稳定性

应对一个校准周期内刻度因数的稳定性进行考虑和评定。通常评估为一个不确定度分量，在预定使用时间段（一般至下一次校准）内有效的。评定可以是基于制造厂的数据或以一系列性能试验结果。

# 8  校准结果表达

经校准后出具校准证书，校准证书由封面和校准数据内页组成，封面由校准机构确定统一格式，校准数据按附录B、附录C要求，并可根据工频暂时电流测量系统的情况进行填写。校准结果应在校准证书上反应，校准证书应至少包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书和校准报告签发人的签名、职务、或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C。

# 9  复校时间间隔

雷电冲击电流传感器的复校时间间隔推荐为一年，送校单位也可根据实际使用情况自主决定。

附录A

雷电冲击电流传感器度评定报告

概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：56%；

测量标准：标准分流器；

被测对象：冲击电流柔性线圈；

1：数学模型：

ΔI=IO−IsIs×100%

式中：ΔI一电流传感器的示值误差，A；

Io一电流传感器理论输出电压，A；

Is一电流传感器实际输出电压，A。

2：灵敏度系数为:

C1=∂ΔI∂Io=1   C2=∂ΔI∂IS=−1。

3：测量不确定度的评定

3.1：测量重复性的不确定度

标准不确定度UA主要是标准采集系统的测量不重复引起的，可以通过连续测量得到测量列。

在输入相同电流值的条件下，对被测电流传感器在30kA点作10次重复性测量，所得数据如下所示。

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值(kA) | 30.53 | 30.54 | 30.48 | 30.50 | 30.47 |
| 次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 实测值(kA) | 30.52 | 30.49 | 30.53 | 30.52 | 30.51 |

用贝塞尔公式计算本次数据的标准变差s：

S=110−1i=110Ii−I2=0.023kA

由重复性导致的标准不确定度：

UA=0.023kA/30kA=0.07%

3.2：标准分流器不确定度引入的不确定度

标准分流器最大允许误差为±0.2%，其示值误差为：

ΔI(UB2)＝0.2%/3＝0.12%

3.3：数字记录仪分辨力引入的不确定度

R&S®RTA4000 型作为数字记录仪，在使用10V/div档下，分辨力为0.01V,取其半宽0.005 V为均匀概率分布引入的不确定度，其不确定度分量为:

0.005/3= 2.89×10-3V：

ΔI(UB1)＝2.89×10-3V/10V＝2.9×10-4

4：合成标准不确定度及扩展标准不确定度

由于UA和UB互不相关，则合成标准不确定度为：

U=UA2+UB12+UB22=0.14%

取包含因子k＝2，于是扩展不确定度为：

Urel=U×k =0.28%

校准证书内页格式

| 本次校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所使用的主要校准器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 编号 |  | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 证书编号 |  | 有效期至 |
| 校准环境条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度： |  |  | ℃ |  | 相对湿度： |  | % | 其他： |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准数据/结果

| 1、外观检查： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、电流传感器刻度因数测量 |  |  |  |  |  |
| 实际电流值（A） | 标准电流值（A） |  | 误差（%） |  | 被校电流传感器 刻度因数（V/A） |
| 本次电流校准的测量扩展不确定度：Urel= （k=2） |  |  |  |  |  |
| 3、动态特性时间校准 |  |  |  |  |  |
| 被校系统示值（μs） |  | 标准系统示值（μs） |  | 误差（%） |  |
| 本次时间校准的测量扩展不确定度：Urel= （k=2） |  |  |  |  |  |

附录B

校准原始记录格式

| 样品信息 |  |
| --- | --- |
| 原始记录编号: | 收样日期： |
| 委托方: |  |
| 委托方地址: |  |
| 器具名称: |  |
| 型号规格: |  |
| 出厂编号: |  |
| 制造厂/商: |  |
| 标准器信息 |  |
| 标准器名称: |  |
| 型号规格: |  |
| 出厂编号: |  |
| 准确度等级/标准器不确定度: |  |
| 溯源机构及证书编号: |  |
| 证书有效期： |  |
| 环境条件：温度： ℃ 相对湿度： % |  |
| 校准地点: |  |
| 依据的技术文件: |  |

数据记录

| 1、外观检查： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、电流传感器刻度因数测量 |  |  |  |  |  |
| 实际电压值（V） | 实际电流值（A） | 标准电流值（V） | 标准电流值（A） | 电流误差 （%） | 被校电流传感器 刻度因数（V/A） |
| 本次电流校准的测量扩展不确定度：Urel= （k=2） |  |  |  |  |  |

校准原始记录格式

| 3、动态特性时间校准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被校系统示值（μs） | 标准系统示值（μs） | 误差（%） |
| 本次时间校准的测量扩展不确定度：Urel= （k=2） |  |  |

以下空白