中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）065-2022

可见光故障定位仪校准规范

Calibration Specification for Visual Fault Locators

（报批稿）

202X-XX-XX发布                                 202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

可见光故障定位仪校准规范

Calibration Specification for

Visual Fault Locators

JJF（通信）065-2022

归 口 单 位：中国信息通信研究院

起 草 单 位：中国信息通信研究院

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

杨  琨（中国信息通信研究院）

孙小强（中国信息通信研究院）

参加起草人：

傅栋博（中国信息通信研究院）

付  康（中国信息通信研究院）

目    录

引言......................................................................（II）

1	范围	1

2	引用文件	1

3	概述	1

4	计量特性	1

4.1中心波长	1

4.2 输出功率	1

5	校准条件	1

5.1环境条件	1

5.2测量标准及其他设备	1

6	校准项目和校准方法	2

6.1校准前检查	2

6.2校准前准备	2

6.3中心波长校准	2

6.4输出功率校准	2

7	校准结果表达	3

8 复校时间间隔	3

附录A 原始记录推荐格式	4

附录B 校准证书内页推荐格式	5

附录C可见光故障定位仪测量不确定度评定示例	6

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

可见光故障定位仪校准规范

# 范围

本规范适用于650nm波段可见光故障定位仪的校准。

# 引用文件

JJG 958-2000 光传输用稳定光源检定规程

GB/T 7247.2-2018 激光产品的安全 第2部分：光纤通信系统(OFCS)的安全

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

# 概述

可见光故障定位仪以650nm波段半导体激光器为发光器件，经恒流源驱动，发射出稳定的红光，与光接口连接后进入多模或单模光纤，实现光纤故障检测功能。可见光故障定位仪具有输出功率稳定、检测距离长、结构坚固可靠、使用时间长、功能多样等特点，广泛应用于电信、有线电视（CATV）工程与维护，综合布线施工与维护，光器件研发与生产等场合。

# 计量特性

## 4.1中心波长

（650±20）nm

## 4.2 输出功率

≥0 dBm

注：以上指标仅供参考，实际以说明书给出的指标为准。

# 校准条件

## 5.1环境条件

5.1.1环境温度：(23±5)℃，校准过程中环境温度变化不大于±2℃

5.1.2相对湿度：≤80％

5.1.3电源电压：AC(220±11)V；频率：(50±1)Hz

5.1.4实验室应无剧烈震动和影响测量结果的电磁场干扰。

## 5.2测量标准及其他设备

5.2.1光谱分析仪

a)	波长范围：(600～800) nm

b)	功率范围：（-45～+15）dBm

c)	测量不确定度：0.2 nm（k=2）

d)分辨力：≤0.1 nm

5.2.2光功率计

a)	工作波长：(600～800) nm

b)	功率范围：(-45～+15) dBm

c)	测量不确定度：0.20 dB（k=2）

d)分辨力：≤0.01 dB

5.2.3光纤活动连接器：建议采用FC/PC型，多模光纤。

# 校准项目和校准方法

## 6.1校准前检查

- 被校仪器应具备规格、型号、制造厂名、设备编号等。

- 被校仪器应具备激光辐射安全相关的警示标记和标识[GB/T 7247.2，4.6]。

- 被校仪器应带有必要的附件、说明书。

- 被校仪器各部件应安装牢固，能确保正常工作。

- 被校仪器通电后显示功能正常。

## 6.2校准前准备

所有校准用设备和被校仪器均置于工作台上，并按照说明书的要求进行预热。校准用设备应在检定或校准周期内使用。各段连接光纤的位置在整个测试过程中应保持固定，光纤接头应保持清洁。校准前准备及校准过程中应注意激光安全，光源输出状态下不应直视光源或光纤活动连接器的输出端口。

## 6.3中心波长校准

图1 中心波长校准装置示意图

- 按图1连接设备，设置光源输出状态为连续光（CW）模式。

- 根据被校可见光故障定位仪的光源类型设定光谱分析仪对应的光源测量模式。

- 用光纤活动连接器将可见光故障定位仪与光谱分析仪连接，用光谱分析仪进行三次测量，记录三次中心波长测量值，根据公式（1）取算术平均值得到中心波长。[JJG 958，5.2.4]

- （1）

## 6.4输出功率校准

图2 输出功率校准装置示意图

- 按图2连接设备，设置光源输出状态为连续光（CW）模式。

- 将光功率计的波长设置为被校可见光故障定位仪的中心波长，用光纤活动连接器将可见光故障定位仪与光功率计探头连接。

- 通过功率计读取输出功率值，测量时，每隔30～60s记录功率值Pi，重复进行三次测量，依据公式（2）取算术平均值作为校准结果，原始记录推荐格式见附录A。

- （2）

# 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，推荐校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定度，不确定度评定实例见附录C。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 8 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

- 附录A

- 原始记录推荐格式

证书编号：

共        页  第        页

- 外观及工作正常性检查

| 外观 |  |
| --- | --- |
| 工作正常性检查 |  |

- 中心波长

| 测量次数 | 中心波长(nm) | 平均中心波长(nm) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

测量结果的扩展不确定度： nm (k=2)

- 输出功率

| 测量次数 | 输出功率(dBm) | 平均输出功率(dBm) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

测量结果的扩展不确定度： dB (k=2)

| 温度 |  | ℃ | 相对湿度 |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |

校准人（签名）                                     核验人（签名）

- 附录B

- 校准证书内页推荐格式

证书编号：

共        页  第        页

- 中心波长

| 中心波长 (nm) | 扩展不确定度(nm) |
| --- | --- |

扩展不确定度的包含因子：k=2

- 输出功率

| 输出功率 (dBm) | 扩展不确定度(dB) |
| --- | --- |

扩展不确定度的包含因子：k=2

附录C

可见光故障定位仪测量不确定度评定示例

依据可见光故障定位仪校准规范的各校准项目的计量特性、校准条件及校准方法的规定，对型号为AUA-10的可见光故障定位仪进行了校准，并对测量结果的不确定度进行了评定。

C.1中心波长校准

C.1.1 测量不确定度来源

- 光谱分析仪测量波长引入的不确定度（）；

- 光谱分析仪波长分辨力引入的不确定度（）；

- 测量重复性引入的不确定度（）。

C.1.2 测量不确定度评定

C.1.2.1光谱分析仪测量波长引入的不确定度分量。

光谱分析仪其波长测量不确定度为0.2nm, 包含因子k=2，则：

nm                             (C.1)

C.1.2.2光谱分析仪波长分辨力引入的不确定度分量。

光谱分析仪波长分辨力为0.1nm，a2为分辨力的一半，即a2=0.05nm，按照均匀分布，k=3，则：

nm                          (C.2)

C.1.2.3测量重复性引入的不确定度分量。

可见光故障定位仪标称的中心波长为650.0nm，用标准光谱分析仪进行三次重复测量，得到测量值分别为659.1nm，659.2nm，659.3nm。采用极差法，查表得测量次数n=3时，dn=1.69，利用平均值作为校准结果，则：

nm                         (C.3)

C.1.3 标准不确定度的合成

C.1.3.1 标准不确定度评定表

表C.1标准不确定度评定表

| 序 号 | 不确定度来源 | /nm | 分布类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱分析仪测量波长 |  | 均匀 |
| 2 | 光谱分析仪波长分辨力 |  | 均匀 |
| 3 | 测量重复性 |  | 正态 |

C.1.3.2以上各项标准不确定度分量之间独立不相关，其中光谱分析仪波长分辨力和测量重复性引入的标准不确定度分量因重复计算，因此合成时取较大分量进行计算，则合成标准不确定度为

nm                        (C.4)

C.1.4 扩展不确定度

取包含因子k=2，则：

nm                     (C.5)

可得到被校可见光故障定位仪中心波长测量结果的不确定度U=0.3 nm（k=2）。

C.2输出功率校准

C.2.1 测量不确定度来源

  - 光功率计测量功率准确性引入的不确定度（）；

  - 光功率计分辨力引入的不确定度（）；

  - 测量重复性引入的不确定度（）。

C.2.2 测量不确定度评定

C.2.2.1光功率计测量功率准确性引入的不确定度分量。

光功率测量不确定度为0.13dB，包含因子k=2，则：

dB                          (C.6)

C.2.2.2光功率计分辨力引入的不确定度分量。

光功率计分辨力为0.01dB，a2为分辨力的一半，即a2=0.005dB，按照均匀分布，k=3， 则：

dB                       (C.7)

C.2.2.3测量重复性引入的不确定度分量。

在650nm波长点对可见光故障定位仪的输出光功率重复测量三次，得到测量值分别为10.39dBm，10.40dBm，10.38dBm。采用极差法，查表得测量次数n=3时, dn=1.69，利用平均值作为校准结果，则：

dB                  (C.8)

C.2.3 标准不确定度的合成

C.2.3.1 标准不确定度评定表

表C.2标准不确定度评定表

| 序 号 | 不确定度来源 | /dB | 分布类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光功率计测量功率准确性 |  | 均匀 |
| 2 | 光功率计分辨力 |  | 均匀 |
| 3 | 测量重复性 |  | 正态 |

C.2.3.2以上各项标准不确定度分量之间独立不相关，其中光功率计分辨力和测量重复性引入的标准不确定度分量因重复计算，因此合成时取较大分量进行计算，则合成标准不确定度为

dB                       (C.9)

C.2.4 扩展不确定度

取包含因子k=2，则：

dB                     (C.10)

可得到被校可见光故障定位仪输出功率测量结果的不确定度U=0.14 dB（k=2）。