中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）056-2022

在线电场监测系统现场校准规范

On Site Calibration Specification for Online Monitoring Systems of Electric Field

（报批稿）

2021-XX-XX发布                                 202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

在线电场监测系统现场校准规范

On Site Calibration Specification for Online Monitoring Systems of Electric Field

JJF（通信）056-2022

归 口 单 位：中国信息通信研究院

主要起草单位：中国信息通信研究院

参加起草单位：北京森馥科技股份有限公司

上海怡星机电设备有限公司

本规程技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

周  峰（中国信息通信研究院）

袁修华（中国信息通信研究院）

张向阳（中国信息通信研究院）

参加起草人：

陆德坚（北京森馥科技股份有限公司）

郭俊鹏（上海怡星机电设备有限公司）

目    录

引言................................................................（II）

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	1

5 计量特性	1

6 校准条件	2

6.1环境条件	2

6.2测量标准及其他设备	2

7 校准项目和校准方法	4

7.1外观及工作正常性检查	4

7.2电场强度	4

8 校准结果表达	7

9 复校时间间隔	8

附录A 原始记录推荐格式	9

附录B 校准证书内页格式	11

附录C 不确定度评定示例	12

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

在线电场监测系统现场校准规范

# 范围

本校准规范适用于频率范围1kHz～18GHz室外电场在线监测系统的校准。其他频段的校准也可参考。该校准规范只适用于安装后不可拆卸的自动在线电磁辐射监测仪器，不适用于手持式的电磁辐射监测仪器。

# 引用文件

IEEE Std 1309用于校准 9kHz～40GHz电磁场探头和传感器（天线除外）的IEEE标准（IEEE Standard for Calibration of Electromagnetic Field Sensors and Probes (Excluding Antennas) from 9 kHz to 40 GHz）。

# 术语和计量单位

## 3.1场探头 field probe

包含一个场传感器或若干个场传感器组合及二极管、电阻、放大器等电子器件。用以测量某一媒质中的射频场分量，并应尽可能小地扰动被测场。理论上场探头的输出不能通过简单地测量其物理参数得到。

## 3.2电场探头 electric field probe

可测量电场强度（单位V/m）的场探头。

## 3.3读出装置readout device

采集场探头的输出信号并将其转化为可读信号输送给数据采集分析仪的电子装置。

# 概述

室外电场在线监测系统广泛用于无线通信设施、电视和广播发射系统、电力发电设施等周边的电场测量。室外电场在线监测系统安装以后一般是固定的。

室外电场在线监测系统通常由以下部分组成：电场探头，数据采集传输主机，系统平台软件，电场探头外壳，显示装置（可选）。电场探头用于测量安装处的电场强度，外壳用于保护电场探头不受外力和外界气候因素的破坏，显示装置用于显示当前的电场强度。

# 计量特性

1kHz～18GHz被校室外电场在线监测系统的计量特性见表1。

表1 被校准系统的计量特性

| 被校参数 | 电场强度范围 | 频率范围 |
| --- | --- | --- |
| 电场强度 | 环境噪声电场的3倍～1000V/m | 1kHz～18GHz |
| 注：表中场强范围数据来自常见商用系统的技术说明书。具体可以测量的频率范围和电场强度范围取决于采用的测量标准及配套设备。 |  |  |

# 校准条件

## 6.1环境条件

6.1.1环境温度：-10℃~35℃

6.1.2相对湿度：80%

6.1.3移动式供电电源：（220±22）V，（50±1）Hz

6.1.4其它：无影响仪器正常工作的电磁干扰及机械振动。

## 6.2测量标准及其他设备

校准用设备应经过法定计量技术机构检定或校准并在有效期内，且满足使用要求。

校准用主要设备如下：

6.2.1测量标准

6.2.1.1信号发生器

- 频率范围：1kHz～18GHz；

- 最大输出功率：≥0dBm；

- 幅度稳定度：优于1﹪/15min；

- 频率稳定度：优于1×10-4/15 min。

6.2.1.2功率放大器（可选）

- 频率范围：1kHz～18GHz；

- 最大输出功率：≥20W；

- 谐波和杂散信号应该低于载频至少20dB；

- 输出端电压驻波比：≤1.5。

注：可利用多个功率放大器覆盖1kHz～18GHz频率范围。

6.2.1.3横电磁波小室（TEM Cell）

- TEM Cell的频率范围至少覆盖1kHz～600MHz600MHz；

- 特性阻抗：50Ω；

- 芯板与底板（或顶板）间的距离至少大于被校准探头直径；

- TEM小室双侧开正对圆孔，圆孔直径至少大于被校准探头外壳的直径。如图1所示。开孔是为了将被校准室外电场在线监测系统的杆状外壳嵌套进入。

图1 TEM小室开孔示意图

- 开孔状态下1kHz～600MHz频率范围端口电压驻波比：≤1.3；

6.2.1.4 同轴负载

- 同轴负载的频率范围至少覆盖1kHz～600MHz；

- 特性阻抗：50Ω；

- 端口电压驻波比：≤1.1；

- 功率容量满足大于信号源或者功放的实际输出功率。

6.2.1.5场强传递标准

- 频率范围：至少覆盖1kHz～18GHz频率范围；

- 经过有效校准，可溯源至国家标准。

6.2.1.6宽带喇叭天线

- 频率范围：600MHz～18GHz；

- 电压驻波比：≤1.5；

注：如一个天线不能覆盖所有频段，可采用多个天线的组合。

6.2.1.7吸波材料（可选）

- 频率范围：600MHz～18GHz；

- 方锥型或平板型均可。

6.2.2其他设备

### 6.2.2.1量具

- 包括直尺、卷尺或其他高度测量工具，测量范围：满足校准需求；

- 最小分度值：1mm；

- 最大允许误差: ±0.5mm。

### 6.2.2.2 天线和TEM小室支架

支架具有足够强度，可实现支撑功能，确保天线和TEM小室不会倒伏或者跌落。

# 校准项目和校准方法

# 7.1 外观及工作正常性检查

- 被校室外电场在线监测系统的外观应完好，外壳无污损、破损。

- 显示装置能够正常显示，屏幕清晰可见。

- 将结果记录在表A.1中。

# 7.2 电场强度

7.2.1TEM小室法（1kHz～600MHz）

- 所有测量用设备通电，按技术说明书规定时间预热。按图2连接仪器，组成TEM Cell校准系统。

图2 TEM小室校准原理图

- 将场强传递标准穿过TEM 小室开孔进入TEM小室内部，传感器部分的几何中心放置于中心位置，此为参考点位置。设置场强传递标准电场探头为开关开启的工作状态。关闭信号源功率输出，将此时传递标准电场探头的读数称之为环境噪声电场EN，并记录在附录A表A.2中。如果EN大于2V/m，就要采取屏蔽措施：使用铝箔封闭TEM小室的开孔部分与电场探头结构之间的缝隙，如被校室外电场在线监测系统的探头部分包含与地相连的外壳，这部分外壳需要使用铝箔包裹。屏蔽处理后的EN应当小于2V/m。如不满足该条件，则不宜进行现场校准。如客户方认为有必要，校准时可以断开被校系统的网络数据连接。

- 设定信号发生器频率为校准频率点，并记录在附录A表A.2中。

- 对照场强传递标准电场探头的校准证书，调节信号发生器和功率放大器，使得场强传递标准电场探头的示值和校准证书上该频率点的某个示值A1相等，A1应当大于环境噪声电场EN  3倍以上，记录该示值及其对应的场强标准值E1，及其此时信号发生器发生器的电平示值P1.

- 将此时场强传递标准的示值A1、标准场强值E1和信号发生器的电平示值P1记录在附录A表A.2中。

- 在线缆连接、信号发生器的电平示值等固定的情况下，将被校室外电场在线监测系统中的电场探头几何中心放置TEM 小室中参考点位置。一般情况下不需要拆开室外电场在线监测系统的外壳，通过查阅制造方的技术手册即可获知电场探头在外壳中的位置，在缺乏技术资料的情况下，如技术条件具备且不会造成被校系统的损坏，也可以拆开外壳。在这个过程中要使用支架稳妥安装TEM小室。将此时被校电场探头示值EP1记录在附录A表A.2中。

- 由式（1）计算校准因子，并将其记录在附录A表A.2中。

()

式中：

C——校准因子；

——标准场强值（V/m）；

——电场探头示值（V/m）。

- 改变校准频率点，重复以上操作步骤，直至完成所有预设置的校准频率点，可得到电场探头该频率范围的电场强度校准数据。

7.2.2宽带喇叭天线法（600MHz~18GHz）

- 所有测量用设备通电，按技术说明书规定时间预热。按图3连接仪器，组成校准系统。

图3 使用宽带喇叭天线校准原理图（一）

图4 使用宽带喇叭天线校准原理图（二）

- 将场强传递标准电场探头传感器部分的几何中心放置到发射天线主轴上的参考点位置，该参考点可以使用直尺、卷尺或其他高度测量工具定位，且保证探头手柄相比传感器部分处于远离发射天线的相对位置。设置电场探头为开关开启的工作状态。

- 设定信号发生器频率为校准频率点，并记录在附录A表A.3中。关闭信号源功率输出，将此时传递标准电场探头的读数称之为环境噪声电场EN，并记录在附录A表A.3中。如果EN大于2V/m，就要采取屏蔽措施：可使用一面开口的屏蔽罩罩住电场探头结构，如图5所示，屏蔽罩开口方向面对宽带喇叭天线，如被校室外电场在线监测系统的探头部分包含与地相连的外壳，这部分外壳需要使用铝箔包裹。在测试中需要观察最主要的外部辐射源如基站的方位，校准用宽带喇叭天线的来波方向应当与外部辐射源来波方向相反，以期外部辐射源的电场得到屏蔽。屏蔽罩可使用折叠便携的法拉第笼、或者折叠箱体贴铝箔的构造，较优的可选构造是，校准用宽带喇叭天线的来波方向一面可贴吸波材料。屏蔽处理后的EN应当小于2V/m，如不满足该条件，则不宜进行现场校准。如客户方认为有必要，校准时可以断开被校系统的网络数据连接。

图5 屏蔽措施

- 对照场强传递标准电场探头的校准证书，调节信号发生器和功率放大器，使得场强传递标准电场探头的示值和校准证书上该频率点的某个示值A1相等，A1应当大于环境噪声电场EN  3倍以上，记录该示值及其对应的场强标准值E1，及其此时信号发生器的电平示值P1.

- 将此时场强传递标准的示值A1、标准场强值E1和信号发生器的电平示值P1记录在附录A表A.3中。

- 在线缆连接、信号发生器的电平示值等固定的情况下，将被校室外电场在线监测系统中的电场探头几何中心放置天线轴线上的参考点位置。一般情况下不需要拆开室外电场在线监测系统的外壳，通过查阅制造方的技术手册即可获知电场探头在外壳中的位置，在缺乏技术资料的情况下，如技术手段允许且不会造成损坏，也可以拆开外壳。将此时被校电场探头示值EP1记录在附录A表A.3中。

- 由式（1）计算校准因子，并将其记录在附录A表A.3中。

- 改变校准频率点，重复以上操作步骤，直至完成所有预设置的校准频率点，可得到电场探头该频率范围的电场强度校准数据。在以上过程中，为了防止天线轴向上的反射，在轴向上可以铺设吸波材料，如现场空间条件不便于安装，也可以不安装。

# 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，推荐校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定度，不确定度评定实例见附录C。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的实际地点；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；应当给出现场校准的楼层、多角度现场照片等信息；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。考虑到在线系统大多数建设在室外，气候环境因素对仪器性能影响较大，建议复校时间间隔不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

——————————

- 附录A
原始记录推荐格式

校准记录编号                  校准日期

校准地点                      温度                ℃  湿度               %RH

送检单位

被校仪器名称                  型号                    编号

生产厂商

校准人员

电场探头频率范围

电场探头对准方式：

| 仪器类型 | 名称 | 型号 | 出厂编号 | 检定/校准证书号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量标准 |  |  |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |

表A.1 外观检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观 |  |
| 工作正常性 |  |

表A.2  TEM小室法数据记录表格

| 环境噪声电场EN（V/m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（MHz） | 场强传递标准示值（V/m） | 标准场强值（V/m） | 信号发生器功率示值(dBm) | 探头示值（V/m） | 校准因子 |
|  | A1 | E1 | P1 | EP1 |  |
| 注：校准频率和标准场强值根据实际校准需求选择。 |  |  |  |  |  |

表A.3  使用宽带喇叭天线校准的数据记录表格

| 环境噪声电场EN（V/m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（MHz） | 场强传递标准示值（V/m） | 标准场强值（V/m） | 信号发生器功率示值(dBm) | 探头示值（V/m） | 校准因子 |
|  | A1 | E1 | P1 | EP1 |  |
| 注：校准频率和标准场强值根据实际校准需求选择。 |  |  |  |  |  |

- 附录B
校准证书内页格式

证书编号xxxx-xxxx

校 准 结 果

电场强度

| 频率（MHz） | 标准场强值（V/m） | 探头示值(V/m) | 校准因子 | 不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录C
不确定度评定示例

## C.1 TEM小室法（1kHz～600MHz）

## C.1.1 通过TEM小室传递校准的原理

IEEE Std 1309-2013介绍TEM Cell应该用于200MHz以下的探头校准，但是经特殊设计的TEM Cell在频率高达1GHz时仍可产生稳定场强，配合经过校准的传递标准电场探头，可以复现1kHz～600MHz的电场强度。

### C.1.2 通过TEM小室传递校准的不确定度分析示例

基于述校准原理可知，以100MHz频率点，20V/m场强值为例，不确定度分析见表C.1。

表C.1 通过TEM小室传递校准不确定度分析示例（100MHz，20V/m）

| 不确定度来源 | 分布 | 包含因子（根据分布） | 类型 | 标准不确定度分量（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量区域场强不均匀引起的不确定度 | 均匀 | 3 | B | 0.5 |
| 三维合成场强修正因子的不确定度 | 均匀 | 3 | B | 0.16 |
| 场强传递标准引入的不确定度 | 正态 | 2 | B | 0.6 |
| 温度变化引入的不确定度 | U形 |  | B | 0 |
| 场强传递标准读数的重复性引入的不确定度 | 正态 | 1 | A | 0.3 |
| 被校准系统电场强度读数的重复性引入的不确定度 | 正态 | 1 | A | 0.5 |
| 合成标准不确定度 |  |  |  | 0.99 |
| 扩展不确定度 |  |  |  | 2.0 |
| 注1－测量区域场强不均匀：是由与芯板垂直的电场矢量有关的测量区域的场强不均匀引起的，例如可以将测量区域定为一定边长的立方体，边长可由实际工程中的定位误差经验值给出，比如10cm，进而测量其场均匀性。该分量是由于传递标准电场探头和被测电场探头的相对位置不同引起的，故而只计入一次。 注2－三维合成场强修正因子：当使用场强传递方法去校准被校探头时，理论上，应该保证场强传递标准和任何被校准探头相同，这样在测量区域由多路径交互作用引起的相对自由的空间场的变化应该相同。实际上，场强传递标准和被校准探头是不同的，需要考虑这种差异。 注3－场强传递标准引入的不确定度：数据来自场强传递标准电场探头的计量溯源证书。 注4－温度变化引入的不确定度：场强传递标准对温度敏感，需要进行温度修正，测量时，根据实际不同的环境温度选择不同的传递数据进行传递，最大条件避免温度带来的影响。因此，就不再考虑温度对测量准确度的影响，温度变化引入的不确定度可以忽略。 注5－场强传递标准读数的重复性：属于A类不确定度，正态分布，包含因子等于1，其标准不确定度通过10组每组10次重复性条件测量，采用多次测量的平均值作为测量结果的最佳估计值。 注6－被校准系统电场强度读数的重复性：属于A类不确定度，正态分布，包含因子等于1，其标准不确定度通过10组每组10次重复性条件测量，采用多次测量的平均值作为测量结果的最佳估计值。 |  |  |  |  |

## C.2 宽带喇叭天线法

## C.2.1 利用宽带喇叭天线校准的原理

在室外现场测量环境中，利用一个或者一组宽带喇叭天线作为发射源，在发射天线主轴上距离口面一定的位置作为参考点，通过传递标准电场探头，复现参考点的场强，通过量值对比的方式来校准室外电场在线监测系统的电场强度量值。该方法适用于600MHz～18GHz频率范围。

## C.2.2 宽带喇叭天线校准方法不确定度分析示例

以2GHz频率点，20V/m场强值为例，微波暗室法不确定度分析见表C.2。

表C.2 宽带喇叭天线校准方法不确定度分析示例（2GHz，20V/m）

| 不确定度来源 | 分布 | 包含因子（根据分布） | 类型 | 标准不确定度分量（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量区域场强不均匀引起的不确定度 | 均匀 | 3 | B | 0.7 |
| 三维合成场强修正因子的不确定度 | 均匀 | 3 | B | 0.16 |
| 场强传递标准引入的不确定度 | 正态 | 2 | B | 0.5 |
| 温度变化引入的不确定度 | U形 |  | B | 0 |
| 场强传递标准读数的重复性引入的不确定度 | 正态 | 1 | A | 0.3 |
| 被校准系统电场强度读数的重复性引入的不确定度 | 正态 | 1 | A | 0.5 |
| 合成标准不确定度 |  |  |  | 1.05 |
| 扩展不确定度 |  |  |  | 2.1 |
| 注1－测量区域场强不均匀：是由天线轴线上参考点的电场测量区域的场强不均匀引起的，例如可以将测量区域定为一定边长的立方体，边长可由实际工程中的定位误差经验值同时考虑被测探头的尺寸给出，比如10cm，进而测量其场均匀性。该分量是由于传递标准电场探头和被测电场探头的相对位置不同引起的，故而只计入一次。 注2－三维合成场强修正因子：当使用场强传递方法去校准被校探头时，理论上，应该保证场强传递标准和任何被校准探头相同，这样在测量区域由多路径交互作用引起的相对自由的空间场的变化应该相同。实际上，场强传递标准和被校准探头是不同的，需要考虑这种差异。 注3－场强传递标准引入的不确定度：数据来自场强传递标准电场探头的计量溯源证书。 注4－温度变化引入的不确定度：场强传递标准对温度敏感，需要进行温度修正，测量时，根据实际不同的环境温度选择不同的传递数据进行传递，最大条件避免温度带来的影响。因此，就不再考虑温度对测量准确度的影响，温度变化引入的不确定度可以忽略。 注5－场强传递标准读数的重复性：属于A类不确定度，正态分布，包含因子等于1，其标准不确定度通过10组每组10次重复性条件测量，采用多次测量的平均值作为测量结果的最佳估计值。 注6－被校准系统电场强度读数的重复性：属于A类不确定度，正态分布，包含因子等于1，其标准不确定度通过10组每组10次重复性条件测量，采用多次测量的平均值作为测量结果的最佳估计值。 |  |  |  |  |