中华人民共和国工业和信息化部

兵工民品计量技术规范

JJF（兵工民品） 0018－2022

20XX－XX－XX发布

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

准线仪校准规范

Calibration Specification for Directrix Tester

（报批稿）

20XX－XX－XX实施

准线仪校准规范

Calibration Specification for

Directrix Tester

JJF（兵工民品） 0018－2022

归  口 单 位：中国兵器工业标准化研究所

主要起草单位：西安北方光电科技防务有限公司

参加起草单位：西安北方光电股份有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

王红兵（西安北方光电科技防务有限公司）

周克鸣（西安北方光电科技防务有限公司）

王文彬（西安北方光电股份有限公司）

参加起草人：

任  航（西安北方光电股份有限公司）

沈江林（西安北方光电股份有限公司）

邢睆睆（西安北方光电股份有限公司）

目    录

- 引言 ………………………………………………………………………………………（Ⅱ）

- 1  范围……………………………………………………………………………………（1）

- 2  引用文件………………………………………………………………………………（1）

- 3  术语和计量单位………………………………………………………………………（1）

- 4  概述……………………………………………………………………………………（1）

- 5  计量特性………………………………………………………………………………（2）

- 5.1  读数显微镜各刻线间的相对位置…………………………………………………（2）

- 5.2  读数显微镜示值误差………………………………………………………………（2）5.3  读数显微镜回程误差………………………………………………………………（2）

- 5.4  准线仪准线误差……………………………………………………………………（2）

- 6  校准条件………………………………………………………………………………（2）

- 6.1  环境条件……………………………………………………………………………（2）

- 6.2  测量标准及其他设备………………………………………………………………（3）

- 7  校准项目和校准方法…………………………………………………………………（3）

- 7.1  校准项目……………………………………………………………………………（3）

- 7.2  校准方法……………………………………………………………………………（3）

- 8  校准结果表达…………………………………………………………………………（6）

- 9  复校时间间隔…………………………………………………………………………（6）

- 附录A  准线仪准线误差测量与计算示例………………………………………………（7）

- 附录B  准线仪准线误差测量结果的不确定度评定示例………………………………（8）

- 附录C  校准证书内页格式………………………………………………………………（11）

引    言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

准线仪校准规范

1  范围

本规范适用于准线误差1″的准线仪（以下简称“准线仪”）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 571-2004  读数、测量显微镜

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规程。

- 3.1  准线误差

准线仪的准线光管中不同位置目标分划板的中心偏离理想轴线的程度，该术语单位一般用（″）表示。

4  概述

- 4.1  用途

准线仪主要用于经纬仪、水准仪、垂准仪和平板仪等光学仪器中望远系统调焦运行误差的测量，也可以用于摄影经纬仪、光学测微准直望远镜等仪器准线误差的测量。

- 4.2  原理

准线仪的测量原理是利用平行光管具有提供无限远目标和模拟有限距离的功能。将经纬仪、水准仪等被检仪器安装在准线仪工作台上，通过被检仪器望远镜调焦，分别照准准线仪提供的不同焦距上的目标分划板（例如1.5m，2m，4m，……∞），使准线仪分划板成像在读数显微镜的分划板上，对被检仪器调焦系统进行比较测量，得到被检仪器望远系统的调焦运行误差。

- 4.3  构造

准线仪主要由准线管、读数显微镜及工作台组成，准线仪结构示意图如图1所示。

1—准线光管；2—内管近点调节螺钉；3—俯仰角度调节手轮；4—工作台；

5—工作台升降手轮；6—读数显微镜；7—横向微动手轮；8—纵向微动手轮；

9—显微镜架锁紧手轮；10—显微镜升降螺母；11—显微镜支架；12—底脚调整锁紧螺母

图1  准线仪结构示意图

5  计量特性

5.1  读数显微镜各刻线间的相对位置

读数显微镜指标线应与毫米刻线平行，平行度应不大于毫米刻线长度的1/10；当指标线对准毫米刻度尺的零刻线时，测微鼓轮零位应对准指标线，偏移量不超过1/5个分度；当测微鼓轮转动100个分度时，指标线应移动到对应刻线位置，偏移量不超过1个分度。

5.2  读数显微镜示值误差

最大允许误差应不大于10µm。

5.3  读数显微镜回程误差

最大允许误差应不大于5µm。

5.4  准线管准线误差

准线管准线误差不大于1″。

6  校准条件

- 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（20±5）℃，室温变化应不大于1℃/h，被检仪器和校准用设备在室内恒温时间不少于12h。

6.1.2  相对湿度，不大于65％。

6.1.3  供电电源：（220±22）V，（50±1）Hz。

6.2  测量标准及其他设备

测量校准及其他设备应经过符合要求的计量技术机构检定/校准合格，并在有效期内。校准用测量标准及其他设备见表1。

表1  测量标准及其他设备

| 序号 | 测量标准或设备名称 | 计量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高精度水准仪 | DSZ05级及以上准确度等级 |
| 2 | 二等标准玻璃线纹尺 | (0～50)mm/二等 |
| 3 | 专用转像棱镜组 | ±2″ |

7  校准项目和校准方法

- 7.1  校准项目

准线仪校准项目见表2。

表2  准线仪校准项目

| 序号 | 准线仪校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及各部分相互作用 |
| 2 | 读数显微镜各刻线间的相对位置 |
| 3 | 读数显微镜示值误差 |
| 4 | 读数显微镜回程误差 |
| 5 | 准线仪准线误差 |

- 7.2  校准方法

7.2.1  外观及各部分相互作用

7.2.1.1  准线仪外观应包括名称、型号、生产厂家、出厂编号等标志信息。

7.2.1.2  准线仪外表面应无明显机械损伤、无锈蚀和漆面脱落等疵病。使用中或修理后，仪器表面允许有不影响使用的上述缺陷。

7.2.1.3  准线管内各分划板十字丝和光学件表面应成像清晰，且不应有目视可见倾斜。

7.2.1.4  光学件表面应无油渍、水迹、霉点、脱膜等现象。

7.2.1.5  准线仪各运动部件应运行平稳，不应有卡死、突跳现象。锁紧机构应可靠有效。

7.2.1.6  读数显微镜测微鼓轮的行程应大于10mm，并且在初始和最终位置上均应大于0.3mm。

7.2.1.7  读数显微镜的毫米刻线与十字线之间、0.1mm刻度尺与螺旋线分划板之间、指标线与微米刻线之间均应无目力可见的视差。

7.2.1.8  读数显微镜测微鼓轮、套管和分划板上刻线应平直、清晰、均匀，无断线和脱漆（或脱色）现象，数字亦应清晰。

7.2.2  读数显微镜各刻线间的相对位置

使用目视观察和手动试验方法对各刻线间的相对位置进行校准。

7.2.3  读数显微镜示值误差

首先将读数显微镜安装在专用台架上，使二等标准玻璃线纹尺的轴线方向与读数显微镜视场中指标线移动方向一致。再将读数显微镜测微鼓轮与零刻线与指标线大致对准，同时使指标线分划板竖线对准二等标准玻璃线纹尺的零刻线，进行正向瞄准记下读数a10，然后再转动测微鼓轮按表3规定的受检点移动指标线，并使其竖线正向对准二等标准玻璃线纹尺上相应刻线，分别记下读数a1i，适当越程后再依次进行反向测量记下读数b1i，重复上述正反行程测量又得读数a2i和b2i。以正向两次读数（a1i，a2i）的平均值作为第i测量点正向示值，取反向两次读数（b1i，b2i）的平均值作为第i测量点反向示值，则各受检点对起始点的正向或反向示值误差按公式（1）计算。以最大、最小正向示值误差之差作为正向行程示值误差。按同样的方法计算反向行程示值误差，取正、反向行程示值误差中较大值作为测量结果，参见JJG 571-2004《读数、测量显微镜》。

（1）

式中：

δi——各受检点的示值误差，μm；

ci——仪器各受检点的正向或反向示值，mm；

c0——仪器零点的正向或反向示值，mm；

Li——二等标准玻璃线纹尺在第i受检点相对零点的实际尺寸，mm。

表3  读数显微镜受检点分布位置

单位：mm

| 仪器名称 | 分度值 | 受检点分布位置 |
| --- | --- | --- |
| 读数显微镜 | 0.01 | 0、1、1.2、2、2.4、3、3.6、4、4.8、5、6、7、8、9、10 |

7.2.4  读数显微镜回程误差

取7.2.3中表3同一测量点对应的正、反向示值之差的最大值作为读数显微镜回程误差的测量结果，参见JJG 571-2004《读数、测量显微镜》。

7.2.5  准线仪准线误差

7.2.5.1  将高精度水准仪和被校准的准线仪的准线管按图2中位置Ⅰ的方式安平在工作台上。

1－准线管；2－专用转像棱镜组；3－高精度水准仪

图2  准线仪校准安装方式示意图

7.2.5.2  调整高精度水准仪位置，使准线管中的近、远目标处在高精度水准仪视准线上，确保两者中心重合。

7.2.5.3  分别调焦高精度水准仪，对准1.5m、2m、4m、9m、50m的准线仪准线管各个目标分划板的横丝，若准线管分划板横丝与水准仪分划板横丝不重合，用水准仪测出其差值。再依次对准50m、9m、4m、2m、1.5m的准线管各个目标分划板进行测量，测出其差值，计算各目标往返测量的平均值，按公式（2）计算准线仪目标分划板在铅垂方向的准线误差。

（2）

式中：

——准线仪目标在铅垂方向的准线误差，″；

——各目标往返测量的平均值，mm；

——受检目标分划板的标注距离，mm。

7.2.5.4  在准线仪准线管与水准仪之间按图2中位置Ⅱ的方式安装专用转像棱镜组，使准线管分划板竖直线转变为水平方向，重复7.2.5.2、7.2.5.3的步骤，按公式（2）计算出准线仪目标在水平方向的准线误差。

7.5.5  准线仪准线误差按公式（3）计算得到。

（3）

式中：

Q ——准线仪准线误差，″；

QV ——准线仪各目标在铅垂方向的最大准线误差，″；

QH——准线仪各目标在水平方向的最大准线误差，″。

准线仪“准线误差”测量与计算示例参见附录A，准线仪“准线误差”测量结果的不确定度评定示例见附录B。

8  校准结果表达

校准结束后应出具校准证书，校准证书内页格式参见附录C。

9  复校时间间隔

准线仪复校时间间隔应根据实际使用情况确定，一般不超过12个月，如有异常时，需对仪器重新校准。

附录A

准线仪“准线误差”测量与计算示例

A.1  准线仪在铅垂方向准线误差

| 受检点（mm） | 1500 | 2000 | 4000 | 9000 | 50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正向差值Ⅰ（mm） | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.013 | 0.023 |
| 反向差值Ⅰ（mm） | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.025 |
| 正向差值Ⅱ（mm） | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.023 |
| 反向差值Ⅱ（mm） | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.027 |
| 误差平均值（mm） | 0.00325 | 0.00475 | 0.00925 | 0.0135 | 0.0245 |
| （″） | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.31 | 0.10 |
| （″） | 0.49 |  |  |  |  |

A.2  准线仪在水平方向准线误差

| 受检点（mm） | 1500 | 2000 | 4000 | 9000 | 50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正向误差Ⅰ（mm） | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.014 | 0.023 |
| 反向误差Ⅰ（mm） | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 0.019 |
| 正向误差Ⅱ（mm） | 0.004 | 0.006 | 0.014 | 0.016 | 0.020 |
| 反向误差Ⅱ（mm） | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.017 |
| 误差平均值（mm） | 0.00375 | 0.00575 | 0.01175 | 0.01375 | 0.01975 |
| （″） | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.32 | 0.08 |
| （″） | 0.61 |  |  |  |  |

A.3  准线仪准线误差

Q=QV2+QH2=0.8″

附录B

准线仪“准线误差”测量结果的不确定度评定

B.1  测量方法

用高精度水准仪按照准线误差校准的方法，分别测得准线仪目标在铅垂方向的准线误差和在水平方向的准线误差，利用方和根计算得到准线仪准线误差。

B.2  测量模型

B.2.1  准线仪目标在铅垂方向和水平方向的准线误差

准线仪目标在铅垂方向的准线误差按式（B.1）计算，准线仪目标在水平方向的准线误差按式（B.2）计算。

（B.1）

（B.2）

式中：

——准线仪目标在铅垂方向的准线误差，″；

——准线仪目标在水平方向的准线误差，″；

——各目标往返测量的平均值，mm；

——受检目标分划板的标注距离，mm。

B.2.2  准线仪的准线误差

准线仪的准线误差按式（B.3）计算。

Q=QV2+QH2                      （B.3）

式中：

Q ——准线仪准线误差，″；

QV——准线仪各目标在铅垂方向的最大准线误差，″；

QH——准线仪各目标在水平方向的最大准线误差，″。

B.3  方差和灵敏系数

方差按式（B.4）计算。

（B.4）

式中：

。

则根据式（B.4）得到式（B.5）。

（B.5）

B.4  不确定度分量评定

B.4.1  水准仪测量重复性引入的不确定度分量

重复性实测记录见表B.1。

表B.1  重复性实测记录

| 测量条件 | 在重复性条件下，用N002水准仪对准线仪准线管50000mm目标进行10次测量，得到高精度水准仪的重复性。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测量值（″） | （″） |  |
| 1 | 0.54 | -0.102 | 0.0104 |
| 2 | 0.60 | -0.042 | 0.0018 |
| 3 | 0.60 | -0.042 | 0.0018 |
| 4 | 0.68 | 0.038 | 0.0014 |
| 5 | 0.66 | 0.018 | 0.0003 |
| 6 | 0.70 | 0.058 | 0.0034 |
| 7 | 0.72 | 0.078 | 0.0061 |
| 8 | 0.78 | 0.138 | 0.0190 |
| 9 | 0.58 | -0.062 | 0.0038 |
| 10 | 0.56 | -0.082 | 0.0067 |
|  |  |  | ν2=0.0543 |
| sx=ν2n−1=0.054310−1=0.08'' |  |  |  |

重复性测量的实验标准偏差sx按公式（B.6）计算。

（B.6）

重复性测量的实验标准偏差为，则水准仪测量重复性引入的不确定度分量为：

B.4.2  水准仪示值误差引入的不确定度分量

由于N002水准仪每公里往返测试高差不超过0.02mm，示值误差为：

取包含因子，水准仪示值误差引入的不确定度分量为：

u2=δk=0.0043=0.001 {4''

B.4.3  水准仪瞄准误差引入的不确定度分量

水准仪望远镜的瞄准误差β按公式（B.7）计算。

β=θΓ                             （B.7）

式中：

β——水准仪瞄准误差，″；

θ——水准仪对准误差，″；

——水准仪望远镜视放大率。

经查，水准仪的对准误差，水准仪望远镜视放大率，则：

β=θΓ=1042=0.23''

该值服从均匀分布，取包含因子，故水准仪瞄准误差引入的不确定度分量为：

u3=βk=0.233=0.14''

B.5  标准不确定度汇总表

标准不确定度汇总表见表B.2。

表B.2  不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度（单位″） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |
| 仪器测量重复性引入的不确定度分量 | u1 | 0.08 |
| 水准仪示值误差引入的不确定度分量 | u2 | 0.0014 |
| 水准仪瞄准误差引入的不确定度分量 | u3 | 0.14 |

B.6  合成标准不确定度

uc=u12+u22+u32=0.082+0.00132+0.132=0.15''

B.7  扩展不确定度

取，则准线仪准线误差测量结果的扩展不确定度为：

附录C

校准证书内页格式

校准证书内页格式如图C.1所示。

校 准 结 果

温度：        ℃            相对湿度：        %

| 受检点 | 主要校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及相互作用 |  |
| 2 | 读数显微镜示值误差 |  |
| 3 | 读数显微镜回程误差 |  |
| 4 | 准线仪准线误差 |  |
| 准线仪准线误差测量结果的扩展不确定度为 |  |  |
| 校准依据：JJFZ（兵工民品）XXX-XXXX 准线仪校准规范 |  |  |

图C.1  校准证书内页格式

JJF （兵工民品） 0018－2022

中华人民共和国工业和信息化部

兵工民品计量技术规范

准线仪校准规范

JJF（兵工民品）0018－2022

版权所有  不得翻印