JJF(纺织) 029─2022

熨烫升华色牢度仪校准规范

Calibration Specification for Scorch Color Fastness to

Scorch and Sublimation Testers

(报批稿)

202×-××-××发布                        202×-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

JJF（纺织）029-2022

代替JJF(纺织) 029-2012

熨烫升华色牢度仪

校准规范

Calibration Specification for Color Fastness to Scorch and Sublimation Testers

归 口 单 位：中国纺织工业联合会

起 草 单 位：广西纺织产品质量检验站

常熟市清华电子有限公司

广州检验检测认证集团有限公司

温州市大荣纺织仪器有限公司

浙江三工匠仪器有限公司

莱州元茂仪器有限公司

济宁市质量计量检验检测研究院

本规范委托全国纺织计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

农  诚（广西纺织产品质量检验站）

高小然（广西纺织产品质量检验站）

潘飞云（广西纺织产品质量检验站）

黎智曦（广州检验检测认证集团有限公司）

王传方（济宁市质量计量检验检测研究院）

龚文清（常熟市清华电子有限公司）

麻可爱（温州市大荣纺织仪器有限公司）

林文帆（浙江三工匠仪器有限公司）

李春钢（莱州元茂仪器有限公司）

目    录

引    言	I

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	1

5  校准条件	1

6  校准项目和校准方法	2

7  校准结果表达	4

8  复校时间间隔	5

附录A 熨烫升华色牢度仪校准原始记录参考格式	6

附录B 熨烫、升华色牢度仪校准证书（内页）参考格式	7

附录C 熨烫升华色牢度仪测量不确定度评定示例	8

# 引    言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》规定的规则编写。

本规范参考了GB/T 5718-1997《纺织品 色牢度试验 耐干热（热压除外）色牢度》和GB/T 6152-1997《纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度》有关实验仪器的相关技术指标及实验方法。

本规范是对JJF（纺织）029-2012《熨烫升华色牢度仪校准规范》的修订，与JJF（纺织）029-2012《熨烫升华色牢度仪校准规范》相比，修订的主要内容如下：

——修改了熨烫升华色牢度仪英文名称；

——范围删除了“适用于新制造、使用中和修理后”；

——引用文件增加GB/T 8170，删除JJF 1001-1998；

——删除温度显示值、温度设定值、温度实测值、温度示值误差和温度控制误差等术语；

——删除原计量特性中的基本状态要求、加热块工作间隙和加热块重合位置、加热块工作面尺寸、加热块升温时间、加热块表面温度示值误差和控制误差，增加温度偏差和温度波动度；将加热块工作面压强修改为加热块重力值，定时器准确性改为定时器定时误差；

——按新的计量特性规定校准用标准器及其他设备；

——增加校准前准备；

——增加校准项目一览表；

——修改了校准结果表达内容；

——附录A按修订后的校准项目和校准方法重新编制原始记录参考格式；

——增加附录B熨烫升华色牢度仪校准证书（内页）参考格式；

——将原附录B调整为附录C，增加熨烫升华色牢度仪加热块重力值、定时器定时误差、上加热块表面温度上偏差和上加热块温度波动度测量不确定度评定示例。

本规范历次版本发布情况：

——JJG（纺织）038-1990；

——JJF（纺织）029-2006；

——JJF（纺织）029-2012。

熨烫升华色牢度仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于熨烫升华色牢度仪（以下简称“熨烫仪”）的校准，其他原理相同、结构类似的仪器校准可参照本规范执行。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJF 1071-2010  国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  概述

熨烫仪主要用于测定各类着色纺织材料和纺织品的耐热压（熨烫）色牢度和耐干热（升华）色牢度。

熨烫仪由上、下加热块（板）、定时器和温度控制器组成。其测试原理是将试样与贴衬织物放在仪器的上、下加热块之间，在规定温度和压强条件下，经过一定时间后，取出试样，与标准样卡比对评定试样的变色和贴衬织物的沾色性能。

# 4  计量特性

4.1  加热块重力值：（16±4）N；

4.2  定时器定时误差：±0.5s（15s、30s时）；

4.3  温度偏差：±2℃；

4.4  温度波动度：≤2℃；

# 5  校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度：常温，相对湿度：≤85%。

5.1.2 设备应水平放置在稳固工作台上，周围无强烈振动，无强烈气流，无阳光直射或其他热源直接辐射。

5.2 测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表1。

表1  测量标准及其他设备

| 序号 | 标准器名称 | 测量范围、分度值或分辨力 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面温度计 | 量程（0～250）℃，分度值0.1℃ | U=0.6℃ （k=2） | 1 |
| 2 | 测力计 | 量程（0～50）N，分度值0.1N | 1.0级 | 1 |
| 3 | 秒表 | 分度值0.01s | ±0.10s | 1 |
| 4 | 塞尺 | 0.06mm | ±5μm | 1 |
| 5 | 兆欧表 | 500V/500MΩ | 10级 | 1 |
| 6 | 万用表 | （0～200）Ω | 0.5级 | 1 |

# 6  校准项目和校准方法

6.1  校准前准备

6.1.1 熨烫仪在适当部位装有铭牌，铭牌上须标明型号、规格、制造厂和产品编号。

6.1.2 熨烫仪外观完好，开关按钮及其它器件齐全、无锈蚀和损坏；加热块表面应光滑平整，无明显缺陷。

6.1.3 电气安全性检查：熨烫仪处于非通电状态，开关置于接通位置，用兆欧表测量仪器相线、中线的连线与地线端的绝缘电阻应≥5MΩ；用万用表电阻档测电源接地线与熨烫仪机壳金属部分之间的电阻应＜1MΩ。

6.1.4 各开关、按键、旋钮应灵活可靠，零部件应紧固无松动；铰链装置应翻转灵活，不影响上、下加热块的平面接触及上加热块的加压；温度控制器在通电状态下，数字显示应笔画齐全，亮度均匀。

6.1.5 将上加热块自然放下，使两加热块重合，观察上、下加热块左右错位不应超过2mm，前后不超过1mm。

6.1.6 将上加热块自然放下与下加热块重合，用厚度为0.06 mm的塞尺片检查上、下加热块工作面的间隙，其间隙应小于0.06mm。

6.2  校准项目

熨烫仪校准项目对应本规范计量特性条款和校准方法条款见表2。

表2  熨烫仪校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热块重力值 | 4.1 | 6.3.1 |
| 2 | 定时器定时误差 | 4.2 | 6.3.2 |
| 3 | 温度偏差 | 4.3 | 6.3.3 |
| 4 | 温度波动度 | 4.4 | 6.3.4 |
| 注：可根据被校准熨烫仪的功能和客户要求选择校准项目。 |  |  |  |

6.3  校准方法

6.3.1 加热块重力值

将上加热块自然放下与下加热块重合，用细绳套在上加热块中间位置，用测力计挂钩钩住细绳套上方，缓慢竖直地提起上加热块使其刚好完全脱离下加热块，待测力计示值稳定后读取测力计数值。重复测量两次，其两次测力计数值的算术平均值为上加热块重力值。

6.3.2 定时器定时误差

设定定时器定时时间（如30s），放下上加热块，定时器启动的同时按下秒表开始计时，待定时器停止计时并发出报警信号时按停秒表，读取秒表读数。重复测量两次，取两次读数的算术平均值为定时器实测值。按公式（1）计算定时器定时误差。

（1）

式中：

定时器定时误差，单位为：s；

定时器设定定时时间，单位为：s；

定时器的实测值，单位为：s。

6.3.3 温度偏差

抬起上加热块，启动上、下加热块加热装置，设定上、下加热块温度控制器设定值（如110℃），待上、下加热块温度达到设定温度并处于稳定状态后，用表面温度计分别测量上、下加热块表面中心点温度，待表面温度计示值稳定后读取表面温度计读数，并记录。每间隔30s重复上述测量，记录5组数据。

按公式（2）计算上、下加热块表面温度上偏差，按公式（3）计算上、下加热块表面温度下偏差，

（2）

（3）

式中：

温度上偏差，单位为：℃；

温度下偏差，单位为：℃；

加热块表面温度实测最高温度，单位为：℃；

加热块表面温度实测最低温度，单位为：℃；

标准器在测量点温度相应修正值，单位为：℃；

设定温度，单位为：℃。

6.3.4 温度波动度

用6.3.3校准方法记录的上、下加热块表面温度实测值，按公式（4）计算上、下加热块表面温度波动度。

（4）

式中：

加热块表面温度波动度，单位为℃；

— —加热块测量点的实测最高温度，单位为℃；

— —加热块测量点的实测最低温度，单位为℃。

用上述校准方法，分别对上、下加热块在110℃、150℃、180℃、200℃、210℃的温度点进行温度偏差和温度波动度的校准。

# 7  校准结果表达

7.1 校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。数据修约按GB/T 8170执行，末位数修约到被校熨烫仪各参数最大允许误差绝对值的1/10位。推荐的校准记录格式见附录A。

7.2  校准证书

经校准的熨烫仪应出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映。校准证书包括的信息应符合JJF 1071—2010中5.12的要求，推荐的校准证书内页格式见附录B。

7.3  不确定度

校准证书应给出各校准项目测量结果的扩展不确定度，评定示例见附录C。

# 8  复校时间间隔

在定期进行期间核查的条件下，建议复校时间间隔一般不超过1年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 熨烫升华色牢度仪校准原始记录参考格式

委托方:                                 设备编号:             原始记录号:

型号规格:             产品编号:         出厂日期:             发证编号:

制造厂:                                 温度:       ℃        湿度:     %RH

校准日期:        年    月     日        校准地点：

校准依据:JJF（纺织）029-202X 熨烫、升华色牢度仪校准规范

使用主要计量标准器具

| 标准器名称 | 型号 | 编号 | 证书号 | 有效期 | 技术特征 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、校准前准备：

二、计量特性校准：

| 序号 | 校准项目 |  |  | 技术要求 |  |  |  |  | 实测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热块重力值 |  |  | （16±4）N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值： |  |  |  |  |  |
| 2 | 定时器定时误差 |  |  | ±0.5s |  |  |  | 15s |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均： 误差： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30s |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均： 误差： |  |  |  |
| 上、下加热块温度校准计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 温度上偏差 |  | ±2℃ |  |  |  | 110℃ |  |  | 150℃ |  | 180℃ |  |  |  | 200℃ |  | 210℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度下偏差 |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 温度波动度 |  | ≤2℃ |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上、下加热块温度实测值（温控器设定温度 ℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |
| 上加热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下加热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上、下加热块温度实测值（温控器设定温度 ℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |
| 上加热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下加热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准单位                       校准员                      审核员

# 附录B

# 熨烫、升华色牢度仪校准证书（内页）参考格式

校  准  结  果

证书编号：XXXXXXXX             原始记录编号：XXXXXXXX             第×页，共×页

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 | 测量结果 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热块重力值 | （16±4）N |  |  |
| 定时器定时误差 | ±0.5s | 15s时： 30s时： |  |
| 温度偏差 | ±2℃ | 上加热块温度上偏差： 上加热块温度下偏差： 下加热块温度上偏差： 下加热块温度下偏差： |  |
| 温度波动度 | ≤2℃ | 上加热块： 下加热块： |  |

以下空白

# 附录C

# 熨烫升华色牢度仪测量不确定度评定示例

C.1 熨烫仪加热块重力值测量不确定度评定

C.1.1 概述

将上加热块自然放下与下加热块重合，用细绳套在上加热块中间位置，用测量范围（0～50）N，分辨力为0.1N，最大允许误差为±1 N的测力计挂钩钩住细绳套上方，缓慢竖直地提起上加热块使其刚好完全脱离下加热块，待测力计示值稳定后读取测力计数值。重复测量两次，其两次测力计数值的算术平均值为上加热块重力值。

C.1.2 测量模型

（C.1.1）

式中：

加热块重力值，单位为：N；

加热块重力值两次测量结果的算术平均值，单位为：N。

由于测力计与熨烫仪彼此独立，互不相关，因此，加热块重力值的标准不确定度可由式（C.1.2）计算：

（C.1.2）

灵敏系数：

C.1.3 输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度分项、测力计示值误差引起的标准不确定度分项和测力计分辨力引起的标准不确定度。

C.1.3.1 测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

在重复性条件下用测力计直接测量加热块重力值，连续10次测量，得到一测量列（单位：N）：18.9、18.5、18.4、18.6、18.3、18.7、18.6、18.5、18.8、18.5。

则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值                  （C.1.3）

单次标准差         （C.1.4）

实际测量情况：加热块重力值在重复性条件下连续测量2次，以2次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

加热块重力值测量重复性引起的标准不确定度：

（C.1.5）

C.1.3.2 测力计示值误差引起的标准不确定度分项的评定

测力计示值误差引起的标准不确定度可根据检定证书或校准证书给出的该测力计的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

测力计最大允许误差为±1N，即 ，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则测力计在校准点示值的标准不确定度：

（C.1.6）

C.1.3.3 测力计分辨力引起的标准不确定度的评定

测力计分辨力为，则

（C.1.7）

因，重复性引入的不确定度分量已包含分辨力的影响，不应再考虑测力计分辨力0.1N的影响。

C.1.3.4 标准不确定度分量汇总

由于测力计与熨烫仪彼此独立，互不相关，标准不确定度、和也相互独立，各分量的标准不确定度汇总如表C.1.1所示。

表C.1.1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度(N) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | 1 | 0.128 |  |
| 2 | 测力计示值误差 |  | B | 均匀 | 1 | 0.577 |  |
| 3 | 测力计分辨力 |  | B | 均匀 | 1 | 0.029 | 不考虑 |

C.1.4 输入量标准不确定度来源计算

由式（C.1.2）加热块重力值的标准不确定度：

（C.1.8）

=0.591 N

C.1.5 扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C.1.9）

C.1.6 测量结果不确定度的报告与表示

熨烫仪加热块重力值测量结果扩展不确定度为：

。

C.2   熨烫仪定时器定时误差测量不确定度评定

C.2.1 概述

设定定时器定时时间为30s，放下上加热块，定时器启动的同时按下分辨力为0.01s的秒表开始计时，待定时器停止计时并发出报警信号按时停秒表，读取秒表读数。重复测量两次，取两次的算术平均值为定时器实测值，定时器设定时间与定时实测值之差为定时器定时误差。

C.2.2 测量模型

（C.2.1）

式中：  定时器定时误差，单位为：s；

定时器设定定时时间，单位为：s；

定时器的实测值，单位为：s。

由于秒表与熨烫仪定时器彼此独立，互不相关，设定值是常数，因此，定时器定时误差的标准不确定度可由式（C.2.2）计算：

（C.2.2）

灵敏系数：c(t0)=1

C.2.3 输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度分项、秒表示值误差引起的标准不确定度分项和秒表分辨力引起的标准不确定度。

C.2.3.1测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

熨烫仪定时器设定30s，在重复性条件下用秒表直接测量定时器定时时间，连续10次测量，得到一测量列（单位：s）：29.9、30.1、30.11、29.91、29.88、30.11、29.89、30.11、30.12、30.12。

则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次标准差 
St=i=110ti−t210−1=0.112s
                                                                （C.2.4）

实际测量情况：定时器定时误差在重复性条件下连续测量2次，以2次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

定时器定时误差测量重复性引起的标准不确定度：

u1(t0)=St2=0.079 s           （C.2.5）

C.2.3.2 秒表示值误差引起的标准不确定度分项的评定

秒表示值误差引起的标准不确定度可根据检定证书或校准证书给出的该秒表的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

秒表在10min测量间隔的最大允许误差为±0.07s，即 ，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则电子秒表在10min测量间隔内示值误差引起的标准不确定度：

（C.2.6）

C.2.3.3 秒表分辨力引起的标准不确定度的评定

秒表分辨力为，则

（C.2.7）

因 ，重复性引入的不确定度分量已包含分辨力的影响，不应再考虑分辨力的影响。

C.2.3.4输入量合成标准不确定度计算

由于秒表与熨烫仪彼此独立，互不相关，标准不确定度和和也相互独立，则输入量合成标准不确定度：

（C.2.8）

=0.089s

C.2.4 标准不确定度分量汇总

各标准不确定度分量汇总见表C.2.1所示。

表C.2.1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度(s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | A | 正态 | -1 | 0.087 |  |
| 2 | 秒表示值误差 |  | B | 均匀 | -1 | 0.040 |  |
| 3 | 秒表分辨力 |  | B | 均匀 | -1 | 0.0029 | 不考虑 |

C.2.5 合成标准不确定度来源计算

由式（C.2.2）得定时器定时误差标准不确定度：

（C.2.9）

C.2.6 扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C.2.10）

C.2.7 测量结果不确定度的报告与表示

熨烫仪定时器定时误差测量结果扩展不确定度为：

。

C.3   熨烫仪上加热块温度上偏差测量不确定度评定

C.3.1 概述

抬起上加热块，启动上、下加热块加热装置，设定上、下加热块温度控制器设定值150℃，待上、下加热块温度达到设定温度并处于稳定状态后，用表面温度计分别测量上、下加热块表面中心点温度，待表面温度计示值稳定后读取表面温度计读数，并记录。每间隔30s重复上述测量，共记录5组数据。

按公式（C.3.1）计算上加热块表面温度上偏差。

（C.3.1）

式中：

上加热块表面温度上偏差，单位为：℃；

上加热块表面温度实测温度最高值，单位为：℃；

表面温度温度计在测量点温度相应修正值，单位为：℃；

设定温度，单位为：℃。

C.3.2 测量模型

（C.3.2）

式中：

上加热块150℃时表面温度上偏差，单位为：℃；

上加热块表面温度实测温度最高值，单位为：℃；

表面温度温度计在150℃相应修正值，单位为：℃；

由于表面温度计与熨烫仪温度控制器彼此独立，互不相关，因此，上加热块表面温度上偏差的标准不确定度可由式（C.3.3）计算：

（C.3.3）

灵敏系数： ，

C.3.3 输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是表面温度计测量重复性引起的标准不确定度分项和表面温度计分辨力引起的标准不确定度分项。

C.3.3.1 测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

熨烫仪上加热块温度控制器设定值150℃，待上加热块温度达到设定温度并处于稳定状态后，用表面温度计在重复性条件下,按正文7.3.3方法连续10组测量上加热块表面温度，得到每组测量时的最高温度为（单位：℃）：150.7、151.0、150.8、151.0、150.7、150.8、151.0、151.0、150.9、150.9；最低温度为：（单位：℃）：150.4、150.2、150.3、150.5、150.2、150.3、150.4、150.3、150.5、150.3。

则单次测量最高温度结果的实验标准偏差为：

单次平均值                  （C.3.4）

单次标准差         （C.3.5）

表面温度计测量重复性引起的标准不确定度：

u1(Tmax)=S0=0.123 ℃            （C.3.6）

C.3.3.2 表面温度计分辨力引起的标准不确定度分项的评定

表面温度计分辨力为，则

（C.3.7）

因 ，重复性引入的不确定度分量已包含分辨力的影响，不应再考虑分辨力的影响。

C.3.4 输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源可根据校准证书给出的该表面温度计校准结果测量结果不确定度来评定。

表面温度计测量结果不确定度，，则表面温度计修正值引入的标准不确定度为

C.3.5 标准不确定度分量汇总

各标准不确定度分量汇总见表C.3.1所示。

表C.3.1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面温度计测量重复性 |  | A | 正态 | 1 | 0.123 |
| 2 | 表面温度计分辨力 |  | B | 均匀 | 1 | 0.029 |
| 3 | 表面温度计150℃校准点修正值 |  | B | 均匀 | 1 | 0.30 |

C.3.6 合成标准不确定度来源计算

由式（C.3.3）得加热块上加热块表面温度上偏差标准不确定度：

（C.3.9）

=0.324℃

C.3.7 扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C.3.10）

C.3.8 测量结果不确定度的报告与表示

熨烫仪上加热块温度上偏差测量结果扩展不确定度为：

。

C.4  熨烫仪加热块温度波动度测量不确定度评定

C.4.1 概述

采用C.3.1测量方法记录的5组上加热块表面温度实测值，按公式（C.4.1）计算上加热块表面温度波动度。

C.4.2 测量模型

（C.4.1）

式中：

加热块表面温度波动度，单位为：℃；

— —加热块表面实测最高温度，单位为：℃；

— —加热块表面实测最低温度，单位为：℃。

由于表面温度计与熨烫仪彼此独立，互不相关，因此，上 加热块表面温度波动度的标准不确定度可由式（C.4.2）计算：

（C.4.2）

灵敏系数： ，

因

则          （C.4.3）

C.4.3 输入量T标准不确定度来源分析

输入量T的标准不确定度u(T)来源主要是表面温度计测量重复性时Tmax引起的标准不确定度分项u（Tmax）和表面温度计测量重复性时Tmin引起的标准不确定度分项u（Tmin）。

C.4.3.1输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源与C.3.3相同。

C.4.3.2 输入量标准不确定度来源分析

根据C.3.3.1数据，得其单次标准差： So=0.107 ℃。

标准不确定度：   u(Tmin)=0.107℃      （C.4.3）

C.4.4 标准不确定度分量汇总

表C.4.1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面温度计测量重复性Tmax |  | A | 正态 | 1 | 0.123 |
| 2 | 表面温度计测量重复性Tmin | u(Tmin) | A | 正态 | 1 | 0.107 |

C.4.5 合成标准不确定度来源计算

上 加热块在150℃时表面温度波动度标准不确定度：

C.4.6 扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（C.4.5）

C.4.7 测量结果不确定度的报告与表示

熨烫仪上加热块表面温度波动度测量结果扩展不确定度为：

U=0.4 ℃       。