中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0094─2022

直流接地故障查找仪校准规范

- Calibration Specification for DC ground fault detectors

- (报批稿)

20XX-××-××发布                       20XX-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子)0094─2022

直流接地故障查找仪

校准规范

Calibration Specification for DC ground fault detectors

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：广州广电计量检测股份有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

吕东瑞（广州广电计量检测股份有限公司）

朱镇杰（广州广电计量检测股份有限公司）

张  辉（广州广电计量检测股份有限公司）

刘晓琴（广州广电计量检测股份有限公司）

参加起草人：

罗  欢（广电计量检测(重庆)有限公司）

徐玉凤（广州市仟顺电子设备有限公司）

陈  昕（广东电网有限责任公司汕头供电局）

王  清（云南电力试验研究院(集团)有限公司）

目录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

3.1 直流接地	1

3.2 接地电阻	1

4  概述	1

5  计量性能要求	2

5.1  直流电压	2

5.2  正、负极对地电阻	2

5.3  系统对地电阻	2

5.4  交流电压	2

5.5  系统电容	2

5.6  支路对地电阻	3

6  校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  测量标准及其他设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1  外观及通电检查	3

7.2  直流电压	3

7.3  正（负）极对地电阻	4

7.4  系统对地电阻	5

7.5 交流电压	6

7.6 系统电容	6

7.7 支路电阻	7

8  校准结果的处理	8

9  复校时间间隔	9

附录A  原始记录格式	10

附录B  校准证书内页格式	12

附录C  测量结果的不确定度评定示例	14

# 引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071－2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

- 直流接地故障查找仪校准规范

# 1  范围

本校准规范适用于直流接地故障查找仪（以下简称查找仪）的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

DL/T 856-2004 《电力用直流电源监控装置》

DL/T 1397.6-2014 《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第6部分：便携式接地巡测仪》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

# 3  术语

## 3.1  直流接地  DC grounding

采用不接地运行方式的厂/站直流电源系统，当直流母线的正极或负极接地电阻降低到规定值后，称为直流接地。

[DL/T 1397.6－2014，术语3.3]

## 3.2  接地电阻  grounding resistance

采用不接地运行方式的厂/站直流电源系统直流母线或回路的正极和负极对地绝缘电阻值。

[DL/T 1397.6－2014，术语3.2]

# 4  概述

直流接地故障查找仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站等直流系统的接地故障点。一般由信号发生系统、信号采集系统和开口式(电流)采样钳及连接线组成。信号发生系统发生一个交流低频信号叠加到被测直流系统的主电源，同时被测系统的直流电源为信号发生器提供供电电源，信号采集系统与采样钳用于检测各个直流系统的支路上是否有信号发生器的交流低频信号，分析正负极对地之间的电阻以及对地分布电容大小，进而判断是否存在接地故障及接地故障点。工作原理如图1所示。

……

采样钳

－

＋

负载1

负载2

负载n

直流系统

＋

查找仪

（信号采集系统部分）

－

地

交流信号

查找仪

（信号发生系统部分）

图1 查找仪工作原理图

# 5  计量性能要求

## 5.1  直流电压

测量范围：(24~300)V，最大允许误差：±0.2%。

## 5.2  正、负极对地电阻

测量范围：(1~1000)kΩ，最大允许误差：±10%。

## 5.3  系统对地电阻

测量范围：(1~1000)kΩ，最大允许误差：±10%。

## 5.4  交流电压

测量范围：(10~300)V，最大允许误差：±0.5%。

## 5.5  系统对地电容

测量范围：(1~999)μF，最大允许误差：±15%。

## 5.6  支路对地电阻

测量范围：(1~100)kΩ，最大允许误差：±15%~±20%。

注：以上技术指标不作为合格性判断依据，仅供参考。

# 6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：(23±5)℃。

6.1.2  相对湿度：≤80%。

6.1.3  交流电源：

电压：220V±11V；频率：50Hz±0.5Hz。

6.1.4  其他：周围无影响正常校准工作的电磁干扰和机械振动。

## 6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  标准电阻箱

电阻范围：(1~1000)kΩ，最大允许误差：±2%。

6.2.2  直流数字电压表

测量范围：(10~500)V，最大允许误差：±0.05%。

6.2.3  标准电容箱

电容范围：(1~999)μF，最大允许误差：±5%。

6.2.4  直流电压源

电压输出范围：(10~500)V，最大允许误差：±0.1%，额定负载容量不小于20VA。

6.2.5  交流标准电压源

电压输出范围：(10~500)V(45Hz~65Hz)，最大允许误差：±0.2%，额定负载容量不小于20VA。

6.2.6  蓄电池

额定电压：110V或220V，额定容量100Ah。

# 7  校准项目和校准方法

## 7.1  外观及通电检查

被校查找仪的外观应整洁完好，无影响仪器正常工作的机械损伤；各种必要的标志应清晰准确；金属外壳或框架上应有明显的接地端钮及接地标志。检查各种调节旋钮、按键应灵活可靠。通电检查，仪器应能正常工作。检查结果记录于附录A表A.1中。

## 7.2  直流电压

7.2.1  如图2所示，连接被校查找仪（信号发生系统）、直流电压源和直流数字电压表。

－

+

（信号发生系统部分）

被校查找仪

直流电压源

直流数字电压表

图2 直流电压校准接线图

7.2.2  在被校查找仪的电压测量范围内均匀选取至少5个校准点，调节直流电压源输出电压至校准点，读取被校查找仪电压示值Vx和直流数字电压表示值Vn，记录于附录A表A.2中。按公式(1)计算直流电压示值误差。

(1)

- 式中：

- ΔV------直流电压示值误差；

- Vx------被校查找仪直流电压示值，V；

- Vn------直流数字电压表示值，V。

## 7.3  正（负）极对地电阻

7.3.1  如图3所示，连接被校查找仪（信号发生系统）、直流电压源和标准电阻箱。

地

－

+

（信号发生系统部分）

被校查找仪

直流电压源

标准电阻箱

图3 正(负)极对地电阻校准接线图

7.3.2  调节直流电压源输出48V~220V范围内任一电压值，使被校查找仪启动。在被校查找仪的对地电阻测量范围内均匀选取至少5个校准点，调节标准电阻箱至校准点Rn，分别读取被校查找仪的正极和负极对地电阻示值Rx，数据记录于附录A表A.3中。被校查找仪的电阻示值误差按式(2)计算。

(2)

- 式中：

- ΔR------正（负）极对地电阻示值误差；

- Rx------被校查找仪对地电阻示值，kΩ；

Rn------标准电阻箱的电阻值，kΩ。

## 7.4  系统对地电阻

7.4.1  如图4所示，连接被校查找仪（信号发生系统）、直流电压源、标准电阻箱1和标准电阻箱2。

地

－

+

（信号发生系统部分）

被校查找仪

直流电压源

标准电阻箱1

111221111111111111

标准电阻箱2

图4 系统电阻校准接线图

7.4.2  调节直流电压源输出48V~220V范围内任一电压值，使被校查找仪启动。在被校查找仪的系统对地电阻测量范围内均匀选取至少5个校准点，按选取的校准点调节两个标准电阻箱的阻值分别为R1和R2（R1和R2取相同或相近的值），读取被校查找仪的系统电阻示值Rx，数据记录于附录A表A.4中。系统对地电阻标准值Rn按公式(3)计算，被校查找仪的系统电阻示值误差按式(4)计算。

Rn=R1×R2R1+R2                            (3)

(4)

- 式中：

- ΔR ------系统对地电阻示值误差；

- Rx ------被校查找仪系统对地电阻示值，kΩ；

Rn ------系统对地电阻标准值，kΩ。

## 7.5  交流电压

7.5.1  如图5所示，连接被校查找仪（信号发生系统）、直流电压源（或蓄电池）、和交流标准电压源。

地

－

+

（信号发生系统部分）

被校查找仪

(或蓄电池)

直流电压源

交流标准电压源

图5 交流电压校准接线图

7.5.2  调节直流电压源输出48V~220V范围内任一电压值（或接入蓄电池），使被校查找仪启动。在被校测试仪的交流电压测量范围内均匀选取至少5个校准点，按选取的校准点设置交流标准电压源输出频率为50Hz的交流电压Vn，读取被校查找仪的交流电压示值Vx，记录于附录A表A.5中。被校查找仪的交流电压示值误差按式(5)计算。

(5)

- 式中：

- ΔV ------交流电压示值误差；

- Vx ------被校查找仪交流电压示值，V；

Vn ------交流标准电压源电压输出值，V。

## 7.6  系统对地电容

7.6.1  如图6所示，连接被校查找仪（信号发生系统）、直流电压源、标准电容箱1和标准电容箱2。

地

－

+

（信号发生系统部分）

被校查找仪

直流电压源

标准电容箱1

标准电容箱2

图6  系统电容校准接线图

7.6.2  调节直流电压源输出48V~220V范围内任一电压值，使被校查找仪启动。在被校查找仪的电容测量范围内均匀选取至少5个校准点，按选取的校准点调节两个标准电容箱的电容值分别为C1和C2（C1和C2取相同或相近的值）。读取被校查找仪的电容示值Cx，记录于附录A表A.6中。系统电容标准值Cn按公式(5)计算，被校查找仪的电容示值误差按式(6)计算。

(5)

ΔC=Cx−CnCx×100%                      (6)

- 式中：

- ΔC------系统对地电容示值误差；

- Cx------被校查找仪系统对地电容示值，μF；

Cn------电容标准值，μF。

## 7.7  支路对地电阻

7.7.1  如图7所示，连接被校查找仪、直流电压源和标准电阻箱。

7.7.2  调节直流电压源输出48V~220V范围内任一电压值，使被校查找仪启动。在被校查找仪的支路电阻测量范围内均匀选取至少5个校准点，调节标准电阻箱至校准点Rn，读取被校查找仪的支路电阻示值Rx，数据记录于附录A表A.7中。被校查找仪的电阻示值误差按式(7)计算。

(7)

- 式中：

- ΔR ------支路对地电阻示值误差；

- Rx ------被校查找仪支路对地电阻示值，kΩ；

Rn ------标准电阻箱的电阻值，kΩ。

采样钳

地

－

+

（信号发生系统部分）

被校查找仪

直流电压源

标准电阻箱

被校查找仪

(信号采集系统部分)

图7 支路电阻校准接线图

# 8  校准结果的处理

- 校准结果应子在校准证书(报告)上反映。校准证书(报告)应至少包括以下信息：

a) 标题(如“校准证书”或“校准报告”)；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点；

d) 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

e) 送校单位的名称和地址；

f) 被校准对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l) 校准证书(或校准报告)签发人的签名、职位或等效标识，以及签发日期；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

# 9  复校时间间隔

建议复校时间间隔一般为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

原始记录格式

A.1  外观和通电检查

□ 正常             □ 不正常：                           。

A.2  直流电压的校准：

| 标准值 Vn / V | 示值 Vx / V | 误差 ΔV/ % | 测量不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

A.3  正(负)极对地电阻的校准：

| 标准值 Rn / kΩ | 示值 Rx /kΩ | 误差 ΔR/ % | 测量不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

A.4  系统对地电阻的校准：

| 标准电阻箱1 R1 / kΩ | 标准电阻箱2 R2 /kΩ | 标准值 Rn /kΩ | 示值 Rx /kΩ | 误差 ΔR/ % | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.5  交流电压的校准：

| 标准值 Vn / V | 示值 Vx / V | 误差 ΔV/ % | 测量不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

A.6  系统对地电容的校准：

| 标准电容箱1 C1 / μF | 标准电容箱2 C2 /μF | 标准值 Cn /μF | 示值 Cx /μF | 误差 ΔC/ % | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.7  支路对地电阻的校准：

| 标准值 Rn / kΩ | 示值 Rx / kΩ | 误差 ΔR/ % | 测量不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录B

校准证书内页格式

B.1  外观和通电检查

□ 正常             □ 不正常：                           。

B.2  直流电压的校准：

| 标准值 Vn / V | 示值 Vx / V | 误差 ΔV/ % | 测量不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

B.3  正(负)极对地电阻的校准：

| 标准值 Rn / kΩ | 示值 Rx / kΩ | 误差 ΔR/ % | 测量不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

B.4  系统对地电阻的校准：

| 标准值 Rn / kΩ | 示值 Rx / kΩ | 误差 ΔR/ % | 测量不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

B.5  交流电压的校准：

| 标准值 Vn /V | 示值 Vx /V | 误差 ΔV/ % | 测量不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

B.6  系统对地电容的校准：

| 标准值 Cn /μF | 示值 Cx /μF | 误差 ΔC/ % | 测量不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

B.7  支路对地电阻的校准：

| 标准值 Rn / kΩ | 示值 Rx / kΩ | 误差 ΔR/ % | 测量不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录C

测量结果的不确定度评定示例

C.1  直流电压测量结果不确定度评定

C.1.1  测量模型

按规范校准方法接线，调节直流电压源电压输出至校准点，读取被校查找仪和直流数字电压表的电压示值。

⊿V=VX－Vn                          （C.1）

式中：

⊿V —— 直流电压示值误差；

VX —— 被测仪器示值；

Vn —— 电压标准值。

则； 。

C.1.2  不确定度来源

不确定度来源主要有：测量重复性，标准器引入的不确定度分量，被测仪器示值分辨力引入的不确定度分量，环境条件（温度、湿度、电源、电磁场）影响引起的误差等。测量是在规范规定的环境条件下进行，环境条件影响引起的误差可忽略不计。

C.1.3  标准不确定度的评定

C.1.3.1  测量重复性引入的不确定度，按A类方法进行不确定度评定。

直流电压源输出直流电压100V，读取直流数字电压表和被校查找仪的直流电压，重复测量10次，被校仪器的示值如下：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值(V) | 99.98 | 99.97 | 99.98 | 99.96 | 99.97 | 99.968 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 实测值(V) | 99.98 | 99.95 | 99.92 | 99.98 | 99.99 |  |

根据贝塞尔公式：

因此重复性测量引入标准不确定度为：

uA= sn(x)=0.020V

C.1.3.2  直流标准电压表引入的不确定度，按B类不确定度评定。

直流标准电压表100V时最大允许误差为：(0.0045读数+0.0006%量程)，即±5.1mV，视其为均匀分布，置信因子，则有：

C.1.3.3  被校查找仪示值分辨力引入的不确定度u2，按B类不确定度评定

被校查找仪在直流电压100V时示值分辨力为0.1V，视其为均匀分布，置信因子k2=3，则有：

C.1.4  合成标准不确定度

C.1.4.1  标准不确定度分量如表C1所示。

表C1  标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性引入 |  | 0.020V | 1 | 0.020V |
| 直流数字电压表引入 |  | 2.9mV | -1 | 0.46mV |
| 被校查找仪示值分辨力不足引入 | u2 | 0.029V | 1 | 0.029V |

C.1.4.2  合成不确定度计算

由于重复性测量和被校仪器分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，因此在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则合成标准不确定为：

C.1.5  扩展不确定度的计算

取k=2，则U= kuc≈0.1V

C.2  电阻测量结果不确定度评定

C.2.1  测量模型

按规范校准方法接线，调节电阻箱阻值至校准点，读取被校查找仪的电阻示值。

⊿R=RX－Rn                          （C.2）

式中：

⊿R —— 电阻示值误差；

RX —— 被测仪器示值；

Rn —— 电阻标准值。

则； 。

C.2.2  不确定度来源

不确定度来源主要有：测量重复性，标准器引入的不确定度分量，被测仪器示值分辨力引入的不确定度分量，环境条件（温度、湿度、电源、电磁场）影响引起的误差等。测量是在规范规定的环境条件下进行，环境条件影响引起的误差可忽略不计。

C.2.3  标准不确定度的评定

C.2.3.1  测量重复性引入的不确定度，按A类方法进行不确定度评定。

按上述方法对标准电阻器100kΩ，连续测量10次，数据如下：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值(kΩ) | 99.5 | 100.1 | 99.9 | 99.7 | 99.4 | 99.74 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 实测值(kΩ) | 100.2 | 100.0 | 99.6 | 99.2 | 99.8 |  |

根据贝塞尔公式：

因此重复性测量引入的标准不确定度为：=sn(x)=0.32kΩ。

C.2.3.2  标准电阻箱引入的不确定度，按B类不确定度评定。

标准电阻箱100kΩ时最大允许误差为±0.01%，视其为均匀分布，置信因子k1=3，则有：

C.2.3.3  被测查找仪示值分辨力引入的不确定度u2，按B类不确定度评定。

被校查找仪电阻100kΩ时示值分辨力为0.1kΩ，视其为均匀分布，置信因子k2=3，则有：

u2=0.1kΩ23=0.029kΩ

C.2.4  合成标准不确定度

C.2.4.1  标准不确定度分量如表C2所示。

表C2  标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性引入 |  | 0.32kΩ | 1 | 0.32kΩ |
| 标准电阻箱引入 |  | 0.0058kΩ | -1 | 0.0058kΩ |
| 被校查找仪示值分辨力不足引入 | u2 | 0.029kΩ | 1 | 0.029kΩ |

C.2.4.2  合成不确定度计算

由于重复性测量和被校仪器分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，因此在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则合成标准不确定为：

C.2.5  扩展不确定度的计算

取k=2，则U= kuc≈0.7kΩ

C.3  系统对地电容测量结果不确定度评定

C.3.1  测量模型

按规范校准方法接线，调节电容箱阻值至校准点，读取被校查找仪的电容示值。

⊿C=CX－Cn                          （C.3）

式中：

⊿C —— 电容示值误差；

CX —— 被测仪器示值；

Cn —— 电容标准值。

则； 。

C.3.2  不确定度来源

不确定度来源主要有：测量重复性，标准器引入的不确定度分量，被测仪器示值分辨力引入的不确定度分量，环境条件（温度、湿度、电源、电磁场）影响引起的误差等。测量是在规范规定的环境条件下进行，环境条件影响引起的误差可忽略不计。

C.3.3  标准不确定度的评定

C.3.3.1  测量重复性引入的不确定度，按A类方法进行不确定度评定。

按上述方法对被校测试仪输出100μF连续测量10次，数据如下：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值(μF) | 99.2 | 99.8 | 99.3 | 99.7 | 100.0 | 99.54 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 实测值(μF) | 99.1 | 99.5 | 100.4 | 99.1 | 99.3 |  |

根据贝塞尔公式：

因此重复性测量引入标准不确定度为：uA= sn(x)=0.43μF。

C.3.3.2  标准器引入的不确定度，按B类不确定度评定

标准器100μF时最大允许误差为0.2%，视其为均匀分布，置信因子，则有：

C.3.3.3  被测仪器示值分辨力引入的不确定度u2，按B类不确定度评定

被校查找仪电容100μF时示值分辨力为0.1μF，视其为均匀分布，置信因子，则有：

C.3.4  合成标准不确定度uc的计算

C.3.4.1  标准不确定度分量如表C3所示。

表C3  标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 测量重复性引入 |  | 0.43μF | 1 | 0.43μF |
| 标准电容箱引入 |  | 0.115μF | -1 | 0.115μF |
| 被校查找仪示值分辨力不足引入 | u2 | 0.029μF | 1 | 0.029μF |

C.3.4.2  合成不确定度计算

由于重复性测量和被校仪器分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，因此在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则合成标准不确定为：

C.3.5  扩展不确定度的计算

取k=2，则U = kuc≈0.9μF