中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF (电子) 008-2020

石英晶片频率分选仪校准规范

Calibration Specification for Quartz Wafer Frequency Sorter

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子) 008─2020

石英晶片频率分选仪校准规范

Calibration Specification for Quartz Wafer Frequency Sorter

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子科技集团公司第十三研究所

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

李彦丽（中国电子科技集团公司第十三研究所）

刘  晨（中国电子科技集团公司第十三研究所）

吴爱华（中国电子科技集团公司第十三研究所）

参加起草人：

王一帮（中国电子科技集团公司第十三研究所）

栾  鹏（中国电子科技集团公司第十三研究所）

霍  晔（中国电子科技集团公司第十三研究所）

目    录

引言	（1）

1 范围	（1）

2 概述	（1）

3 计量特性	（1）

3.1 谐振频率准确度	（1）

3.2 日频率波动	（1）

4 校准条件	（1）

4.1 环境条件	（1）

4.2 校准用设备	（1）

5 校准项目和校准方法	（2）

5.1外观及工作正常性检查	（2）

5.2校准方法	（2）

6 校准结果表达	（3）

7 复校时间间隔	（4）

附录A 原始记录格式	（5）

附录B 校准证书内页格式	（6）

附录C 测量不确定度评定示例	（7）

- 引言

本规范依据JJF 1071−2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1−2012 《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

石英晶片频率分选仪校准规范

- 范围

本规范适用于频率范围为（1~60）MHz的石英晶片频率分选仪的校准。

- 概述

石英晶片频率分选仪用于测量（1~60）MHz频率范围内石英晶体白片的谐振频率，频率值由石英晶片频率分选仪自带的频率计直接显示，测试方便、准确。适用于石英晶体厂家生产线上测试晶片。

石英晶片频率分选仪主要由激励装置、计数器、显示器和夹具组成。该仪器主要工作原理为：将晶片放置在夹具上，由激励装置对被测晶片施加激励并产生谐振，通过计数器测量晶片的谐振频率，并在显示器上显示，通过谐振频率的测量结果对晶片按频率进行分选。原理框图如图1所示。

石英晶片

频率分选仪

石英晶片

夹具

图1石英晶片频率分选仪原理框图

- 计量特性

  - 谐振频率准确度

频率测量范围：1MHz~60MHz

相对频率偏差最大允许误差：±5×10-6

  - 日频率波动

日频率波动最大允许误差： 3×10-6/日

- 校准条件

  - 环境条件

a）环境温度：在（15~30）℃范围内任选一点，校准过程中环境温度变化不超过±2℃；

b）相对湿度：20%~80%；

c）交流电源电压：（220±11）V，频率：（50±1）Hz；

d）周围无影响正常工作的电磁干扰和机械振动。

  - 校准用设备

校准用设备应经过计量技术机构检定或校准，满足校准使用要求，并在有效期内。

校准用设备指标如下：

4.2.1频谱分析仪

频率测量范围：（1~60）MHz

频率分辨力：≤1Hz

4.2.2石英晶体频率标准（或者铷原子频率标准）

相对频率偏差：≤1×10-7

4.2.3石英晶体谐振器

频点：1MHz、2MHz、4MHz、6MHz、8MHz、10MHz、12MHz、16MHz、20MHz、24MHz、30MHz、50MHz、60MHz

谐振频率偏差：≤0.1%

- 校准项目和校准方法

  - 外观及工作正常性检查

被校石英晶片频率分选仪应完好无损，所有按键及旋钮工作应正常。

  - 校准方法

    - 谐振频率准确度

a）频谱分析仪和被校石英晶片频率分选仪开机后，预热30 min以上；

b）如图2所示，频谱分析仪的时基输入端连接至石英晶体频率标准或者铷原子频率标准；

c）依次选用经考核性能稳定可靠的石英晶体谐振器插入石英晶片频率分选仪晶片测量接口，在石英晶片频率分选仪上选择合适的测量量程并调节频率调谐旋钮，直到石英晶片频率分选仪上频率显示示值稳定，所选石英晶体谐振器频率范围应覆盖被校石英晶片频率分选仪频率范围的高、中、低端；

d）取50Ω同轴BNC转鳄鱼夹连接线一根，将鳄鱼夹端口连接至石英晶体谐振器引脚，同轴BNC端口连接至频谱分析仪射频输入端口；

e）将频谱分析仪的中心频率调节至石英晶片频率分选仪显示的石英晶体谐振器的谐振频率，适当调节扫频宽度、分辨力带宽、参考电平等参数，使谐振频率显示在屏幕中心位置，利用峰值测量功能读取频率值作为标准值f0；从石英晶片频率分选仪上读出频率示值测量结果fx，并将标准值和频率示值测量结果记录到附录A表A.2中。

f）按式（1）计算谐振频率的相对误差Δf，并将结果记录到附录A表A.2中。

（1）

50Ω同轴转鳄鱼夹连接线

时基

石英晶体频率标准

（或铷原子频率标准）

石英晶片

频率分选仪

晶体谐振器

频谱分析仪

图2谐振频率校准示意图

    - 日频率波动

a）频谱分析仪和被校石英晶片频率分选仪开机后，预热30 min以上；

b）如图2所示，频谱分析仪的时基输入端连接至石英晶体频率标准或者铷原子频率标准；

c）选用经考核性能稳定可靠的接近被校准石英晶片频率分选仪频率范围上限的石英晶体谐振器作为辅助件，将其插入石英晶片频率分选仪晶片测量接口，在石英晶片频率分选仪上选择合适的测量量程并调节频率调谐旋钮，直到石英晶片频率分选仪上频率显示示值稳定；

d）取50Ω同轴BNC转鳄鱼夹连接线一根，将鳄鱼夹端口连接至石英晶体谐振器引脚，同轴BNC端口连接至频谱分析仪射频输入端口；

e）将频谱分析仪的中心频率调节至石英晶片频率分选仪显示的石英晶体谐振器的谐振频率，适当调节扫频宽度、分辨力带宽、参考电平等参数，使谐振频率显示在屏幕中心位置，利用峰值测量功能读取谐振频率值作为标准值f0，i，读取石英晶片频率分选仪显示值fx，i，并计算其差值fi，（i=1, 2, 3，…，25），每间隔1h测量1次，连续测3个数，取算术平均值作为一次测量结果，连续测量24h，共测得25组数据（也可根据石英晶片频率分选仪使用说明书或实际使用情况选择连续测量12h，共测13组数据），将结果记录到附录A表A.3中，并按式（2）计算日频率波动。

（2）

式中：S ——日频率波动；

fmax ——△fi（i=1, 2, 3，… ，25）中的最大值，单位Hz；

fmin ——△fi（i=1, 2, 3，… ，25）中的最小值，单位Hz；

f ——频谱分析仪读取的谐振频率标准值的算术平均值，单位Hz。

- 校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的说明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的。建议复校时间间隔为1年，修理或调整后应进行校准。因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录A 原始记录格式

原始记录格式

A.1　外观及工作正常性检查

表A.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

A.2　谐振频率准确度

表A.2　谐振频率准确度

| 标准值（MHz） | 测量值（MHz） | 相对误差 | Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

A.3　日频率波动

表A.3　日频率波动

| 测量时间（h） | 标准值（MHz） | 测量值（MHz） | 差值（MHz） | 日频率波动 | U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |

- 附录B  校准证书内页格式

校准证书内页格式

B.1　外观及工作正常性检查

表B.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

B.2　谐振频率准确度

表B.2　谐振频率准确度

| 标准值（MHz） | 测量值（MHz） | 相对误差 | Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

B.3　日频率波动

表B.3　日频率波动

| 日频率波动 | U（k=2） |
| --- | --- |

- 附录C测量不确定度评定示例

测量不确定度评定示例

C.1  谐振频率准确度不确定度评定

C.1.1 测量模型

（C.1）

式中：fx——被测谐振频率测量值，单位Hz；

f0——参考时基频率标准值，单位Hz；

f——被测与参考时基频率的相对误差，单位Hz。

C.1.2 不确定度来源

根据测量模型，分析其测量不确定度来源为：

a）标准引入的标准不确定度：

a.1)铷原子频率标准时基准确度引入的标准不确定度；

a.2)频谱分析仪测量显示量化引入的标准不确定度；

b）石英晶片频率分选仪测量显示量化引入的标准不确定度；

c）各种随机影响（测量重复性）引入的标准不确定度。

C.1.3 测量不确定度分量的评定

C.1.3.1 	铷原子频率标准时基准确度引入的相对标准不确定度uB1：

根据铷原子频率标准使用说明书，铷原子频率标准时基准确度为1×10-10；漂移率为2×10-12；稳定度为1×10-11。三者按均匀分布，k＝3，则相对不确定度uB1＝5.8×10-11。

C.1.3.2频谱分析仪测量显示量化误差引入的相对标准不确定度uB2：

对于频谱分析仪，被测频率值和频谱分析仪设置不同，引入的测频显示量化误差不同。以频谱分析仪测频显示分辨力为1Hz为例，置信半区间0.5Hz，按均匀分布，频率为1MHz时，由此引入的相对不确定度分量uB2＝2.9×10-7；频率为60MHz时，由此引入的相对不确定度分量uB2＝4.8×10-9。

综上所述，频谱分析仪测量显示量化引入的相对不确定度uB2为4.8×10-9～2.9×10-7。

根据上述分量，标准引入的相对标准不确定度uB为：

C.1.3.3石英晶片频率分选仪测量显示量化引入的相对标准不确定度uB3：

对于石英晶片频率分选仪，被测频率值不同，引入的测频显示量化误差不同。频率为1MHz时，石英晶片频率分选仪的显示分辨力为1Hz，半区间宽度为0.5Hz，按均匀分布，由此引入的相对不确定度分量uB3＝2.9×10-7；频率为60MHz时，石英晶片频率分选仪的显示分辨力为10Hz，半区间宽度为5Hz，设其服从均匀分布，由此引入的相对不确定度分量uB3＝4.8×10-8。

综上所述，石英晶片频率分选仪测量显示量化引入的相对不确定度uB2为4.8×10-8～2.9×10-7。

C.1.3.4各种随机影响（测量重复性）引入的相对标准不确定度uA：

按A类方法进行评定。

测量频率为1MHz时，使用频谱分析仪对被测英晶片频率分选仪的谐振频率重复测量10次，测量数据见表C.1，利用贝塞尔公式计算实验标准偏差S为0.52Hz，则uA为5.2×10-7。

表C.1 1MHz测量点谐波频率重复性测量数据

| 1.000004MHz | 1.000005MHz | 1.000004MHz | 1.000004MHz | 1.000004MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000005MHz | 1.000004MHz | 1.000005MHz | 1.000004MHz | 1.000004MHz |

测量频率为60MHz时，使用频谱分析仪对被测英晶片频率分选仪的谐振频率重复测量10次，测量数据见表C.2，利用贝塞尔公式计算实验标准偏差S为3.2Hz，则uA为5.3×10-8。

表C.2 60MHz测量点谐波频率重复性测量数据

| 60.00027MHz | 60.00028MHz | 60.00027MHz | 60.00027MHz | 60.00027MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.00027MHz | 60.00027MHz | 60.00027MHz | 60.00027MHz | 60.00027MHz |

C.1.4合成标准不确定度

三个标准不确定度分量互不相关，则合成标准不确定度为：

（C.2）

C.1.5 扩展不确定度

取k=2，则相对扩展不确定度：

（C.3）

C.2  日频率波动测量不确定度的评定

C.2.1 测量模型

（C.4）

式中：S——日频率波动；

fmax——被测谐振频率与参考时基频率的误差最大值，单位Hz；

fmin——被测谐振频率与参考时基频率的误差最小值，单位Hz；

fx,i——第i次被测谐振频率频率值，单位Hz；

f0,i——第i次参考时基频率标准值，单位Hz；

f——参考时基频率的算术平均值，单位Hz。

C.2.2不确定度来源

根据测量模型，分析其测量不确定度来源为：

a）标准引入的标准不确定度：

a.1)铷原子频率标准时基准确度引入的标准不确定度；

a.2)频谱分析仪测量显示量化引入的标准不确定度；

b）石英晶片频率分选仪测量显示量化引入的标准不确定度；

c）各种随机影响（测量重复性）引入的标准不确定度。

C.2.3 测量不确定度分量的评定

C.2.3.1铷原子频率标准时基准确度引入的标准不确定度uB1：

根据铷原子频率标准使用说明书，铷原子频率标准时基准确度为1×10-10；漂移率为2×10-12；稳定度为1×10-11。三者按均匀分布，k＝，则不确定度uB1＝5.8×10-11。

C.2.3.2频谱分析仪测量显示量化引入的标准不确定度uB2：

对于频谱分析仪，被测频率值和频谱分析仪设置不同，引入的测频显示量化误差不同。频率为60MHz时，以频谱分析仪测频显示分辨力为1Hz为例，置信半区间5Hz，按均匀分布，由此引入的不确定度分量uB2＝4.8×10-9。

C.2.3.3石英晶片频率分选仪测量显示量化引入的标准不确定度uB3：

石英晶片频率分选仪的显示分辨力为10Hz，半区间宽度为5Hz，设其服从均匀分布，则置信因子为，则其标准不确定度分量计算过程如下：

（C.6）

由测量模型可知△fmax/ f和△fmin/ f不相关，根据上述分量，标准引入的标准不确定度uB为：

（C.5）

C.2.3.4各种随机影响（测量重复性）引入的标准不确定度：

按A类方法进行评定。选用接近被校准石英晶片频率分选仪频率范围上限的石英晶体谐振器作为辅助件，使用频谱分析仪对被测石英晶片频率分选仪的谐振频率重复测量10次并计算出日频率波动，数据见表C.2，利用贝塞尔公式计算实验标准偏差 s=1.9×10-7，则uA=1.9×10-7。

表C.2日频率波动重复性测量数据

| 1.33×10-6 | 1.17×10-6 | 1.67×10-6 | 1.50×10-6 | 1.33×10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.50×10-6 | 1.67×10-6 | 1.83×10-6 | 1.33×10-6 | 1.33×10-6 |

C.2.4 合成标准不确定度

各个标准不确定度分量互不相关，则合成标准不确定度为：

（C.7）

C.2.5 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度：

（C.8）