附件6：

行业计量技术规范（送审稿）审查表

第1页  共2页

| 技术规范名称 |  |  | 输送带滚筒摩擦试验机校准规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要起草单位 |  |  | 青岛中化新材料实验室检测技术有限公司 |  |  |  |  |
| 制定或修订 |  |  | □制定 修订 | 性质 | □检定规程 校准规范 |  |  |
| 技术委员会委员、专家名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |  |  |  | 职务/职称 | 姓名（签字） |
| 1 | 魏静 | 中国石油和化学工业联合会 |  |  |  | 主任 |  |
| 2 | 杨建海 | 中国石油和化学工业联合会 |  |  |  | 副主任 |  |
| 3 | 侯辉 | 中国石油和化学工业联合会 |  |  |  | 高工 |  |
| 4 | 王崇武 | 标格达精密仪器（广州）有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 5 | 苏纳 | 标格达精密仪器（广州）有限公司 |  |  |  | 计量校准部负责人 |  |
| 6 | 冯典英 | 中国兵器工业第53研究所 |  |  |  | 研究员 |  |
| 7 | 姜金锁 | 化学工业仪器仪表质量监督检验中心 |  |  |  | 教高 |  |
| 8 | 姜素霞 | 中石化安全工程研究院有限公司 |  |  |  | 正高 |  |
| 9 | 魏新明 | 中石化安全工程研究院有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 10 | 张卫群 | 上海市涂料研究所有限公司 |  |  |  | 教高 |  |
| 11 | 王佳维 （代王玫玫） | 上海市涂料研究所有限公司 |  |  |  | 工程师 |  |
| 12 | 胡子峰 | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  | 所长 |  |
| 13 | 苏春海 | 国家涂料质量检验检测中心 |  |  |  | 研究员级高工 |  |
| 14 | 周文沛 | 国家涂料质量检验检测中心 |  |  |  | 高工 |  |
| 15 | 俸青 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |  |  |  | 工程师 |  |
| 16 | 焦学锋 | 中国石油天然气集团有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 17 | 马宏园 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 |  |  |  | 正高 |  |
| 18 | 聂素青 | 中昊黑元化工研究设计院有限公司 |  |  |  | 教高 |  |
| 19 | 宁君 | 广州橡胶工业制品研究所有限公司 |  |  |  | 副经理 |  |
| 20 | 翟晶波 | 青岛软控计量检测技术有限公司 |  |  |  | 总经理 |  |
| 21 | 史海涛 | 青岛软控计量检测技术有限公司 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 22 | 张春晖 | 上海化工院检测有限公司 |  |  |  | 高级技师 |  |
| 23 | 严建军 | 宁波市计量测试研究院 |  |  |  | 正高 |  |
| 24 | 张正东 | 中国计量科学研究院 |  |  |  | 室主任 |  |
| 25 | 刘沂玲 | 中国计量科学研究院 |  |  |  | 副研究员 |  |
| 26 | 王克先 | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 |  |  |  | 教高 |  |
| 27 | 毕海鹏 （代尉忠友） | 中国石化科技部 |  |  |  | 高工 |  |
| 28 | 李欣 | 广州合成材料研究院有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 29 | 许丹红 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 |  |  |  | 室主任 |  |
| 30 | 陈宏愿 | 北京华塑晨光科技有限责任公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 31 | 任雨峰 | 承德市金建检测仪器有限公司 |  |  |  | 总经理 |  |
| 32 | 王群威 | 宁波海关技术中心 |  |  |  | 研究员 |  |
| 33 | 尹继凯 | 海洋化工研究院有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 34 | 陈静 | 天津四十二站检测技术有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 35 | 戴琳 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 36 | 赵敏 | 大连市分析测试学会 |  |  |  | 教授 |  |

填写说明：表中第3行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

第2页  共2页

审 查 意 见

2022年3月30日~2022年4月1日，召开了全国石油和化工行业计量技术委员会年会暨计量技术规范审查会，在会上部分委员和行业专家对我单位起草的石化行业计量校准规范《输送带滚筒摩擦试验机校准规范》（送审稿）进行了认真审查，审查意见如下： 本规范所提供的技术资料完整（包含输送带滚筒摩擦试验机校准规范及其编制说明、会议纪要、验证报告、不确定度评定报告等）； 技术内容分为两个方面，一是基本要求，是对设备是否能够满足检测用的最基本的要求，在满足了基本要求的基础上，才可以实施校准；二是计量特性，根据设备特点，确定了相应的计量特性，技术内容正确； 规范的格式符合JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》； 在会上各专家提出了很多宝贵的意见，主要修改如下： 1、规范全文文字描述问题，相应格式问题按照统一模板进行修改。 2、计量特性单位的修改，与技术要求中相对应。 3、校准前检查项目修改，已根据实际情况进行增加。 4、校准方法细节描述修改。 审查结论：通过审查。 主审专家（签字）： 年 月 日