附件6：

行业计量技术规范（送审稿）审查表

第  页  共  页

| 技术规范名称 |  |  | 石油产品库仑测硫仪校准规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要起草单位 |  |  | 天津市计量监督检测科学研究院、中石化炼化工程（集团）股份有限公司洛阳技术研发中心 |  |  |  |  |
| 制定或修订 |  |  | 制定 □修订 | 性质 | □检定规程 校准规范 |  |  |
| 技术委员会委员、专家名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |  |  |  | 职务/职称 | 姓名（签字） |
| 1 | 魏静 | 中国石油和化学工业联合会 |  |  |  | 主任 |  |
| 2 | 杨建海 | 中国石油和化学工业联合会 |  |  |  | 副主任 |  |
| 3 | 侯辉 | 中国石油和化学工业联合会 |  |  |  | 高工 |  |
| 4 | 王崇武 | 标格达精密仪器（广州）有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 5 | 苏纳 | 标格达精密仪器（广州）有限公司 |  |  |  | 计量校准部负责人 |  |
| 6 | 冯典英 | 中国兵器工业第53研究所 |  |  |  | 研究员 |  |
| 7 | 姜金锁 | 化学工业仪器仪表质量监督检验中心 |  |  |  | 教高 |  |
| 8 | 姜素霞 | 中石化安全工程研究院有限公司 |  |  |  | 正高 |  |
| 9 | 魏新明 | 中石化安全工程研究院有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 10 | 吴康 | 青岛中化新材料实验室 |  |  |  | 工程师 |  |
| 11 | 张卫群 | 上海市涂料研究所有限公司 |  |  |  | 教高 |  |
| 12 | 王佳维 （代王玫玫） | 上海市涂料研究所有限公司 |  |  |  | 工程师 |  |
| 13 | 胡子峰 | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  | 所长 |  |
| 14 | 苏春海 | 国家涂料质量检验检测中心 |  |  |  | 研究员级高工 |  |
| 15 | 周文沛 | 国家涂料质量检验检测中心 |  |  |  | 高工 |  |
| 16 | 俸青 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |  |  |  | 工程师 |  |
| 17 | 焦学锋 | 中国石油天然气集团有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 18 | 马宏园 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 |  |  |  | 正高 |  |
| 19 | 聂素青 | 中昊黑元化工研究设计院有限公司 |  |  |  | 教高 |  |
| 20 | 宁君 | 广州橡胶工业制品研究所有限公司 |  |  |  | 副经理 |  |
| 21 | 翟晶波 | 青岛软控计量检测技术有限公司 |  |  |  | 总经理 |  |
| 22 | 史海涛 | 青岛软控计量检测技术有限公司 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 23 | 张春晖 | 上海化工院检测有限公司 |  |  |  | 高级技师 |  |
| 24 | 严建军 | 宁波市计量测试研究院 |  |  |  | 正高 |  |
| 25 | 张正东 | 中国计量科学研究院 |  |  |  | 室主任 |  |
| 26 | 刘沂玲 | 中国计量科学研究院 |  |  |  | 副研究员 |  |
| 27 | 王克先 | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 |  |  |  | 教高 |  |
| 28 | 毕海鹏 （代尉忠友） | 中国石化科技部 |  |  |  | 高工 |  |
| 29 | 李欣 | 广州合成材料研究院有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 30 | 许丹红 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 |  |  |  | 室主任 |  |
| 31 | 陈宏愿 | 北京华塑晨光科技有限责任公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 32 | 任雨峰 | 承德市金建检测仪器有限公司 |  |  |  | 总经理 |  |
| 33 | 王群威 | 宁波海关技术中心 |  |  |  | 研究员 |  |
| 34 | 尹继凯 | 海洋化工研究院有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 35 | 陈静 | 天津四十二站检测技术有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 36 | 戴琳 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 |  |  |  | 高工 |  |
| 37 | 赵敏 | 大连市分析测试学会 |  |  |  | 教授 |  |

填写说明：表中第3行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

第  页  共  页

审 查 意 见

2022年04月01日，全国石油和化工行业计量技术委员会的部分委员和行业专家对石化行业计量校准规范《石油产品库仑测硫仪校准规范》（送审稿）进行了认真审查，审查意见如下： 本规范所提供的技术资料完整（包含石油产品库仑测硫仪校准规范、石油产品库仑测硫仪校准规范编制说明、试验报告、不确定度评定报告等）； 技术内容分为两个方面，一是基本要求，是对设备是否能够满足检测用的最基本的要求，在满足了基本要求的基础上，才可以实施校准；二是计量特性，根据设备特点，确定了示值误差、重复性、稳定性等3个计量特性，技术内容正确； 规范的格式符合JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》； 主要讨论的是基本的技术条件和计量特性以及规范的格式，具体的修改意见如下： 1、条款2中，删除GB/T 31425，增加JJF 1071，并修改7.2的表述； 2、条款3中，增加化学反应方程式与仪器组成示意图； 3、条款4中，计量特性增加“温度波动度”并在条款5.2中增加温度测量标准器、在条款6中增加温度波动度的校准方法； 4、条款6中，增加条款“校准项目”。 审查结论：通过审查。 主审专家（签字）： 年 月 日