附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 初期干燥抗裂性试验仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王鹏 |  |  | 联系电话 |  | 18516277737 |
| 任务年限 |  | 2025年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | 同济大学、标格达精密仪器（广州）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他 产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的和意义： 初期干燥抗裂性试验机主要由风机、风洞和试架组成，风洞截面为正方形。用能够获得3 m/s以上风速的轴流风机送风,配置调压器调节风机转速,使风速控制为3 m/s±0.3 m/s，用于复层涂料等在规定风速的条件下的初期干燥抗裂性试验。在石油化工企业、各大科研院校、检测机构都有较广泛的应用。 初期干燥抗裂性试验仪适用于建筑物内、外墙面上具有立体或平状等装饰效果的复层涂料同时兼顾相关标准涉及的建筑外墙用腻子、钢结构防火涂料等在规定风速的条件下的初期干燥抗裂性试验，从而指导其配方研究和监控产品质量。因此准确计量初期干燥抗裂性试验仪对实际工作有十分重要的意义，在石化行业应用广泛，但目前还没有国家或行业检定规程或校准规范，因此制定初期干燥抗裂性试验仪校准规范，使该仪器校准做到量值准确传递、溯源是十分迫切必要的。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 初期干燥抗裂性试验仪在石油化工企业、各大科研院校、检测机构都有较广泛的应用，初期干燥抗裂性试验仪校准规范的编制，可以有效的解决仪器的量值溯源问题，确保仪器量值准确，为仪器的性能评价提供依据。本规范项目完成后可以解决目前初期干燥抗裂性试验仪无法计量的问题，填补国内相关计量技术规范空白，有利于初期干燥抗裂性试验仪校准工作的顺利开展，提高相关企业的产品质量，完善石化行业量值溯源体系为石化行业的快速发展提供保障。 - 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 经查询，国家、本行业和相关行业没有初期干燥抗裂性试验仪校准规范或检定规程。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 本规范适用于石化等行业初期干燥抗裂性试验仪的校准。 - 以目前国内实验室常见的初期干燥抗裂性试验仪：上海现代环境工程技术有限公司GKL-II为例，并通过参阅GB/T 9779-2015复层建筑涂料、JG/T 24-2018合成树脂乳液砂壁状建筑涂料及初期干燥抗裂性试验仪说明书等材料的要求，根据其主要的技术参数对风速、时间等进行计量特性要求。 - 主要计量特性的技术指标： 校准项目; 技术要求. 示值误差; ±0.3m/s. 流速均匀性; 不大于1%. 流速稳定性; 不大于0.5%（1min）. 计时误差; ±1%. 注：以上技术指标仅作参考，不作为合格性判定依据。 - 主要测量标准的技术指标： 计量器具名称; 测量范围; 准确度等级/最大允许误差/不确定度. 热线风速仪; (0.2～5.0)m/s; U=0.04m/s（k=2）. 电子秒表; 1ms～1d; MPE：±0.5s/d. 注:也可选用不确定度符合要求的其他测量标准。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 主要计量特性的技术指标参照 GB/T 9779-2015复层建筑涂料、QX/T 84-2007气象低速风洞性能测试规范 - 本规范不涉及知识产权或专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。