附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 球压试验装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 威凯检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 肖武雄 |  |  | 联系电话 |  | 15813383816 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 █环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 球压试验是按标准规定的条件，用一定质量的球压试验装置在规定的温度和时间内，下压入非金属、非陶瓷材料的表面来检验检验非金属材料，绝缘材料的耐热性能的，主要适用非金属材料或绝缘材料。 现在电器产品使用有大量非金属绝缘或改性的塑料材料，这些材料的机械物理性能受温度影响很大，有可能因电器回路电流发热而产生高温，作为支撑带电件的热塑性塑料在高温环境下会逐渐变软、熔融、机械强度下降等，这些变化会使电器部件的爬电距离和电气间隙发生变化，导致电气强度降低，绝缘电阻下降，严重时会造成电器短路甚至火灾事故的发生。出于安全考虑，电工电子产品相关安全标准规定非金属材料制成的外部零件、用来支撑带电部件（包括连接）的绝缘材料零件和提供附加绝缘或加强绝缘的热塑材料零件应能充分耐热。热球压试验则是作为标准中考核非金属材料耐热性的重要试验方法之一。因此，正确的选择球压试验装置对非金属材料进行球压试验，对球压试验装置开展相关参数的校准，是确保电器产品安全运行的关键。 目前球压试验装置广泛用于电器产品中，而国内外缺乏专门针对球压试验装置校准的技术文件，无法正常开展球压试验装置关键参数量值溯源工作，因此亟需制定《球压试验装置校准规范》，其目的就是要解决球压试验装置关键技术参数无法量值溯源问题。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 适用于球压试验装置及其他类似球压试验装置的设备的校准。 2.计量技术指标 2.1 球压试验装置的基本尺寸，详见图1； 2.1.2 钢球球形面半径为（2.50±0.25）mm； 2.1.3 材料支撑柱直径为≥50 mm； 2.1.4 材料支撑柱高度为≥100 mm； 2.2 钢球对样品施加的力要求为（20±0.2）N。 3.主要测量标准的技术指标； 3.1游标卡尺 3.2电子天平 3.3万能工具显微镜：示值误差不大于（1+L/100）μm；L为被校刻度尺长度（mm）。 4.校准项目 序号; 校准项目. 1; 钢球球形面半径. 2; 钢球对样品施加的力. 3; 材料支撑柱直径. 4; 材料支撑柱高度. 5、简要描述主要计量项目的技术原理。 5.1钢球球形面半径：用万能工具显微镜测量球压试验装置球面直径，重复测量三次，取其平均值。 5.2材料支撑柱直径、高度：用游标卡尺测量材料支撑柱的直径和高度重复测量三次，取其平均值作为其实际测量值。 5.3钢球对样品施加的力：把球压试验装置放在电子天平上重复测量三次，取其平均值作为球压试验装置质量的实际测量值，并换算成为力值。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | # 1. 球压试验装置的技术指标符合GB 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》、GB/T 3398.1-2008《塑料硬度测定 第1部分：球压痕法》、GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》的要求，目前国家还没有球压试验装置的计量检定规程或校准规范，也无部门检定规程或校准规范； 2.未发现到有涉及知识产权和专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |