行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 短波长X射线衍射内部取向无损测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定□修订 |  |  | 被修订计量技术规号 |  | / |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |  |
| 主要起草单位 |  | 西南技术工程研究所 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 郑林 |  |  | 联系电话 |  | 13320226263 |  |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 3万元 |  |
| 参加单位 |  | 中国航发北京航空材料院、北京钢铁研究总院、北京科技大学、5011计量站 |  |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和必要性 |  | 1.目的、意义，必要性、迫切性； 内部晶体取向是影响单晶体性能的关键指标，如单晶叶片，由于结构复杂，制造难度大，在生产制备工艺中造成的一系列缺陷，例如晶体取向偏离等，即是是降低单晶叶片高温力学性能的重要因素，又是单晶叶片内部缺陷的主要技术指标。叶片主受力方向与γ’[001]晶向之间的夹角越小，叶片主受力方向的抗拉强度越大，而采用螺旋选晶法制备的单晶并不是严格的γ’[001]取向，而是存在一定的取向偏离度。采用短波长X射线衍射内部取向无损测定仪无损测定单晶叶片的内部晶体取向，为单晶叶片的研制生产、筛选等提供检测技术和仪器支撑，对于提高单晶叶片的性能和服役可靠性有重要意义。 短波长特征X射线衍射技术是一种全新的内部晶体取向、应力、织构、物相等的无损检测分析方法，该技术及其装置获得了中、美、英、法、德发明专利授权，填补了小型化仪器设备无损检测分析内部晶体取向、应力、织构、物相等的国内外空白。该仪器采用小型化X射线源、无强度衰减探测技术、先进光路技术等，具有无损、精度高、材料适用性广、理论成熟等特点，广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、车辆等行业材料工件的无损检测分析。先进检测仪器及方法是关键基础材料、先进基础工艺等研发的重要检测技术基础，是我国由制造大国向制造强国转变的重要支撑。 短波长X射线衍射内部取向无损测定仪的测试结果，主要受到衍射强度稳定性、XYZ轴位移运动精度、角度测量精度、探测器能量分辨力、光路系统精度等影响。射线强度不稳定、角度测量精度偏差较大、探测器能量分辨力误差大，导致衍射峰发生变化、角度测量误差大、衍射峰分析不准确等问题，进而导致晶体取向测试结果不准确等偏差；光路系统偏差大、XYZ轴位移运动精度偏差较大将导致检测部位与实际检测部位不符，检测分析结果偏差较大。目前，保证该类仪器测试精度的主要方法是校准各器件、光路等的精度，保证得到良好的检测分析结果。 短波长X射线衍射内部取向无损测定仪的校准对获取的检测分析结果有决定性的作用，但目前没有规范化的校准方法和指标，使得检测数据的可靠性和准确性无法得到有效保证，为保证短波长X射线衍射内部取向无损测定仪的准确性和数据溯源性，规范仪器的校准工作，建立行业校准依据势在必行。制订短波长X射线衍射内部取向无损测定仪的校准规范，明确校准用标准样品、器具、校准方法、校准结果表达、示值误差不确定度评定等内容，保证仪器检测结果的可溯源性及对其进行有效校准。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 本校准规范是国内外首次提出对短波长X射线衍射内部取向无损测定仪进行规范化的校准工作，规范和统一了仪器器件性能指标检测、标样制备方法、检测方法等方面的操作，保证了该检测分析仪器的准确性和数据溯源性。通过本规范的制定，行业内各使用单位将更加合理、科学的校准仪器，保证测试结果的准确性和一致性，为行业内科研、生产等的急需奠定基础，进一步推动该先进无损检测分析技术在相关领域的应用，具有良好的社会效益和经济效益。 3.查新结果； 未检索到无损测定单晶体内部取向的本类仪器国际、国内及行业校准规范。 目前，仅有测定单晶体表面取向校准的JJF 1256-2010 《X射线单晶体定向仪校准规范》，以及涉及单晶体表面取向仪器的JBT5482-2011 《X射线晶体定向仪技术条件》，涉及单晶体表面取向测试方法的HB 6742-2020 《单晶叶片晶体取向的X射线背射劳厄照相测定方法》、AETM12A《单晶高温合金铸件晶体取向的X射线衍射极图测定方法》等标准规范。 |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 适用于短波长X射线衍射内部取向无损测定仪的校准和使用中检查。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 1）空气漏射比释动能率:X射线装置在额定工作条件下，距X射线管焦点1m处的漏射线空气比释动能率不大于5mGy/h。 2）仪器θ、κ轴的角度测量范围：θ轴：-45°~+45°，κ轴：-50°~+50°；最大允许误差：θ轴：±0.01°，κ轴：±0.02°。 3）仪器X、Y、Z轴位移运动范围：0-200mm，最大允许误差：±10μm。 4）探测器像素大小、能量分辨力：阵列探测器像素尺寸不大于100μm，能量分辨力不大于15%。 5）内部晶体取向角测试示值误差：预制取向角差的2个标准单晶试块内部晶体取向角之差的无损测试结果误差±0.05°。 3.计量技术规范的计量项目。 校准用设备应经过计量技术机构检定合格，并在有效期内。 计量项目主要有：空气漏射比释动能率、外观质量、衍射强度稳定度、仪器θ、κ轴的角度示值误差、仪器X、Y、Z运动轴示值误差、探测器能量分辨力、内部晶体取向角测试示值误差。 |  |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | █国际先进□国内先进 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； 未检索到本类仪器的校准规范，JJF 1256-2010 《X射线单晶体定向仪校准规范》仅用于单晶体表面定向仪的校准，不适用于短波长X射线衍射内部取向无损测定仪的校准。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 本技术及其仪器由中国兵器工业第五九研究所自主研发，我国具有完全知识产权的技术及其仪器，在长达20余年的研发过程中，先后得到了国防预研、基础科研、军品配套，国家863、国家重大仪器开发专项、国家XXX-6工程专项、基础质量体系（NQI）等项目的大力支持，不仅于2008年首先解决了我国不能无损家材料/工件内部晶体衍射信息的难题，而且五九所与相关合作单位利用该类仪器针对材料、工件开展了单晶叶片内部晶体取向、织构、内部应力、物相等的无损检测分析，服务于基础科研、工艺研发、产品制造等，授权了10余件国内外发明专利，无知识产权问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要起草单位 | 年 月 日 |  | 技术委员会 | 年 月 日 |  | 部委托支撑 单位 |  | 年 月 日 |