附件1：

行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 非接触式激光引伸计校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张兵 |  |  | 联系电话 |  | 15399458452 |
| 任务年限 |  | 2023~2025 |  |  | 申请经费 |  | 15万元 |
| 参加单位 |  | 西北有色金属研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 激光引伸计是采用高速激光扫描仪测量材料轴向、径向应变量的重要设备，具有测量精度高、稳定性好、测量范围广、标距任意设定、双向应变同时采集、可用于超高温环境试验等诸多优点，广泛应用于金属材料力学性能测试。 近年来，高温测试的需求量迅速增加，传统的接触式引伸计和视频引伸计很难满足应变测试的需求。随着激光测试技术和图像处理手段的成熟，激光引伸计在航空、航天、核工程、化工和动力工程中广泛应用，解决了有色金属材料领域超高温、特殊复杂环境下应变测量存在测不了、测不准、测不正确的难题。 激光引伸计提供非接触式应变测量技术，用于大多数材料测试，在测试过程中无需接触试样，更不需要做标记，激光引伸计的易用性能使其成为质量控制和研发的理想测量系统。它可以根据试验类型不同，可供选择型号分为径向扫描、轴向扫描、交叉扫描、平行扫描、双光速扫描、角度扫描等。 基于非接触激光引伸计的工作原理，现有的JJG-762-2007《引伸计检定规程》中所采用的引伸计标定器已不能满足对激光引伸计的检定或校准。所提出的激光引伸计校准规范旨在其工作原理的基础上，通过引伸计标定器的使用，对激光引伸计在被测试样的全应变阶段进行校准。目前，各省市计量技术研究院对激光引伸计的校准工作未开展，或存在不合理不统一的操作。所提出的校准规范望能开展对激光引伸计的校准及分级系统的校准等工作，促进激光引伸计在科研院所及工业产品中更合理更准确的应用。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围 本规范适用于金属材料力学性能测试用非接触式激光引伸计，其他类型激光引伸计可参照本规范执行。 本规范主要内容包括材料力学性能测试用非接触式激光引伸计校准的范围、规范性引用文件、概述、计量特性、通用技术要求、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔，并且提供校准原始记录参考格式、校准证书参考格式以及不确定度评定的方法。 2.计量特性 非接触式激光引伸计的计量特性如下： ①标距相对误差：±0.5% ②分辨力：不大于0.5μm ③轴向/径向变形 示值误差：变形≤0.3mm时，±1.5μm，变形＞0.3mm时，±0.5% ④进回程相对误差：±0.75% 3.计量项目 计量项目主要包括：分辨力、标距误差、示值误差、进回程误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内无非接触式激光引伸计校准规范，查阅资料亦未见非接触式激光引伸计校准方面的研究。参照现有的引伸计检定规程，依据激光引伸计的工作原理和产品标准及方法标准的具体要求，提出激光引伸计的校准方法。目前，仅见有激光引伸计的使用和研究方面的工作，未发现涉及其计量校准等相关内容。 本规范不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。