附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 建材产品气味评价用负压采气箱校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 关红艳 |  |  | 联系电话 |  | 13381182325 |
| 任务年限 |  | 2022年10月~2024年10月 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 ■环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 随着城市建设步伐的加快，各类装饰装修材料造成的室内空气污染问题逐年加重，严重影响着人们的生活质量和身体健康。因此，室内建材气味评价对建材产品气味污染程度做出评价具有重要意义。 对于气味污染的评价和控制需要借助科学的气体采样技术。负压采气箱可以实现定量定时采集，可以大幅度提升采气效率、减少人力成本、保证采气的科学性。 由于现有标准体系中并无负压采气箱的相关计量校准规范，各机构在使用负压采气箱时无法进行校准。在建材产品的测试方法中，负压采气箱的密闭性、流量示值误差、流量重复性、流量稳定性、计时误差等参数是影响彩旗准确性的关键参数，而这些参数的计量尚无标准可参考依据，无法客观地反映不同设备厂家生产的负压采气箱性能的优劣，从而导致负压采气箱产品性能参差不齐。为了规范建材产品用负压采气箱生产市场并促进其生产技术的进步，急需制定本计量校准规范。 根据ISO 16000-28：2020、ISO 1600-30：2014中对负压采气箱的性能进行了规定，但是并没有规定计量校准方法，指标也不够全面，气密性、流量重复性、流量稳定性等直接影响气味采集结果的关键参数并没有进行要求，且计量方法也没有规定。这些参数的计量尚无标准可参考依据，无法客观地反映不同设备厂家生产的负压采气箱的优劣，不利于建材领域气味评价的规范化。为了规范建材产品用负压采气箱生产市场，急需制定本计量校准规范。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 本规范中将对建材产品用负压采气箱的关键特性参数进行综合考虑，对其性能技术指标和计量方法进行规范。本标准不仅可以提前补充负压采气箱计量规范的空白，同时将对促进建材产品气味评价技术向更科学更准确方向发展产生积极的影响。 - 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 未查询到相关技术规范 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围； 本规范适用于建材产品气味评价用负压采气箱设备的校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 标准中规定如下计量参数及相应计量方法及相应的参数范围和要求。 计量参数; 计量方法; 参数范围或要求. 流量示值误差; 气体流量计测量; ±0.5%. 流量重复性; 气体流量计测量; ≤2%. 流量稳定性; 气体流量计测量; ≤5%. 计时误差; 计时器测量; ±0.2%. 气密性; 微压差; ±0.2%. - 主要测量标准的技术指标； 未查询到相关国家、行业技术规范 - 简要描述主要计量项目的技术原理。 质量流量计由流量检测元件和转换器组成, 利用流体和振动管振动的相互作用测量质量流量的装置。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 通过对国外相关标准和法规的目录进行检索发现，针对负压采气箱相关标准和规范较少。国际标准化组织对仅在标准文件中对部分参数进行了规定，但并未给出计量校准方法，如标准ISO 16000-28:2020 Indoor air Part 28: Determination of odour emissions from building products using test chambers和ISO 16000-30:2014 indoor air Part 30:Sensory testing of indoor air中规定了气味样本的进/出气流量应保存恒定。同时要求进气口/排气口应由无味的惰性材料制成，如不锈钢、聚四氟乙烯或玻璃。 我国现行的标准T/CBMF 118.1-2021《建材产品气味评价方法 第1部分 气味强度和气味消散时间》中，与ISO 16000-28:2020和ISO 16000-30：2014中对于负压采气箱的规定需保证采集的气味样本不被污染。国内尚无负压采气箱对应的校准计量规范。 - 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： 该标准项目主要以自主研制为主。 - 与国内相关标准间的关系： 填补国内该项产品的校准规范空白。 - 指出是否发现有知识产权的问题。 本计划项目不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2022年10月10 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。