附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 超声标准试块校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量 技术规范号 |  |  |
| 计量技术 规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术 规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 肖婷 |  |  | 联系电话 |  | 18811311609 |
| 任务年限 |  | 2023-2025年 |  |  | 申请经费 |  | 10万元 |
| 参加单位 |  | 国合通用测试评价认证股份公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 无损检测作为国内制造业产品过程的质量把控手段，可实现产品在“零件原材料-零件成品-装配体-服役过程”的全过程检测及质量控制，实现有缺陷早检出，实现降本增效，同时提高产品服役过程中使用寿命。 超声检测作为无损检测的手段之一，其适用于检验多种类型缺陷，如分层、裂纹、气孔、夹杂、未熔合、未焊透等。可用于板材、棒材、管材、锻件、焊接件及铸件的缺陷检验，具有检测厚度大、灵敏度高、速度快等特点。其中，超声试块作为超声检测过程中仪器设备校验、探头校验、检测参数比对的重要部分，分别超声标准试块和超声对比试块。超声标准试块可实现超声检测仪的水平线性、垂直线性和动态范围的校验，时基线比例和范围的调节，直探头和超声探伤仪组合的远场分辨力、盲区、最大穿透能力的测定，斜探头入射点、折射角、声速偏斜角的测定等功能，在超声检测过程中发挥巨大作用。因此市场对超声标准试块的校准需求日益增加，以期实现超声探伤仪、超声探头等的准确测定，对超声检测结果的准确性起到规范作用。目前行业乃至于国家，涉及超声标准试块校准规范这一领域并不完善，对于超声试块的校准有校准规程JJF 1487-2014，但其无法满足超声标准试块的全项校准需求。 本校准规范的制定，能够规范行业内超声标准试块的校准方法，促进超声标准试块在超声探伤领域中实现准确的应用，确保超声探伤仪、超声探头检测结果的可靠性。促进工业产品的安全性、可靠性得到保证，进一步保障人民生产生活的安全，为我国经济发展保驾护航。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.校准范围 本规范适用于超声检测的超声标准试块校准。 2.主要计量特性 2.1材料 2.1.1材质 试块材质需采用X荧光光谱分析仪进行确定，材质的元素含量应与标准试块要求相同。 2.1.2材料均匀性 2.1.2.1噪声水平 使用5MHz的直探头，对试块各检测面进行全面积的接触法超声波探伤，不得出现大于标准试块DB-P Z2-2平底孔回波幅度1/4的缺陷回波。 噪声水平的幅值变化不应超过3dB。 2.1.2.2底波幅值变化 利用垂直入射超声纵波，底波最高反射回波幅度和最低反射回波幅度之间的差值不应超过6dB。 2.2表面粗糙度 表面粗糙度Ra一般不超过1.6μm，重要检测面的表面粗糙度一般不超过0.8μm。 2.3几何尺寸 几何尺寸允差均为±0.10mm。 2.4形状和位置误差 平行度和垂直度一般不超过0.1mm。 2.5声速 声速最大允许误差为±2%以内，横波允差为6m/s，纵波允差为12m/s。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、针对超声试块的校准规范，有JJF1487-2014，但该规范对于材料测定及声速测量并未进行规定。无法实现超声标准试块全面校准。 2、针对超声标准试块的校准，目前未查到国家、行业校准规范。 3、未发现知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。