附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 甲硫醇气体检测报警器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | £检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 £基础 |
| 主要起草单位 |  | 天津市计量监督检测科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王志鹏 |  |  | 联系电话 |  | 13652057541 |
| 任务年限 |  | 2025年 |  |  | 申请经费 |  | / |
| 参加单位 |  | 中国计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 £节能 £环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义 甲硫醇常温下为无色易燃气体，低温下为无色液体，具有令人不愉快的臭味。熔点（- 121～- 123）℃，沸点5.9℃，闪点<71℃，相对密度0.8665，微溶于水，易溶于醇、醚、石油醚等。能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限为3.9%～21.8%。作为一种重要的化工原料，甲硫醇在农药、医药、食品和合成材料等方面有着广泛的应用。甲硫醇气体分子扩散快，随风飘散的远，恶臭感觉强度重，附着力强，在大气中很难被分解，对周围的环境造成十分恶劣的影响。高浓度甲硫醇可抑制中枢神经系统，导致呼吸麻痹，甚至死亡 ，我国国家职业卫生标准GBZ2.1-2019《工作场所有害因素接触限值 第一部分：化学有害因素》中规定：短时间内容许接触浓度为上限为1mg/m3。 甲硫醇作为一种重要的化工原料，在农药、医药、食品和合成材料等方面有着广泛的应用。由于其属于有毒有害、易燃易爆的物质，甲硫醇气体检测报警器被广泛应用于安全生产中，其量值准确与否对避免爆炸、中毒事故非常重要，事关人民生命财产安全。 目前，甲硫醇气体检测报警器尚无国家技术规范，其量值溯源问题亟待解决。我国甲硫醇气体检测报警器生产、使用企业众多，校准需求量大，已具备统一实施量值溯源的经济、社会、技术及管理基础。本校准规范的制定为各计量检定、校准机构提供了校准依据。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 该校准规范的建立，将使得用于化工场所甲硫醇气体监测场景的甲硫醇气体检测报警器的量值溯源有据可依，填补国内相关计量技术规范空白，为安全生产提供计量保障，产生良好的社会效益。从行业需求来看，有甲硫醇生产、应用需求的化工企业，甲硫醇气体检测报警器的使用逐年增多，校准需求与日俱增，校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 3.查新结果 - 经查询，甲硫醇相关的标准如下：GB/T 14678-1993空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法；GB/T 33443-2016煤基合成气中硫化氢、羰基硫、甲硫醇和甲硫醚的测定 气相色谱法；HJ1078-2019固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法。未发现甲硫醇气体检测报警器相关校准方法的国家标准、行业标准、计量检定规程、校准规范、校准方法专利。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于电化学原理的甲硫醇气体检测报警器的校准。 - 2.主要计量特性： - 以型号为FIX800、ERUN-PG51MM1等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定的主要计量特性如下： - 序号; - 项目; - 技术要求. - 1; 示值误差; 相对误差±10%或绝对误差±2μmol/mol，满足其中之一即可. - 2; 重复性; 不大于2%. - 3; 响应时间; 扩散式不大于120s，吸入式不大于60s. - 5; 零点漂移; ±1%FS. - 6; 量程漂移; ±2%FS. - 3.主要测量标准的技术指标 - 序号; - 校准项目; - 设备名称及计量器具. - 1; - 示值误差、重复性、报警功能; - 甲硫醇气体标准物质，标称浓度（2-1000） μmol/mol，相对扩展不确定度不大于3%（k=2）；流量控制器：准确度等级不低于4级。. - 2; - 响应时间、零点漂移、量程漂移; - 甲硫醇气体标准物质，标称浓度（2-1000）μmol/mol，相对扩展不确定度不大于3%（k=2）；流量控制器：准确度等级不低于4级；电子秒表：分度值0.01s。. - 4.主要计量项目的技术原理 本校准规范采用比较测量法，对甲硫醇气体检测报警器的全部性能进行校准。仪器经预热稳定后，用标准气体校准仪器的零点和量程值，然后依次通入不同浓度的标准气体，读取被测仪器的示值，与标准气体的已知浓度进行比较，校准仪器的示值误差、响应时间、重复性、漂移等计量指标，从而使该类仪器的量值溯源至国家基准。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 - 目前国内暂无甲硫醇气体检测报警器校准技术规范。 2.是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。