纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 防护服拒液效率测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 国家纺织计量站 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王金平 |  |  | 联系电话 |  | 15801173238 |
| 任务年限 |  | 2023-2025年 |  |  | 申请经费 |  | / |
| 参加单位 |  | 中纺标（深圳）检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - ■安全 □节能 □环保 □自主创新 ■其他：产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 防护服拒液效率测试仪用于测定织物酸碱类化学品防护服面料的拒液效率，使试剂流过试样表面，通过计算试剂的质量变化得出拒液效率。该仪器适用于劳动安全防护检测中心、职业安全检测中心、疾病预防控制中心以及防护服生产企业等。对应标准为强制性国家标准GB 24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》。 疫情爆发以后，口罩和防护服等防护装备使用量激增，在劳动保护和医疗卫生等方面，防护材料的质量关系着一线工作人员的生命健康，防护服拒液效率测试仪作为防护服检测的重要检测设备，检测数据准确性至关重要，这就需要有计量技术规范对该设备规定计量要求，以保证设备检测数据结果的准确性，而目前国内没有防护服拒液效率测试仪的技术规范。防护服拒液效率测试仪校准规范的制定将填补该类仪器的计量空白，为企业提供可靠的测试结果，保障公众的生命健康。 牵头单位为国家纺织专业法定计量检定机构，长期从事计量检定校准技术研究，担负着纺织测试仪器的计量检定、校准等技术服务工作，牵头单位和参加单位通过相互合作，发挥各自专业优势，目前就个人防护装备计量技术研究已开展了相关科研工作，可在规定时间内完成规范研制工作。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 一、计量技术规范适用范围：防护服拒液效率测试仪（见图1） 图1 防护服拒液效率测试装置示意图 二、防护服拒液效率测试仪计量特性： 1. 硬质透明槽： 内径：（125±5）mm，长：（300±2）mm，倾角：45°±1° 2.注射器容积：（10±0.5）ml 注射器针孔：（0.8±0.02）mm 3.计时器：（10±1）s，（60±1）s。 - 三、标准器的技术指标 序号; 标准器名称; 测量范围; 不确定度或准确度等级或最大允许误差; 数量. 1; 钢直尺; （0~500）mm 分辨力：1mm; MPE：±0.15mm; 1. 2; 角度尺; （0~90）° 分度值：5′; MPE:±5’; 1. 3; 电子秒表; (0~10)min 分辩力：0.01s; MPE：±0.1s; 1. 4; 电子天平; (1~500)g 分度值：0.01g; III 级; 1. 5; 读数显微镜; (0~1)mm 分度值：0.005mm; MPE:±5um; 1. 6; 测微尺; (0~1)mm 分度值：0.001mm; U=1 um k=2; 1. 四、技术原理 1.硬质透明槽尺寸：用钢直尺分别测量硬质透明槽的内径和长，用角度尺测量硬质透明槽倾角，任选三个位置取平均值，计算示值误差。 2.注射器校准：注射器容积可用称量的方式计算，注射器为空时，用电子天平称量其重量，然后注入三级水到50ml刻度线，在用电子天平称量其重量，两次的差值为液体质量，跟换算成容积；注射器针孔校准时，应该先取下注射器，用读数显微镜和测微尺测量，重复测量三次取平均值。 3.计时器校准：启动拒液效率测试仪，当仪器开始计时的时候同时按下秒表开始计时，待仪器达到设置的时候时同时按下秒表，记录秒表显示时间，重复测量三次取平均值。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、GB 24540-2009 《防护服装 酸碱类化学品防护服》中对防护服拒液效率测试装置的性能进行了描述，本规范参考该标准中给出的技术参数，提出了防护服拒液效率测试仪的计量参数。 2、经查新，目前国内外均无锐利边缘测试仪相关的校准规范。未发现有知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |