附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 最低成膜温度测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 金路 |  |  | 联系电话 |  | 13621831996 |
| 任务年限 |  | 2025年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的和意义： 聚合物乳液用作涂料、粘合剂、化纤织物、皮革、纸张等表面的处理剂时，它的成膜性是重要的技术指标之一，最低成膜温度测试仪是测试聚合物乳液的最低成膜温度的理想仪器。最低成膜温度测试仪除了广泛用于石化涂料工业之外，还应用于包括很多需要温度梯度测试的应用行业，如：乳胶、粘合剂、塑料、油墨、食品，化妆品，口香糖；包装纸，粘接剂、胶带等。因此准确计量最低成膜温度测试仪对实际工作有十分重要的意义。最低成膜温度测定仪在石化行业应用广泛，但目前还没有国家或行业检定规程或校准规范，因此制定最低成膜温度测定仪校准规范，使该仪器校准做到量值准确、可溯源、保持受控是十分必要。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 最低成膜温度测定仪在石化企业、科研院所、检测机构都有较广泛的应用，编制最低成膜温度测定仪校准规范，能够有效解决仪器的量值溯源问题，确保仪器量值准确，为仪器的性能评价提供依据。制定最低成膜温度测定仪校准规范，填补国内相关计量技术规范空白，满足市场检校需求，完善石化行业量值溯源体系为石化行业的快速发展提供保障。 - 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 相关国家标准：GB/T 9267-2008 《涂料用乳液和涂料、塑料用聚合物分散体白点温度和最低成膜温度的测定》 侧重于该最低成膜温度测定仪的工作原理和聚合物分散体白点温度和最低成膜温度的测定方法，但是对最低成膜温度测定仪设备本身温度的校准项目、校准方法、数据处理等都没有涉及；未发现其他相关检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 适用于石化等行业用于测试聚合物乳液的最低成膜温度的最低成膜温度测试仪的计量性能校准。 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 目前国内主要的最低成膜温度测定仪常见的有天津市精科联材料试验有限公司的QMB-Ⅱ型，亚元仪器的的5547型,森源电气的MFT型最低成膜温度测定仪。通过参阅相关资料及最低成膜温度测定仪说明书等材料的要求、根据其主要的技术参数对温度示值误差、温度波动性、温度均匀性进行计量特性要求。 校准项目; 测量范围; 技术要求. 温度示值误差; （-20~100）℃; MPE:±2.0℃. 温度波动度; ≤2.0℃. 温度均匀度; ≤2.0℃. 注：以上技术指标仅作参考，不作为合格性判定依据。 3.主要测量标准的技术指标： 注：温度测量装置为表面温度计或其他符合技术要求的其他温度测量标准。 序号; 设备名称; 测量范围; 分辨力; 技术要求. 1; 温度测量装置; （-20~100）℃; 不低于0.1℃; 测量扩展不确定度不大于被检设备最大允许误差的1/3. 4.简要描述主要计量项目的技术原理： - 温度示值误差 待最低成膜温度测定仪的冷热区温度显示至设定温度，稳定1小时后，测量最低成膜温度测定仪各区中心位置处温度，多次测量取平均值，最低成膜温度测定仪各区的温度显示值与温度测量标准之差即为各区的温度示值误差。 - 温度波动度 待最低成膜温度测定仪的温度加热至设定温度，稳定1小时后，多次测量最低成膜温度测定仪各区中心位置处温度，各区中心位置处温度测量值中的最大值与最小值之差的一半，冠以“±”，即为各区的温度波动度。 - 温度均匀度 待最低成膜温度测定仪的温度加热至设定温度，稳定1小时后，测量最低成膜温度测定仪各区不同位置处的温度，各区不同位置处温度测量值中的最大值与最小值之差即各区的温度均匀度。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系： 计量术语、校准项目和方法等参照 GB/T 9267-2008涂料用乳液和涂料、塑料用聚合物分散体白点温度和最低成膜温度的测定； JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况： 查询相关专利或文章，制定的规范无知识产权归属问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。