附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 恶臭气体检测仪（紫外差分法）校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 £基础 |  |
| 主要起草单位 |  | 山东省计量科学研究院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 高捷 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 18678785079 |
| 任务年限 |  | 2025年 |  |  | 申请经费 |  |  |  | 2万元 |
| 参加单位 |  | 青岛博睿光电科技有限公司、山东省生态环境监测中心、济南市计量检定测试院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 █环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义： 恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快感觉及损害生活环境的异味气体，是典型的扰民污染。迄今凭人的嗅觉就能感觉到的恶臭物质就有4000多种，其中对人体健康危害较大的有几十种。随着人们对生活质量要求的不断提高，恶臭类环境投诉已经占到了环保投诉总量的第二位，在某些石化、化工产业集中的地区，甚至90%的环境投诉都来自恶臭。恶臭污染已经成为影响人们生活的关键因素之一。但对于恶臭的计量检测方法还停留在几十年前的水平，难以满足当前快速准确稳定的计量需求。 恶臭气体检测仪是检测恶臭气体常用的仪器，其在日常的环境检测工作中，使用越来越多。但针对该仪器，国内没有统一的校准或检定依据，无法提供有效可靠的溯源服务。但使用此类仪器得到的结果又关系到人民生活和工作的大气环境质量，不容半点闪失，因此为了保证检测结果的准确性，为了保障人民生活环境的安全性，急需建立恶臭气体检测仪地方校准规范，保证量值溯源的准确性、可靠性。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 根据国内外现有相应的标准和计量技术法规文件，并结合实际使用要求等，制定出一部有针对性的校准规范，给出统一的校准方法，规范评价尺度，这样将有力于恶臭气体检测仪的监管，使其质量得到控制。制定相应的计量技术规范，统一溯源方法，完善量值溯源体系，实现对仪器设备准确度的衡量，更为生产者提供统一的质量控制标准，保证产品质量，实现计量是质量基础的重要作用，为政府的环境治理环境检测服务，为政府的决策保驾护航，具有较强的社会效益与经济效益，填补相关计量技术规范空白，满足市场检校需求，完善石化行业量值溯源体系，为石化行业的快速发展提供保障。 3.查新结果： 通过查询“国家计量技术规范全文公开系统”及“工标网”等标准库，未发现国家、本行业或其他行业有与恶臭气体检测仪（紫外差分法）相关及类似的检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 适用于检测原理为紫外差分法恶臭气体检测仪的校准。 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 以青岛博睿光电科技有限公司生产的1080型、天津同阳科技发展有限公司生产的TY-ODOR-302型、北京拓普智鑫环境科技股份有限公司生产的TP-II型、等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 校准项目; 技术要求. 1; 示值误差; ±10%FS. 2; 重复性; 不大于5%. 3; 响应时间; 120s. 4; 漂移; 零点漂移：±3%FS； 量程漂移：±5%FS. - 主要测量标准的技术指标 序号; 校准项目; 测量标准名称及技术要求. 1; 示值误差; 1）标准气体：空气（氮气）甲硫醇气体标准物质扩展不确定度均应不大于3%（k=2）。 当采用气体稀释装置时，稀释后标准气体的相对扩展不确定度应满足上述要求。 2）零点气体：纯度≥99.999%的氮气，或采用纯度为99.999%的氮气或合成空气（由纯度为99.999%的氮气和99.999%的氧气配制）。 3）流量控制器：测量范围：（0～4）L/min，准确度级别不低于4.0级。 4）电子秒表：分辨力不大于0.1s。. 2; 重复性. 3; 漂移. - 简要描述主要计量项目的技术原理 该规范主要针对于检测原理为紫外差分法的恶臭气体检测仪。仪器一般由检测单元、采样单元、信号处理单元、电子电路、显示器等组成，恶臭气体由采样单元采样后进入检测单元，样品中的被测组分通过传感器模块经信号处理单元转化为电信号，在通过电子电路转化为数字信号，由显示单元输出物质浓度。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； 恶臭气体成分检测仪所测的恶臭气体成分参照《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）里规定的污染物要求，该标准中无仪器校准相关信息，制定该规范属于填补空白。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |  |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。