附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 关红艳 |  |  | 联系电话 |  | 13381182325 |
| 任务年限 |  | 2023年1月~2025年1月 |  |  | 申请经费 |  | 20万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 ■环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 随着工业发展和城市化进程的加快，建筑室内环境中气味污染问题日益严重，而长期处于气味污染环境中不仅会损害人类身体健康，还会导致不同程度的精神伤害。调查研究表明，大面积室内装饰装修材料的使用是室内气味污染的主要内源因素。由于大部分有毒有害化合物属于高活性致味物质，因此普遍存在建材产品有害物质含量或有害物质释放量符合产品标准要求但仍能感觉到较大的气味的情况。 国内外很多针对建材产品气味评价的指标，如气味强度、气味愉悦度、气味可接受度等，都需要气味评价员直接进行嗅闻然后评价。为了保证采集的气体在提供给气味评价员时尽可能减少人为操作以及环境带来的误差，目前采用原始气体嗅辨仪进行辅助嗅辨已经被广泛接受。原始气体嗅辨仪利用气压平衡原理，可以实现供气设备在不接触气味样本的前提下，进行定时定流量供气。随着建材产品的气味性能越来越受到消费者和厂家的关注，相关生产企业、科研院所和第三方检验机构都在配备气味相关评价设备。虽然目前还没有国内生产该设备的企业，但是气味评价相关市场需求量会越来越大，生产厂家可预见会大量增加。 根据ISO 16000-28：2020、ISO 1600-30：2014中对气味扩散装置的性能进行了规定，原始气体嗅辨仪是常见的气味扩散装置，性能指标主要有：出气流速和嗅辨杯开口角度。但是并没有规定计量校准方法，指标也不够全面，噪声、气流稳定性、设备气味、流速达到最大流量时的响应时间、设备气味等直接影响气味评价结果的关键参数并没有进行要求，且计量方法也没有规定。由于气味评价员在嗅闻过程中，与原始气体嗅辨仪距离较近设备本身的运行噪声、气味会对气味评价员造成影响。气流稳定性则是保证每个气味评价员评价时的条件一致，排除稳定性干扰。最大流速响应时间如果过长，则会造成气味样本的浪费，同时也会降低试验效率。这些参数的计量尚无标准可参考依据，无法客观地反映不同设备厂家生产的原始气体嗅辨仪的优劣，不利于建材领域气味评价的规范化。为了规范建材产品用原始气体嗅辨仪生产市场，急需制定本计量校准规范。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 本标准中将对建材产品用原始气体嗅辨仪的关键特性参数进行综合考虑，对其性能技术指标和计量方法进行规范。本标准不仅可以提前补充原始气体嗅辨仪计量规范的空白，同时将对促进建材产品气味评价技术向更科学更准确方向发展产生积极的影响。 3 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 未查询到相关技术规范 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围； 本标准适用于建材产品气味评价用原始气体嗅辨仪设备的校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 标准中规定如下计量参数及相应计量方法及相应的参数范围和要求。 计量参数; 计量方法; 参数范围或要求. 排气流速; 气体流量计/质量流量计测量; 0.3L/s～1.0L/s (偏差＜5%). 最大流速响应时间; 计时器测量; ＜5s. 嗅辨杯开口角度; 通用角度尺测量; 24°±1°. 排气流速稳定性; 气体流量计测量; 波动＜5%. 设备气味; 气味评价小组评价; ＜3pi. 运行噪声; 声级计测量; <60Db(A). - 主要测量标准的技术指标； 未查询到相关国家、行业技术规范 4. 简要描述主要计量项目的技术原理。 排气流速通过气体流量计进行测量，气体流量计最常见的为热式气体质量流量计，主要利用的是热扩散原理。热扩散原理的物理条件主要由两个对温度敏感的热电阻构成，其中一个用作速度传感器，另一个用作温度传感器以实现对气体温度变化的自动补偿功能。当物理条件得以满足后，热式气体流量计便处于正常工作状态下，一旦有气体流过，温度传感器则进行其温度的升高或降低来维持气体流量的恒定，因此可通过对电路中电流的测量来对气体的流速作以判断。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 通过对国外相关标准和法规的目录进行检索发现，针对原始气体嗅辨仪相关标准和规范较少。国际标准化组织对仅在标准文件中对部分参数进行了规定，但并未给出计量校准方法，如标准ISO 16000-28:2020 Indoor air Part 28: Determination of odour emissions from building products using test chambers和ISO 16000-30:2014 ndoor air Part 30:Sensory testing of indoor air中规定了原始气体嗅辨仪的排气流速应在0.6L/s～1.0L/s之间，最低为0.33L/s；开口角度应为双侧12°。同时要求嗅辨杯的材质应没有气味且为低吸附材质。 我国现行的标准T/CBMF 118.1-2021《建材产品气味评价方法 第1部分 气味强度和气味消散时间》中，与ISO 16000-28:2020和ISO 16000-30：2014中对于原始气体嗅辨仪的规定一致。国内尚无原始气体嗅辨仪对应的校准计量规范。 - 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： 该标准项目主要以自主研制为主。 - 与国内相关标准间的关系： 填补国内该项产品的校准规范空白。 - 指出是否发现有知识产权的问题。 本计划项目不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2022年10月10日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。