附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 高低温湿热低气压试验设备校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | □制定 █修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | JJG (电子) 31502-2008 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 工业和信息化部电子第五研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陈再举 |  |  | 联系电话 |  | 18319962178 |
| 任务年限 |  | 2 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 目的、意义和 必要性 目的、意义和 必要性 目的、意义和 必要性 目的、意义和 必要性 目的、意义和 必要性 |  | 1、目的、意义及必要性、先进性 高低温湿热低气压试验设备、高低温低气压试验设备和热真空试验设备等综合环境试验设备（以下统称综合环境试验设备）主要用于提供温度、温湿度、低气压或者高低温低气压等模拟环境试验条件，以确定设备、组件、元件或产品在以上环境条件下贮存、运输或使用的适应性。 目前，检定校准该类综合环境试验设备可以依据的规程规范有JJG (电子) 31502-2008《高低温低气压试验设备检定规程》和JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》，但是这2个技术依据都有一定的局限性，只能适用于该类综合环境试验设备部分参数的校准，不能覆盖全部参数，具体情况如下： 1）JJG (电子) 31502-2008《高低温低气压试验设备检定规程》： （a）只有工作空间冷板和辐射板表面温度的测量方法，没有工作空间温度的校准方法； （b）低气压的测量范围为（1×10-1～1×10-8）Pa，测量范围没有覆盖常压～1×10-1Pa； （c）没有工作空间温湿度的校准方法； （d）没有气压爆降时间的校准方法； （e）没有设备时间偏差的校准方法； 2）JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》： （a）只有工作空间温湿度的校准方法，没有冷板或者辐射板表面温度的校准方法； （b）没有低气压的校准方法，没有升降温时间/速率和升降压时间/速率的校准方法； （c）没有设备时间偏差的校准方法； 针对以上存在的问题，为了保障设备制造商和用户的综合环境试验设备量值准确可靠及环境试验的可靠性，同时为了广大计量机构校准该类综合环境试验设备时有统一的方法，特提出修订该规程。 该规程修订前和修订后的主要区别和修订原因见表1。 表1 修订前后区别及修订原因 序号; 参数; 修订前; 修订后; 修订的主要内容及原因. 1; 温度测量范围; （-70～180）℃; （-80～200）℃; 现规程只有冷板和辐射热板表面温度的测量方法，结合实际需求，修订后增加工作空间温度的测量方法和温度的测量范围。. 2; 温度偏差; ±3℃; ±2℃（常压）；±（3～5）℃（温度低气压综合）; 结合GB/T10590- 2006性能项目和技术要求对温度偏差进行修订。. 续表1 序号; 参数; 修订前; 修订后; 修订的主要内容及原因. 3; 温度波动度; ≤2℃; ±0.5℃; 结合典型设备技术性能指标和相关标准修订技术要求。. 4; 温度均匀度; ≤4℃; ≤2℃（常压）；≤（3～5）℃（温度气压综合）; 在气压低于一定的量值后，温度主要是靠辐射传热，温度均匀度比常压下的均匀度要差，结合相关标准细化技术指标。. 5; 温度指示误差; ±2℃; ±2℃（常压）；±（3～5）℃（温度低气压综合）; 在气压低于一定的值后，温度主要是靠辐射传热，温度均匀度比常压下的均匀度要差，结合相关标准细化技术指标。. 6; 温度变化速率; 符合试验设备制造商的要求; 符合试验设备制造商的要求; 修订后参数名称修改为“升降温时间/速率”。. 7; 温度过冲量; ≤3℃; /; 现在的控制技术越来越好，一般不会出现过冲现象，拟删除该参数。. 8; 温度过冲恢复时间; ≤3min; /; 现在的控制技术越来越好，一般不会出现过冲现象，拟删除该参数。. 9; 湿度测量范围; /; （10～98）%RH@（10～85）℃; 为了统一高低温湿热低气压试验设备湿度参数的校准方法，增加该参数。. 续表1 序号; 参数; 修订前; 修订后; 修订的主要内容及原因. 10; 湿度偏差; /; ±5%RH（≤75%RH时），±3%RH（＞ 75%RH时）; 为了统一高低温湿热低气压试验设备湿度参数的校准方法，增加该参数。. 11; 湿度波动度; /; ±3%RH; 为了统一高低温湿热低气压试验设备湿度参数的校准方法，增加该参数。. 12; 湿度均匀度; /; ≤7%RH（≤75%RH时），≤5%RH（＞ 75%RH时）; 为了统一高低温湿热低气压试验设备湿度参数的校准方法，增加该参数。. 13; 气压测量范围; （1×10-1～1×10-8）Pa; 常压～1×10-8Pa; 常压～1×10-8Pa的设备占该类设备总数量的80%，根据需求修订气压的测量范围。. 14; 气压偏差; ±50%; ＜0.133Pa时：±80%；≥0.133Pa～ ≤133Pa时：±25%；＞133Pa～＜1000Pa时：±10%；≥1kPa～常压：±0.1kPa或±5%（取较大者）；; 根据GJB1027A-2005和GB/T 2423.21-2008的试验要求，修订气压偏差的技术要求。. 续表1 序号; 参数; 修订前; 修订后; 修订的主要内容及原因. 15; 气压指示误差; ±25%; ＜0.133Pa时：±80%；≥0.133Pa～ ≤133Pa时：±25%；＞133Pa～＜1000Pa时：±10%；≥1kPa～常压：±0.1kPa或±5%（取较大者）；; 根据GJB1027A-2005和GB/T 2423.21-2008的试验要求，修订气压指示误差的技术要求。. 16; 气压变化速率; 符合试验设备制造商的要求; 符合试验设备制造商的要求; 修订后该参数名称改为“升降压时间/速率”；根据GJB150.2A和设备的校准需求，增加气压爆降时间的校准方法。. 17; 气压波动度; /; /; 气压波动情况是体现设备气压控制性能的一个重要参数，增加该参数。. 18; 时间偏差; /; /; 设备显示器时间准确与否会影响整个试验的持续时间是否准确，甚至会影响环境试验的可靠性，根据需求增加该参数。. 根据修订前后的对照表，主要修订的内容如下： 1）修订了温度和气压的测量范围； 2）增加了空间温度和温湿度的校准方法； 3）增加了气压波动度的计算方法； 4）增加了气压爆降时间的校准方法； 5）增加了设备时间偏差的校准方法。 2.社会效益及应用前景 根据统计，近三年该类综合环境试验设备检定校准的数量约1200台，其中测量范围在（常压～1×10-1Pa ）的试验设备占总数量的80%，测量范围在（ 1×10-1Pa ～1×10-8Pa）的试验设备占总数量的20% ；带有湿度参数的试验设备占总数量的10% ；需校准试验设备工作空间温度的设备占总数量的80%；需校准气压爆降时间的设备占总数量的5%；陆续有客户提出设备时间偏差的校准需求。 根据以上统计结果，该规程修订后将为广大计量工作者提供该类综合环境试验设备统一的校准方法和保障用户的设备量值准确可靠和环境试验的可靠性。 3.查新结果 用“低气压”、“真空”、“高低温”、“温度”和“温湿度”等关键字查新，分别有“JJG (电子) 31502-2008《高低温低气压试验设备检定规程》、JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、JJF 1062-2022《电离真空计校准规范》、GB/T 5170.10-2017《环境试验设备检验方法 第10部分：高低温低气压试验设备》和GB/T 10590-2006《高低温/低气压试验箱技术条件》。 JJG (电子) 31502-2008《高低温低气压试验设备检定规程》和JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》的局限性前面已有说明，不再赘述； JJF 1062-2022《电离真空计校准规范》主要用于电离真空计的校准； GB/T 5170.10-2017《环境试验设备检验方法 第10部分：高低温低气压试验设备》和GB/T 10590-2006《高低温/低气压试验箱技术条件》主要用于设备的出厂检验检测。 |
| 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围 该校准规范主要适用于高低温湿热低气压试验设备、高低温低气压试验设备、低气压试验设备和热真空试验设备的校准。 - 计量特性 2.1典型高低温湿热低气压试验设备型号有：VW2470W，其外观和技术要求如下： 2.1.1设备名称：高低温湿热低气压试验设备 2.1.2设备型号：VW2470W 2.1.3温度范围：-70℃～﹢160℃； 2.1.4气压范围：常压～0.5kPa； 2.1.5湿度范围：（20~95）%RH@（20~75）℃，气压≥54kPa时； 2.1.6温度波动度：≤1℃； 2.1.7温度偏差：±2℃（常压、空载时）； 2.1.8温度均匀度： ≤2℃（常压、空载时） ； 2.1.9湿度偏差（常压、空载时）：±5%RH（≤75%RH时），±3%RH（＞75%RH时）； 2.1.10压力偏差： ±0.1kPa（≤2kPa时），±5%（2kPa~20kPa时），±1.0kPa（≥20kPa时）； 2.1.11升温时间：≤60min（常温～﹢160℃）； 2.1.12降温时间： ≤60min（常温～-65℃）； 2.1.13降压时间：≤45min（常压～1kPa）； 2.1.14快速降压（选购）：＜15s（75.5kPa～18.8kPa）; 2.1.15爆炸减压（选购）; ＜0.1s（75.5kPa～18.8kPa）; 2.2典型的热真空试验设备型号有：HS-ZP-ZK-003，其外观和技术要求如下： 2.2.1设备名称：热真空试验设备 2.2.2设备型号： HS系列 2.2.3温度范围：-70℃~150℃； 2.2.4真空范围：A:1 ×10-3Pa，B: 1 ×10-5Pa，C: 1 ×10-7Pa； 2.2.5温度偏差：≤±2℃； 2.2.6温度波动度：≤±0.5℃； 2.2.7温度均匀度：±5℃； 2.2.8升降温速率：≥1℃/min； 2.2.9真空抽气时间：≤60min（ 注：常压~ 1 ×10-3Pa ，空载） 2.3 GB/T 10590-2006 《高低温/低气压试验箱技术条件》对高低温低气压试验设备的性能项目和指标要求如下： 2.4 GB/T 2423.21-2008 《电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压》中的试验要求如下： 2.5 GJB 150.2A-2009 《军用装备实验室环境试验方法 第2部分:低气压（高度）试验》的试验条件如下： 2.6 GJB1027A-2005《运载器、上面级和航天器试验要求》的试验条件如下： 2.7主要计量特性 参考以上典型设备、国家标准和相关试验方法，高低温湿热低气压试验设备等综合环境试验设备主要的计量特性为： 2.7.1温度测量范围：（-80～200）℃； 2.7.2温度偏差：±2℃（常压），±（3～5）℃（温度低气压综合）； 2.7.3温度指示误差：±2℃（常压），±（3～5）℃（温度低气压综合）； 2.7.4温度波动度：±0.5℃； 2.7.5温度均匀度：≤2℃（常压），≤（5～10）℃（温度低气压综合）； 2.7.6湿度测量范围：（10～98）%RH@（10～85）℃； 2.7.7湿度偏差：±5%RH（≤75%RH时），±3%RH（＞75%RH时）； 2.7.8湿度指示误差：±5%RH（≤75%RH时），±3%RH（＞75%RH时）； 2.7.9湿度波动度：±3%RH； 2.7.10湿度均匀度：≤7%RH（≤75%RH时），≤5%RH（＞ 75%RH时）； 2.7.11气压测量范围：常压～1×10-8Pa； 2.7.12气压偏差：＜0.133Pa时，±80%；≥0.133Pa～≤133Pa时，±25%；＞133Pa～＜1000Pa时，±10%，≥1kPa～101kPa时，±0.1kPa或±5%（取较大者）； 2.7.13气压指示误差：＜0.133Pa时，±80%；≥0.133Pa～≤133Pa时，±25%；＞133Pa～＜1000Pa时，±10%，≥1kPa～101kPa时，±0.1kPa或±5%（取较大者）； 2.7.14气压波动度：实测值； 2.7.15升降温速率/升降温时间：符合设备技术规格书的要求； 2.7.16升降压速率/升降压时间：符合设备技术规格书的要求； 2.7.17时间测量范围：（1～8）h； 2.7.18时间偏差：±5%。 3、主要测量标准 主要测量标准及技术要求见表2。 表2 主要测量标准及技术要求 序号; 主要测量标准; 技术指标; 用途. 1; 温湿度测量系统; 温度：（-80～200）℃，±0.2℃； 湿度：（10～98）%RH@（10～85）℃，±1.5%RH; 测量试验设备温度参数和温湿度参数。（测量冷板和辐射板温度时采用表面铂电阻传感器）。. 续表2 序号; 主要测量标准; 技术指标; 用途. 2; 数字压力计; 气压：（1～110）kPa； 准确度等级：0.02级；; 测量低气压、升降压时间/速率。. 3; 真空计; 测量范围： 常压～1×10-8Pa； 测量不确定度： ＜0.133Pa时， Urel=14%（k=2）； 0.133Pa～133Pa时， Urel=7%（k=2）； 133Pa～1000Pa时， Urel=3%（k=2）；; 测量试验设备低气压、升降压时间/速率。. 4; 秒表; 测量范围：（0.1s～24h）； 允许误差±0.5s/d；; 测量升降温时间/速率、升降压时间/速率，校准设备显示时间示值偏差。. 5; 示波器; 测量范围：水平偏转：4ns/div～8s/div；带宽：1000MHz； 技术指标：时基：5×10-4；上升时间：<0.35ns。; 测量气压爆降时间. 4 主要计量项目和技术原理： 4.1 主要计量项目 主要的计量项目有温度偏差、温度示值误差、温度波动度、温度均匀度、相对湿度偏差、相对湿度示值误差、相对湿度波动度、相对湿度均匀度、气压偏差、气压示值误差、气压波动度、升降温时间/速率、升降压时间/速率和时间偏差。 4.2校准点的选择： 温度、温湿度、气压、温度气压综合和时间校准点一般根据用户需要选择常用的点进行，或选择设备使用范围的下限、上限和中间点。 4.3测量点位置 4.3.1温度、湿度测量点位置 4.3.1.1校准工作空间温度、温湿度 温湿度测量系统的温度和湿度传感器布置在设备工作空间的上、中、下三个不同层面，中层布点为通过工作空间几何中心，其他布点位置与设备内壁的距离为各各边长1/10（见图1和图2 ），遇风道时，此距离可加大，但不应超过100mm。如果设备带有样品架或样品车时，下层测量点可布放在样品架或样品车上方10mm处。 传感器测量点布放位置也可根据用户实际工作需求进行布置。4.3.1.2校准冷板或者辐射板表面温度时 冷板或者辐射板表面温度采用表面铂电阻传感器，布置在放置测试样品的冷板或者热板的平面上（见图3和图4），其中一个测量点位于平板的几何中心点，其他测量点距离冷板或者热板边缘的距离为边长的1/10； 传感器测量点布放位置也可根据用户实际工作需求进行布置。 4.3.2气压测量点位置 测量点为试验设备内任意点或试验设备取压口处。 4.4测量点数量 温度传感器测量点用1、2、3 ……数字表示，湿度传感器测量点用A、B、C ……字母表示。 4.4.1工作空间温度、湿度测量点数量 设备容积≤2m3时，温度测量点为9个，湿度测量点为3个，温度测量点5、湿度测量点O位于设备工作空间中层几何中心处，见图1；当设备容积＞2m3时，温度测量点15个，湿度测量点为4个，温度点10、湿度测量点O位于设备工作空间中层几何中心处，见图2； 图1 设备容积≤2m3时布点示意图 图2 设备容积＞2m3时布点示意图 4.4.2冷板或者辐射板表面温度测量点数量 平板面积≤1m2时，温度测量点为5个，温度测量点5位于平板平面几何中心处，见图3；当平板面积＞1m2时，温度测量点9个，温度点5位于平板平面几何中心处，见图4； 图3 平板面积≤1m2时布点示意图 图4 平板面积＞1m2时布点示意图 4.4.3其他情况 对于测试样品放置在样品架上的设备，当设备容积小于0.05m3或大于50m3时；对于测试样品放置在冷板或者热板上的设备，当平板面积小于0.05m2或大于50m2时，可根据实际需要或用户需求减少或增加测量点数量并图示说明。 4.5温度气压校准 4.5.1常压条件下温度校准 按照规定布放温度传感器，将试验设备设定到校准温度点，开启运行，待试验设备温度到达设定值并达到稳定状态后用温度采集系统采集各测量点温度，记录时间间隔为1min,30min内共记录30组数据，或根据设备运行状况和用户校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中进行说明。 4.5.2常温条件下气压校准 按照规定布放气压（或真空）传感器，将试验设备设定气压校准点，启动低气压降压功能，在气压都达到稳定状态后用数字压力计或者真空计测量低气压，记录时间间隔为1min,30min内共记录30组数据，或根据设备运行状况和用户校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中进行说明。 4.5.3高低温低气压综合校准 按照规定布放温度传感器和气压（或真空）传感器，将试验设备设定到校准温度和气压校准点，先开启温度运行功能，待试验设备温度到达设定值后再启动低气压运行功能，在温度和气压都达到稳定状态后用温度采集系统和数字压力计或者真空计测量各测量点温度和低气压，记录时间间隔为1min,30min内共记录30组数据，或根据设备运行状况和用户校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中进行说明。 4.6温湿度的校准 按照规定布放温湿度传感器，将试验设备设定到校准温度、湿度，开启运行，待试验设备温湿度到达设定值并且稳定后用温湿度采集系统采集各测量点温度、湿度，记录时间间隔为1min,30min内共记录30组数据，或根据设备运行状况和用户校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中进行说明。 4.7升降温时间/速率的校准 升降温时间/速率在常压下测量，测量点为设备几何空间中心点或平板表面几何中心点；把试验设备调节到要求温度上，设备到达设定值并且稳定30min后，把试验设备调节到另一要求温度上，用秒表记录温度（以温度测量系统示值为准）从温度范围的10%上升（下降）到90%所需的时间。 4.8升降压时间/速率的校准 4.8.1常规升降压时间/速率的校准 把试验设备调节到要求的气压点，设备到达设定值并且稳定30min后，把试验设备调节到另一要求气压上，用秒表记录测量点从要求的气压点升压或降压到另一要求气压点的时间。 4.8.2爆炸降压时间的校准 将试验设备上压力变送器的信号输出端正负极与示波器输入端对应连接，再把试验设备调节到要求的气压点，设备到达设定值并且稳定30min后，把试验设备调节到另一要求气压点，在设备爆炸减压过程中，根据压力变送器输出的电压或者电流值相应突然变小的原理，然后使用示波器捕捉该脉冲信号，并且测量该脉冲信号持续的时间即可以得到爆炸降压的时间。 4.9时间偏差校准 在显示器时间显示某时的整分钟时刻，启动秒表同时计时，在显示时间到达校准点的时刻点时，迅速用秒表进行记录，秒表实际测量的结果与时间校准点进行比较得到设备显示器时间偏差。 4.10数据处理 4.10.1温度偏差 ΔTmax=Tmax−Ts ΔTmin=Tmin−Ts 式中： ΔTmax—温度上偏差，℃； ΔTmin—温度下偏差，℃； Tmax—各测量点规定时间内测量的最高温度，℃； Tmin—各测量点规定时间内测量的最低温度，℃； Ts—设备设定温度，℃； 4.10.2温度指示误差 ΔT=T−TD 式中： ΔT—温度指示误差，℃； T—试验设备所有测量点在30min内的温度测量平均值，℃； TD—试验设备在30min内的温度指示平均值，℃； 4.10.3温度波动度 ΔTf=±maxTjmax−Tjmin2 式中： ΔTf—温度波动度，℃； Tjmax—测量点j在n次测量中的最高温度，℃； Tjmin—测量点j在n次测量中的最低温度，℃； 4.10.4温度均匀度 ΔTu—温度均匀度，℃； 式中： Timax—各测量点在第i次测得的最高温度，℃； Timin—各测量点在第i次测得的最低温度，℃； n—测量次数； 4.10.5湿度偏差 ΔHmax=Hmax−Hs ΔHmin=Hmin−Hs 式中： ΔHmax—湿度上偏差，%RH； ΔHmin—湿度下偏差，%RH； Hmax—各测量点规定时间内测量的最高湿度，%RH； Hmin—各测量点规定时间内测量的最低湿度，%RH； Hs—设备设定湿度，%RH； 4.10.6湿度指示误差 ΔH=H−HD 式中： ΔH—湿度指示误差，%RH； H—试验设备所有测量点在30min内湿度测量平均值，%RH； HD—试验设备在30min内的湿度指示平均值，%RH； 4.10.7湿度波动度 ΔHf=±maxHjmax−Hjmin2 式中： ΔHf—湿度波动度，%RH； Hjmax—测量点j在n次测量中的最高湿度，%RH； Hjmin—测量点j在n次测量中的最低湿度，%RH； 4.10.8湿度均匀度 ΔHu=i=1n(Himax−Himin)n 式中： ΔHu—湿度均匀度，%RH； Himax—各测量点在第i次测得的最高湿度，%RH； Himin—各测量点在第i次测得的最低湿度，%RH； n—测量次数； 4.10.9气压偏差 ΔPmax=Pmax−Ps ΔPmin=Pmin−Ps 式中： ΔPmax—气压上偏差，Pa或kPa； ΔPmin—气压下偏差，Pa或kPa； Pmax—各规定时间内测量的最高气压，Pa或kPa； Pmin—各规定时间内测量的最低气压，Pa或kPa； Ps—设备设定气压，Pa或kPa； 4.10.10气压指示误差 ΔP=P−PD 式中： ΔP—气压指示误差，Pa或kPa； P—试验设备在30min内气压测量平均值，Pa或kPa； PD—试验设备在30min内的气压指示平均值，Pa或kPa； 4.10.11气压波动度 ΔPf=Pmax−Pmin 式中： ΔPf—气压波动度，Pa或kPa； Pmax—各规定时间内测量的最高气压，Pa或kPa； Pmin—各规定时间内测量的最低气压，Pa或kPa； 4.10.12升降温时间/速率 v=80%T1−T2t' 式中： v—设备工作空间几何中心或平板平面几何中心测量点的升降温速率，℃/min； T1—高的规定温度，℃； T2—低的规定温度，℃； t'—温度自规定温度范围的10%上升（下降）到90%所需的时间，min； 4.10.13升降压速率或升降压时间校准 记录气压从P1降压至P2或从P2升压至P1所需的时间，应精确到秒或毫秒，即为设备升降压时间； v=P1−P2t' 式中： v—设备升降压速率，Pa/min或kPa/min； P1—高的规定气压，Pa或kPa； P2—低的规定气压，Pa或kPa； t'—气压从P1降（升）压至P2所需的时间，min或s； 4.10.14时间偏差 Δt=tB−tNtN×100% 式中： Δt—设备显示器时间偏差， %； tB—秒表实测值，min； tN—时间校准点，min； |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 国内外情况 简要说明 |  | 1、与国内相关技术规范之间的关系 国内相关的技术规范分别有JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、GB/T 5170.10-2017《环境试验设备检验方法 第10部分：高低温低气压试验设备》、GB/T 10590-2006《高低温/低气压试验箱技术条件》、GBT 2423.21-2008 《电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压》、 GBT 2423.25-2008《低温低气压综合试验》、GBT 2423.26-2008《高温低气压综合试验》、GJB1027A-2005《运载器、上面级和航天器试验要求》。 JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》主要适用于环境试验设备温度、湿度参数的校准； GB/T 5170.10-2017《环境试验设备检验方法 第10部分：高低温低气压试验设备》和GB/T 10590-2006《高低温/低气压试验箱技术条件》主要用于设备的出厂检验检测； GBT 2423.21-2008 《电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压》、 GBT 2423.25-2008《低温低气压综合试验》、GBT 2423.26-2008《高温低气压综合试验》、GJB1027A-2005《运载器、上面级和航天器试验要求》这四个标准是试验方法，不能作为校准依据。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 该规范没有知识产权的问题，没有涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。