附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 汽车碰撞试验用角速度传感器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | - 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■ 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 沈 莉 |  |  | 联系电话 |  | 13004177905 |
| 任务年限 |  | 3年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 £节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 在科技高速发展的当今，中国已经成为汽车生产大国，随着汽车安全性、舒适性、低排放等性能的严格要求，迫使汽车生产厂家及相关检测机构对车辆的质量、检测必须与国际先进的生产工艺、执行标准、检测方法接轨。汽车试验用的各类传感器也不断朝高科技、自动化、集成化发展。汽车碰撞试验用角速度传感器是汽车安全试验中专用、新型、重要传感器之一，测试撞击时由于假人、座椅等由于横向偏摆带来全过程旋转角位移量。其准确性直接影响到机动车试验的可靠性。本规范通过对汽车碰撞试验用角速度传感器校准方法的研究，建立一套校准方法，以此来提升汽车安全试验数据可信度，并提供基础性保障。 目前国内暂未有此类传感器的校准规范。校准主要依赖国外原供应商开展，存在周期长费用高等缺点。因此，申请该项目的制定工作。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 本规范适用于汽车碰撞试验用角速度传感器的校准（单轴及多轴）。 计量原理： 汽车碰撞试验用角速度传感器基于高频振动的质量被基座带动旋转时存在科氏效应原理的微型化速度传感器，主要应用于需要精确角度测量的场合。是用高速回转体的动量矩敏感壳体相对惯性空间绕正交于自转轴的一个或二个轴的角运动传感器。利用科里奥利力——旋转物体在有径向运动时所受到的切向力。在空间设立动态坐标系。用方程计算加速度可以得到三项，分别来自径向加速、科里奥利加速度和切向加速度。果物体在圆盘上没有径向运动，科里奥利力就不会产生。因此，角速度传感器被驱动的情况下，不停地来回做径向运动或者震荡，与此对应的科里奥利力就是不停地在横向来回变化，并有可能使物体在横向作微小震荡，相位正好与驱动力差90度。角速度通常有两个方向的可移动电容板。径向的电容板加震荡电压迫使物体作径向运动，横向的电容板测量由于横向科里奥利运动带来的电容变化。因为科里奥利力正比于角速度，所以由电容的变化可以得出角速度。 范围：±（1~20000）°/s 校准主要参数及技术指标： 序号; 项目; 技术指标. 1; 标度因数; 单位：mV/（º/s）. 2; 标度因数非线性度; 优于0.5%. 3; 标度因数重复性; 优于0.5%. |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 申请汽车碰撞试验用角速度传感器校准规范的起草，建立汽车碰撞试验用角速度传感器的校准方法，填补现有校准方法在此类校准方面的不足，提升汽车安全性检测的基础保障。未涉及知识产权或专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。