附件3

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 光话机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 岳蕾 |  |  | 联系电话 |  | 13611271185 |
| 任务年限 |  | 2023年至2025年 |  |  | 申请经费 |  | 3万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性。 光话机是施工及抢修仪表，在通讯不便条件下实现信息交换，可以避免手机盲区或其它原因造成的通信不便。动态范围是光话机主要技术指标，动态范围的大小直接影响通信传输距离的远近。 目前光话机已经广泛用于光纤现场安装、维护、排除障碍，解决了野外、现场的光纤通信需求，而国内外缺乏专门针对光话机校准的技术文件，无法正常开展光话机的校准工作，不能满足我国光纤网络基础设施高质量建设需要，因此亟需制定《光话机校准规范》，其目的就是要解决光话机动态范围校准问题，指导计量机构正确开展光话机的计量校准，使得光话机的通信距离得到保证。 - 先进性和亮点，社会效益和推广应用场景 《光话机校准规范》制定完成后，可指导计量机构正确开展对光话机的校准工作，对控制光话机产品的质量提供技术保障，同时也能够助推我国信息基础设施高质量建设，保证5G、宽带中国建设高速高效推进。该行业计量校准规范的发布实施，将在计量业务方面给各计量机构带来可观收益，同时在光纤测试仪表质量管控和促使计量校准工作有法可依方面也能够产生良好的社会效益。 - 查新结果 目前国内外没有相应的校准规范，因此制定光话机校准规范就变得尤为重要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围： 本规范适用于光话机的校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器：OTS-55 计量特性的技术指标为： - 中心波长：1310nm±20nm、1550nm±20nm - 谱宽：≤5 - 输出功率：≥-5 - 功率稳定度：±0.05 dB/15min - 动态范围：≥40dB(1310nm±20nm、1550nm±20nm) - 主要测量标准的技术指标： 光衰减器技术指标： - 最大允许误差：±0.1dB(1310nm±20nm、1550nm±20nm) 稳定光源技术指标： - 中心波长：1310 nm±10nm、1550 nm±10nm - 输出功率：≥0 dBm - 输出功率稳定度：优于±0.02 dB（15min） 光功率计技术指标： - 工作波长：（1250～1640）nm - 线性度：优于±0.1dB - 光功率测量不确定度：0.25dB（k=2） 光谱分析仪技术指标： - 波长范围：(1250~1640) nm - 波长测量不确定度：0.1nm（k=2） - 分辨率带宽：优于0.06nm - 主要计量项目的技术原理 - 中心波长 按图1所示，在光谱分析仪上选择合适的光源类型，一般为法波激光器，测试光话机的中心波长。 图1 光话机波长校准示意图 - 谱宽 按图1所示，在光谱分析仪上选择合适的光源类型，一般为法波激光器，测试光话机的谱宽。 - 输出功率 按图2所示，将光功率计的波长设置为与光话机工作波长一致，测试光话机的输出功率。 图2 光话机光功率校准示意图 - 功率稳定度 按图2所示，将光功率计的波长设置为与光话机工作波长一致，在光功率计上记录功率参考值，设置稳定度测量时间，平均采样时间，测试光话机的功率稳定度。 - 动态范围 按图3所示，调节标准光衰减器的衰减量，直至光话机通话质量变差无法正常通话。将标准光功率计和稳定光源的波长设置为光电话的工作波长，测量2个光话机之间的光纤链路的总损耗值，记录损耗值，进行多次测量取平均值，即为光话机的动态范围。 图3 光话机动态范围校准示意图 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 与国内相关技术规范之间的关系，是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 目前国内外均没有光话机的校准规范，造成国内无规范可依的局面。光话机主要厂商为国外的JDSU公司、EXFO公司等，国内嘉慧公司、无锡市君达仪器有限公司等，通过校准规范的制定，以及校准业务的开展，能够规范计量校准市场，助推光话机的国产化。实验室在光衰减参数校准方面进行了长期研究和多年积累，并进行了大量实验，具备校准规范的制定条件，通过行业校准规范的制定，可以推广校准技术的普及，并推动光话机在光线路维护、信息基础设施建设领域的应用。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2022年11月24日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2022年11月24日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2022年11月24日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。