附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 润湿称量法可焊性测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 工业和信息化部电子第五研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 詹惠贞 |  |  | 联系电话 |  | 18925189381 |
| 任务年限 |  | 2023年～2025年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义及必要性 可焊性，是工件表面易于被熔融焊料润湿的特性，是在具有规定焊剂存在和规定的温度下以规定的熔融软焊料合金流进工件表面之间的空间形成良好接合的性能。在电子产品的装配焊接工艺中，为了提高焊接质量，除了严格控制工艺参数外，还需要对印制电路板和电子元器件进行科学的可焊性测试。目前常用的可焊性测试方法有焊槽法、焊球法、弯液面测高法、烙铁法、润湿称量法等。润湿称量法是可焊性评定方法中最完善的一种, 也常常是评定电子元器件可焊性优劣的仲裁试验方法。 可焊性测试仪是对焊锡、焊锡膏、助焊剂等焊接材料和电子组件以及与印刷电路板焊接的可焊性进行评价的测试仪。目前润湿称量法可焊性测试仪是最常见的可焊性测试仪，测试仪是通过润湿平衡法原理对焊锡、焊锡膏、助焊剂等焊接材料和电子组件以及与印刷电路板焊接的可焊性做定性和定量的评估，测试仪的基本技术参数包含焊槽温度、润湿力、浸渍深度、润湿开始时间、浸渍持续时间、浸渍速度。 # 目前与可焊性测试仪相关的标准有《SJT-10146-1991 焊槽法可焊性测试仪技术条件》、《JB/T 4279.14-2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第14部分：焊锡试验仪》及《GBT 2423.28-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验T：锡焊》、《GB/T 2424.17-1995电工电子产品环境试验 锡焊试验导则》，其中《JB/T 4279.14-2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法》仅对焊锡试验仪的焊槽温度、焊锡液面与焊锡缸边沿的尺寸、计时装置参数进行检定，不能涵盖可焊性测试仪关键参数的检定与校准，其他标准均无法满足。 # 2019年~2022年3年期间本计量中心共校准此类仪器300台左右，由于没有相应合适的规程规范，导致可焊性测试仪关键参数无法有效溯源。因此拟制定本校准规范的目的既能为校准机构校准可焊性测试仪关键参数提供有效的方法，并对校准方法进行统一，也能为客户解决可焊性测试仪的出厂验收、周期使用中的计量校准，确保测试仪在校准过程中的量值溯源性、可靠性和准确性。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 目前国内还没有针对可焊性测试仪的国家检定规程、部门及行业检定规程或校准规范，无法满足行业对该类仪器检定、校准等溯源的要求。因此制定本校准规范可以填补这一空白，保障该类仪器的量值统一和准确可靠，可以满足在电子行业中使用的可焊性测试仪开展计量校准活动，更好的服务于行业经济，可产生可观的经济效益。 3.查新结果 以关键词“可焊性”、“测试仪”、“温度”、“润湿力”、“速率”、“规程”、“规范”查新，查阅到国家标准“可焊性”、“测试仪”、“温度”、“润湿力”、“速率”、“规程”、“规范”《JB/T 4279.14-2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第14部分：焊锡试验仪》及《GB/T 2423.28-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验T：锡焊》、《GB/T 2424.17-1995电工电子产品环境试验 锡焊试验导则》，未发现与可焊性测试仪相关的国家检定规程、部门及行业检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于润湿称量法可焊性测试仪的校准，焊球法、焊槽法等其它方法的可焊性测试仪也可以参照本规范进行校准。 2.典型仪器计量特性的技术指标(名称、测量范围和最大允许误差) 典型可焊性测试仪的外观及技术指标： 《SJ/T-10145-1991 润湿称量法可焊性测试仪技术条件》对可焊性测试仪的计量特性要求如下： 参考典型仪器技术指标及《SJ/T-10145-1991 润湿称量法可焊性测试仪技术条件》等标准的相关要求，总结计量特性如下： - 焊槽温度 测量范围：(200~450)℃；最大允许误差：±(2~5)℃。 - 润湿力 测量范围：(0.1~20)mN；最大允许误差：±(1%±0.02mN)。 - 浸渍深度： 测量范围：(0.1~50)mm；最大允许误差：±(0.2~0.5)mm。 - 润湿开始时间： 测量范围：(0.1~20)s；最大允许误差：±0.1s。 - 浸渍持续时间： 测量范围：(0.1~20)s；最大允许误差：±0.1s。 - 浸渍速度： 测量范围：(0.1~50)mm/s；最大允许误差：±10%。 3.主要测量标准的技术指标 仪器设备名称; 技术要求; 用途; 备注. 数字温度计 （采用热电偶作为温度测量探头）; 测量范围：(0~250)℃， 最大允许误差：±0.5℃ 测量范围：(250~450)℃， 最大允许误差：±1℃; 校准焊槽温度; 热电偶电极直径为0.3mm，测量端焊点尽可能小。. 砝码; 测量范围：5mg~2g 准确度等级：F2等级; 校准 润湿力. 数显千分表; 测量范围：(0~50)mm 最大允许误差：±3μm; 校准 浸渍深度. 数显高度卡尺; 测量范围：(0~300)mm 最大允许误差： ±(0.02~0.04)mm; 校准 浸渍速度. 数字式毫秒仪; 测量范围： 0.1ms～9999.99s 最大允许误差： ±(5×10-6+1个字); 校准浸渍速度、润湿开始时间、浸渍持续时间. 4.简要描述主要计量项目的技术原理 4.1校准项目： 序号; 校准项目. 1; 外观及功能性检查. 2; 焊槽温度. 3; 润湿力. 4; 浸渍深度. 5; 润湿开始时间. 6; 浸渍持续时间. 7; 浸渍速度. 4.2校准原理 4.2.1 外观及功能性检查 通过目测检查，可焊性测试仪的外形结构应完好，测试仪的表面应完整，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，开关旋钮应牢固无松动现象，测试仪面板上的标志应清晰。 4.2.2焊槽温度 接通测试仪电源，使其处于工作状态，将焊槽的温度设置在所需校准的温度点，开始加热，待温度稳定后，用数字温度计的温度测量探头测量5个位置，测量布点见图1，1点为焊槽中心，以及以20mm为半径深为4mm的前后左右四个位置2、3、4、5点，计算焊槽温度示值误差（单位℃）。 ① ② ③ ④ ⑤ 图1 温度布点图 4.2.3润湿力 接通测试仪电源，使其处于工作状态，焊槽不加热，在焊槽固化的状态下测量润湿力，用F2等级的标准砝码作为标准器，先将测量夹放到测试仪测定装置测试臂的挂勾上，待测量杆稳定后，将测试仪力值指示进行清零,再将不同规格的砝码依次放到测量夹具上进行测量，读取测试仪的显示值并记录，与标准砝码的实际值进行比较得出润湿力的示值误差（单位mN）。（注意每次取放时需小心轻放，重新清零） 4.2.4浸渍深度 接通测试仪电源，使其处于工作状态，焊槽不加热。用数显千分表作为标准器，配套的磁力表座固定在测试仪外壁上。磁力表座夹具将数显千分表固定好，保证数显千分表竖直。将可焊性测试仪深度测定装置信号线用一根细铜导线连接到数显千分表的金属测量杆上，数显千分表即将接触的焊料位置应平整干净。将浸渍时间设置为10s或更长时间，以便有充足时间读数。将浸渍深度设置在所需要校准的位置，启动测试仪，当数显千分表金属杆一接触到焊料后信号导通，焊槽会继续往上升到设定的浸渍深度值，此时数显千分表测量杆受压缩读数开始变化，直至测试仪运行到设置的浸渍深度值后数显千分表读数稳定，在测试仪浸渍时间结束之前读取数显千分表的读数，数显千分表读数值即为浸渍深度，测试仪的浸渍深度指示值与数显千分表读数值之差即为浸渍深度示值误差。（单位mm）。 4.2.5润湿开始时间 接通测试仪电源，使其处于工作状态，如图3，把细铜导线A、B用支撑架固定好，A、B两点尽可能接近测试仪升降的最大距离，两铜导线端点应调整在同一铅垂线上。数字式毫秒仪开机，设置为双路、空接点。当试件经过并触碰到A导线端点的瞬间，通道1测量线路形成回路，数字式毫秒仪接收到信号计时开始，待试件经过并触碰到B导线端点的瞬间，通道2测量线路形成回路，数字式毫秒仪接收到信号，计时结束。从数字式毫秒仪上读取计时时间，与所设置的润湿开始时间进行比较，得出润湿开始时间的示值误差（单位s）。 4.2.6浸渍持续时间 接通测试仪电源，使其处于工作状态，将浸渍持续时间设置在所需校准的时间，数字式毫秒仪开机，设置为单路、空接点断开，测量线路按图2接好，当试件从浸渍开始瞬间，测量线路形成闭合回路，计时开始。当试件离开焊料，测量回路断开，计时结束。从数字式毫秒仪上读取计时时间，与所设置的浸渍持续时间进行比较，得出浸渍持续时间的示值误差（单位s）。 图2 浸渍持续时间测量示意图 4.2.7浸渍速度 接通测试仪电源，使其处于工作状态，如图3，把细铜导线A、B用支撑架固定好，两条导线之间的距离接近测试仪升降的最大距离，两铜导线端点应调整在同一铅垂线上。然后用高度卡尺测量出A、B导线两端点的高度差即位移L（单位mm）。数字式毫秒仪开机，设置为双路、空接点。测试仪设置相应的速度值并运行，当试件经过并触碰到A导线端点的瞬间，通道1测量线路形成回路，数字式毫秒仪接收到信号计时开始，待试件经过并触碰到B导线端点的瞬间，通道2测量线路形成回路，数字式毫秒仪接收到信号，计时结束。从数字式毫秒仪上读取计时时间t（单位s），t即为试件以速度V经过位移L所用的时间。实测速度：V=L/t（单位mm/s）。 图3 润湿时间及浸渍速度测量示意图 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系 - 目前国内还没有针对可焊性测试仪的国家检定规程、部门及行业检定规程或校准规范。 2. 本规范不涉及其他单位和个人的知识产权和专利。 - 没有发现专利与知识产权登记情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。