附件2：

行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 防护手套耐接触热性能试验仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 山东省纺织科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王慧 |  |  | 联系电话 |  | 18653256169 |
| 任务年限 |  | 2023 - 2025年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 山东省特种纺织品加工技术重点实验室 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 □自主创新 ■其他：产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义 和必要性 |  | 1、仪器的基本情况 用途：用于测定焊工防护手套的耐接触热性能。 工作原理：耐接触热性能试验仪由热量计、升降电机、计时器、加热体及配重块等组成。其中加热体用以提供室温至500℃的恒定温度；热量计用以检测试样背面温度；升降电机用以提供5mm/s的接触速度；加热体及配重块组成的加热体组件用以给试样施加49N的接触力；计时器用以测量临界时间（热量计上表面自距离加热体表面10mm处开始计时，至接触加热体表面且热量计温度高于其初始值10℃时停止计时，这段时间即为临界时间）。试验时，通过加热体给试样施加恒定的温度和压力，测量试样的临界时间，该时间越长说明试样防护效果越好。 仪器测试标准依据：GB/T 38306-2019《手部防护 防热伤害手套》附录A接触热测试，AQ 6103-2007 《焊工防护手套》 附录E耐接触热试验方法，EN 702《防护服或防护复材料传输的接触热度的测定》，EN 407《防热伤害手套和其他手部防护装备》，EN 12477《焊工用防护手套》等。 2、制定的必要性与现有工作基础 耐接触热性能试验仪是CNAS实验室防护手套耐接触热试验必备仪器，但目前无统一的校准规范，制定耐接触热性能试验仪校准规范势在必行。目前，国产耐接触热性能试验仪已经在市场中广泛应用，项目单位针对市场上同种试验仪器做了对比研究，对检测计量指标进行了相关试验论证，已经掌握了大量的试验数据，在两年内可以完成该项目的制定。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、适用范围 适用于依据GB/T 38306-2019、AQ 6103-2007、EN 702、EN 407、EN 12477标准设计制作的耐接触热性能检测装置。 - 2、主要计量特性的技术指标 - 2.1 加热体表面温度示值误差：±2℃ - 2.2 热量计温度示值误差：±2℃ - 2.3 临界时间测量范围：0s～60s，示值误差：±1s - 2.4 （1）加热体表面直径：（25.2±0.05）mm - （2）热量计直径：（25±0.05）mm - （3）热量计厚度：（5±0.05）mm - 2.5 加热体表面与临界时间计时开始标志线之间距离：(10±0.5)mm - 2.6 接触力：（49±0.5）N - 2.7 接触速度：（5±0.2）mm/s 3、 计量技术规范的计量项目 3.1 加热体表面温度：表面温度计，量程（0～750）℃，最大允许误差±0.5℃ 3.2 热量计温度：J型薄片式表面热电偶与温度巡检仪，量程（0～750）℃，最大允许误差±0.5℃ 3.3 时间：电子秒表，测量范围（0.01～60）s，最大允许误差±0.1s 3.4 直径：数显千分尺，测量范围（0～25）mm和（25～50）mm，最大允许误差±0.004mm 3.5 距离：游标卡尺，测量范围（0～150）mm，最大允许误差±0.03mm 3.6力值：分体式推拉力计，测量范围（2～100）N,d:0.01N，精度±0.5%F.S。 3.7 速度：钢直尺，测量范围（0～150）mm，最大允许误差±0.1mm 电子秒表，测量范围（0.01～60）s，最大允许误差±0.1s 4、主要计量项目的技术原理 4.1 加热体表面温度：将加热体加热至校准点温度恒定后，用表面温度计直接测量加热体表面中心点温度，选取100℃和100℃～500℃间任意温度作为校准点，每个校准点重复测量两次，计算示值误差。 4.2热量计测量温度：采用J型薄片式表面热电偶连接温度巡检仪作为标准器，将加热体与热量计调节到试验时的接触状态，将热电偶插入两者之间，并将加热体加热至校准点温度恒定30min之后，读取两者显示温度，选取100℃和100℃～500℃间任意温度作为校准点，每个校准点重复测量两次，计算示值误差。 4.3 当热量计与加热体之间距离为10mm处时按下电子秒表开始计时，待热量计由初始温度升高10℃时停止计时，读取耐接触热性能试验仪与电子秒表显示时间，重复测量两次，计算示值误差。 4.4 使用数显千分尺直接分别测量加热体表面直径，热量计直径与热量计厚度。 4.5 将热量计运动到计时开始标志线处，使用游标卡尺内测量爪直接测量加热体表面与热量计表面之间距离。 4.6 接触力由加热体及配重组成，将推拉力计的传感器探头放在热量计上表面，并使热量计上行至轻轻托起加热体组件，用推拉力计直接测量加热体组件的接触力。 4.7 将热量计下降至底端，用钢直尺测量加热体表面至热量计上表面之间距离s，然后让热量计开始上行同时启动秒表计时，至接触加热体时停止计时，测得上升时间t，通过公式v=s/t计算接触速度。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前，国内外在该设备检测领域并没有相关计量技术规范。 本校准规范所设的关键指标，尚未发现有知识产权问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | 山东省纺织科学研究院 （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。