电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 模拟电视测试信号发射机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | □制定 修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | JJG(电子) 12012-87 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | 重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子科技集团公司第三研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 韩东 |  |  | 联系电话 |  | 13520603806 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 4万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 模拟电视测试信号发射机可以对模拟复合视频信号和模拟音频信号进行调制，产生射频信号，可以为电视机的测试提供测试信号。模拟电视测试信号发射机广泛应用在电视机的研制、生产、检测等领域。 - 目前国内模拟电视发射机和模拟电视调制器的校准主要依据《JJG(电子) 12012-87 SBUF型电视测试发射机试行检定规程》，该规范是当时针对SBUF型电视测试发射机规定的计量参数和计量方法，通用性不强。SBUF由调制器和变频器两个独立单元组成，计量时需对这两个单元进行独立校准，而目前行业内使用的模拟电视测试信号发射机大多为一个整体，计量时也是按照一个整体进行，因此《JJG(电子) 12012-87 SBUF型电视测试发射机试行检定规程》规定的一些计量项目已经不适用于目前行业内使用的模拟电视测试信号发射机，另外并且距现在已有35年之久，随着新的计量标准的跟新换代，电视测试发射机试计量方法发生较大变化，因此有必要对《JJG(电子) 12012-87 SBUF型电视测试发射机试行检定规程》进行修订，满足模拟电视测试信号发射机的计量要求。 - 修订《JJG(电子) 12012-87 SBUF型电视测试发射机试行检定规程》，形成模拟电视测试信号发射机校准规范可以规范模拟电视测试信号发射机的校准方法，使校准结果可以更好反映出其技术水平，保障其正常使用。 - 国家没有相关计量技术规范，电子行业有一个检定规程《JJG(电子) 12012-87 SBUF型电视测试发射机试行检定规程》，广播电影电视行业有一个推荐标准《GY/T 177-2001电视发射机的技术要求和测量方法》。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 本规范适用于模拟电视发射机的校准。 - 典型仪器 型号：SFM，厂家：R&S 载波频率：输出范围：5MHz~950MHz，最大允许误差：±2×10-6； 载波电平：输出范围：-99 dBm~10dBm，最大允许误差：±1.5dB； 频率响应：≤0.5dB； 谐波：≤-40dB； 非谐波：≤-66dB； 亮度非线性：≤2.5%； 微分增益：≤2.5%； 微分相位：≤2°； 视频信噪比：≥66dB； 型号：HS7101-T，厂家：重庆洪深现代视声技术有限公司 载波频率：输出范围：45MHz至870MHz，最大允许误差：±5kHz； 载波电平：输出范围：65 dBμV 至95dBμV； 亮度非线性：≤3%； K系数：≤3%； 微分增益：≤3%； 微分相位：≤3°； 视频信噪比：≥50dB。 结合HS7101-T的技术指标，并参考《JJG(电子) 12012-87 SBUF型电视测试发射机试行检定规程》和《GY/T 177-2001电视发射机的技术要求和测量方法》中技术要求，本校准规范规定的模拟电视发射机的技术性能如下： 载波频率：输出范围：30MHz~1GHz，最大允许误差：±0.01%； 载波电平：输出范围：0dBm~-100dBm，最大允许误差：±2dB； 亮度非线性：≤5%； K系数：≤5%； 微分增益：≤5%； 微分相位：≤5°； 视频信噪比：≥50dB。 - 主要测量标准的技术指标： 频率计数器：测量范围：30MHz~1GHz，最大允许误差：±1×10-5； 功率计：测量范围：0dBm~-70dBm，最大允许误差：±0.2dB； 频谱分析仪：相对电平测量范围：30MHz~1GHz，最大允许误差：±0.3dB； 模拟电视信号发生器 可发送彩条、CCIR17、CCIR330、灰场或白场等测试信号。 亮度非线性：≤1%； K系数：≤1%； 微分增益：≤1%； 微分相位：≤1°； 视频信噪比：≥70dB。 模拟电视接收机/模拟电视解调器： 亮度非线性：≤2%； K系数：≤2%； 微分增益：≤2%； 微分相位：≤2°； 视频信噪比：≥60dB。 视频分析仪（如果模拟电视接收机带有视频测量功能，可以省略此标准器）： 亮度非线性测量最大允许误差： ±0.5%； K系数测量最大允许误差： ±0.5%； 微分增益测量最大允许误差： ±0.5%； 微分相位测量最大允许误差： ±0.5%； 视频信噪比测量最大允许误差： ±1dB。 - 主要计量项目的技术原理 计量项目：载波频率、载波电平、亮度非线性、微分增益、微分相位、视频信噪比。 4.1 载波频率 模拟电视发射机 频率计数器 图1 载波频率的校准使用频率计数器作为标准仪器，测试原理如图1。 模拟电视发射机的射频输出端连接至频率计数器，设置模拟电视发射机的输出频率100MHz，电平-30dBm，调制设置为OFF，读取频率计数器的测量结果作为实测值，修改模拟电视发射机的输出频率值，重复以上步骤。 4.2 载波电平 模拟电视发射机 功率计 频谱分析仪 图2 载波电平的校准使用功率计和频谱分析仪作为标准仪器，测试原理如图2。 模拟电视发射机的射频输出端连接至频率计数器，设置模拟电视发射机的输出频率100MHz，电平0dBm，调制设置为OFF，读取功率计的测量结果作为实测值，修改模拟电视发射机的输出电平，直至测到-70dBm，记录测量结果。断开模拟电视发射机和功率之间的连接，将模拟电视发射机连接至频谱分析仪，频谱分析仪中心频率设置为模拟电视发射机的输出频率（100MHz），利用频谱分析仪的peak功能，测量峰值电平，并设置为△模式，改变模拟电视发射机的输出电平，依次记录-80dBm、-90dBm、-100dBm的△电平实测值，这些△电平实测值加上模拟电视发射机-70dBm处的实测值（功率计读数）即为-80dBm、-90dBm、-100dBm的实测值。 4.3 亮度非线性、K系数、微分增益、微分相位、视频信噪比 模拟电视信号发生器 模拟电视发射机 模拟电视接收机 视频分析仪 模拟电视解调器 图3 亮度非线性、K系数、微分增益、微分相位、视频信噪比的校准使用模拟电视信号发生器、模拟电视接收机/解调器、视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图3。 方法一： 模拟电视信号发生器输出模拟复合测试信号至模拟电视发射机，模拟电视发射机将该信号调制成射频信号，输出至模拟电视接收机。模拟电视信号发生器依次输出CCIR17、CCIR330、灰场/白场测试信号，利用模拟电视接收机的视频测量功能，依次读取亮度非线性、K系数、微分增益、微分相位、视频信噪比的测量结果做为实测值。 方法二： 模拟电视信号发生器输出模拟复合测试信号至模拟电视发射机，模拟电视发射机将该信号调制成射频信号，输出至模拟电视解调器，经过解调后输出至视频分析仪。模拟电视信号发生器依次输出CCIR17、CCIR330、灰场/白场测试信号，依次读视频分析仪的取亮度非线性、K系数、微分增益、微分相位、视频信噪比的测量结果做为实测值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国家没有相关计量技术规范，电子行业有一个检定规程《JJG(电子) 12012-87 SBUF型电视测试发射机试行检定规程》，广播电影电视行业有一个推荐标准《GY/T 177-2001电视发射机的技术要求和测量方法》。 - 没有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。