附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 阿贝尔闪点仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 £修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | £检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 £基础 |
| 主要起草单位 |  | 浙江省应急管理科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 金晓云 |  |  | 联系电话 |  | 18868764613 |
| 任务年限 |  | 2025年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 £节能 £环保 □自主创新 □其他 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 闪点就是在规定试验条件下施加点火源造成液体蒸汽着火的最低温度，闪点温度越低，物质的风险越高。根据闪点可以进行易燃液体的类别划分、火灾危险性的分类以及作为质量控制指标控制物质的易燃风险，广泛应用于危险化学品的鉴定、危险货物运输以及建筑设计、消防安全等领域。 全球化学品统一分类和标签制度（GHS）把易燃液体定义为闪点不高于93℃的液体，并把其分为4个类别（类别1：闪点＜23℃，初始沸点≤35℃；类别2：闪点＜23℃，初始沸点＞35℃；类别3：23℃≤闪点≤60℃；类别4：60℃＜闪点≤93℃），我国《危险化学品目录》（2015版）采用了易燃液体类别1、类别2和类别3作为危险化学品的确定原则（有特殊规定的除外）。联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》对于易燃液体的定义为“在闪点温度（闭杯闪点≤60℃或开杯闪点≤65.6℃）时放出易燃蒸气的液体或液体混合物，或是在溶液或悬浮液中含有固体的液体”，也是主要通过闪点值来进行判定。我国的《建筑防火设计规范》(GB 50016-2014)把闪点＜28℃的液体产生的火灾危险性归为甲类，≥28℃但＜60℃的液体产生的火灾危险性归为乙类，闪点≥60℃的液体产生的火灾危险性归为丙类。该标准通过火灾等级对液体进行归类，根据不同的火灾危险性等级，把物质/物品存储在对应等级的厂房/仓库，预防和减少建筑火灾危害，保护人身和财产安全。 不同物质在物理化学性质方面存在的差异（如组成、含量、黏度等）会对闪点的测试结果造成较大的影响，需要应用适合的测试方法和设备来获得闪点数值。利用阿贝尔闪点仪进行的非平衡闪点测试方法，适用于闪点在-30℃~75℃的石油产品和其他液体，覆盖了易燃液体分类、火灾危险性分类等的关键温度点（23.0℃，28℃，60.0℃），是易燃液体化学品鉴定和分类、火灾危险性分类的主要设备之一，该设备的检测数据的可靠性直接影响到化学品危险性、火灾危险性分类的准确性。然而计量部门没有对该设备校准的规范，不同生产企业、使用单位、检测检验机构等自行编制的校准规范在诸多方面存在差异（如精度要求等），导致检测结果的偏差，最终影响化学品危险性、火灾危险性等的分类结果。因此，建立阿贝尔闪点仪的校准规范是十分有必要的。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 《阿贝尔闪点仪校准规范》的建立，可以很好地规范同类别设备的校准过程，为设备生产企业和相关机构提供明确的标准依据，完善化学品鉴定领域的量值溯源体系，促进行业的良性发展。 - 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 经查询，《石油产品和其他液体闪点的测定 阿贝尔闭口杯法》（GB/T 21789-2008）、《Determination of flash point - Abel closed-cup method》（ISO 13736-2021）为测试方法标准，《开口/闭口闪点测定仪校准规范》（JJF 1384-2012）分别对克利夫兰闪点仪和宾斯基-马丁闪点仪的校准方法进行了规范，《微量闭口闪点仪校准规范》（JJF(石化)045-2021）为微量闪点仪的校准规范，设备的检测原理和方法都与本项目申报的校准规范不同。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围； 本校准规范适用于阿贝尔闪点仪的校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 以型号为ABA4的阿贝尔闪点仪为例，提出计量特性技术指标，精密度值适用于-8.5℃~75.0℃的闪点测定。 序号; 项目; 技术要求. 1; 闪点/℃; 重复性：1.4℃，再现性：3.2℃. 注：上述指标，不用于合格性判定。 - 主要测量标准的技术指标； 序号; 校准项目; 设备名称及技术指标. 1; 闪点/℃; 标准值在适用范围内的有证标准物质. - 简要描述主要计量项目的技术原理。 采用合适的有证标准物质对阿贝尔闪点仪整体的闪点检测值进行校准。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 《石油产品和其他液体闪点的测定 阿贝尔闭口杯法》（GB/T 21789-2008）、《Determination of flash point - Abel closed-cup method》（ISO 13736-2021）为测试方法标准，本技术规范为阿贝尔闪点仪的校准规范，目前国内无相应的校准规范。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 经查阅，不涉及国内外专利和知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。