附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 滚动轴承振动标准器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | £制定 █修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | JJF（机械）092 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 洛阳轴承研究所检验检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张晓鹏 |  |  | 联系电话 |  | 16637931616 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 斯凯孚（上海）汽车技术有限公司、上海尚轴、杭州轴承试验中心 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 £自主创新 █其他 服务产业 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 滚动轴承振动和噪声对环境的污染，一直是国内外轴承工程界关注的问题。深沟球轴承广泛用于电机、新能源汽车、家电等行业，对该类轴承进行噪声测量往往受环境的影响而变得比较困难，通常采用控制其振动水平来达到抑制噪声的目的。国家计量检定系统表《JJG 2054-2015振动计量器具》规定振动工作计量器具包括各类振动传感器、振动测量仪、激光测振仪、振动台等，其振动量值直接或间接向振动计量标准或基准溯源。滚动轴承振动测量仪作为轴承行业专用的振动测量仪，主要有测量系统、驱动装置和加载装置组成，仪器测量的准确度受各分部分的综合影响。近几年深沟球轴承已基本实现自动装配，振动测量工位已固定在装配线中，拆解校准势必影响生产进程，各生产企业深受苦恼。上一版的振动标准器（速度）校准方法采用激光测振仪测量，但无法在机械行业计量机构和生产企业开展。因此有必要修定深沟球振动标准器校准规范，为生产企业或校准机构提供可行的校准依据。 - 滚动轴承振动标准器校准规范主要修订内容包括：增加振动标准器的适用范围，增加对振动标准器加速度级和振动标准器速度值的测量重复性、稳定性和标准器均匀性考核。规范得以顺利实施，将为滚动轴承行业自动装配生产线的振动测量机校准提供量值统一保证。 - 经查新，目前有机械行业校准规范《JJF（机械）092-2010 深沟球轴承振动标准器校准规范》。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围 开式深沟球轴承振动标准器外径：Φ（22～100）mm 非接触密封深沟球轴承振动标准器外径：Φ（22～100）mm - 主要计量特性 ●测量重复性：≤±15% ●稳定性：≤±10%/45天 ●公差等级：不低于P5级精度 - 主要测量标准的技术指标 ●驱动装置 转速：（1764～1818）rpm；心轴外径公差：f5，径向、轴向跳动≤5μm●加载装置 外加载荷的轴线与轴承内圈旋转轴线的角度偏差≤0.5° ●测量系统 加速度幅值线性度≤±5%；速度幅值线性度≤±10% - 简要描述主要计量项目的技术原理 振动测量时评定由传感器测得的旋转轴承的结构振动。传感器安装在一个轴承套圈某一规定点上，轴承在规定的载荷条件下以固定的转速旋转，对采集的数据进行分析、计算，得出一个用于表征轴承振动的参数。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 目前国内滚动轴承振动标准器的相关标准有JJF（机械） 092-2010《深沟球轴承振动标准器校准规范》。 - 查阅了国内外有关的标准和文献，无相似的国内外标准和专利，不涉及专利或知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。